TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

CT simulátor

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:			15 414 240 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Předmět plnění:

Předmětem plnění je dodávka nového CT simulátoru včetně souvisejícího vybavení, který je nezbytnou součástí pracoviště ozařoven Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, p. o. Přístroj umožňuje důkladné snímkování pacienta a následnou tvorbu radioterapeutických plánů s přesným zaměřením pacienta.

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| CT simulátor pro radioterapeutické plánování | 1 |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Průměr gantry ≥ 85 cm |  |
| 2 | Vnitřní centrovací laserový systém |  |
| Generátor a rentgenka |  |  |
| 3 | Maximální volitelné napětí při klinickém použití ≥ 130 kV |  |
| 4 | Minimální volitelné napětí při klinickém použití ≤ 80 kV |  |
| 5 | Rozsah volby proudu minimálně 20 mA - 400 mA |  |
| 6 | Tepelná kapacita anody rentgenky ≥ 6,5 MHU nebo ekvivalent k chladícímu výkonu minimálně 40 MHU |  |
| 7 | Výkon generátoru minimálně 70 kW |  |
| Skenovací a akviziční systém |  |  |
| 8 | Počet detektorových řad minimálně 32 |  |
| 9 | Počet rekonstruovaných vrstev z jedné 360° rotaci minimálně 64 |  |
| 10 | Minimální šířka rekonstruované vrstvy ≤ 0,6 mm |  |
| 11 | Minimální šířka kolimace ≤ 0,6 mm |  |
| 12 | Skenovací čas na otáčku 360° ≤ 0,6 s |  |
| 13 | Akviziční FOV ≥ 60 cm |  |
| 14 | Rekonstrukční FOV ≥ 70 cm |  |
| 15 | Maximální délka skenu ≥ 160 cm |  |
| 16 | Maximální doba nepřerušovaného snímání ≥ 100 s |  |
| Pacientský stůl |  |  |
| 17 | Stůl s indexací pro fixační pomůcky, kompatibilní se stávajícími pomůckami na pracovišti. Stávající fixační pomůcky: - hrudník: C-Qual Breastboard, kat.č. MT400 C-Qual™ Breastboard (civcort.com), - pánev: Combifix 3, kat.č. 151004MR Combifix™ (civcort.com), - hlava a krk: Low Density Baseplate, kat.č. 32110/12 HP head, neck and shoulder base plate – extended version (orfit.com), Low Density Head Support, kat. č. 35755 Low density head support – model 1 (orfit.com), Set of 4 Low Density Blocks And Wedges, kat.č. 32700 Set of 4 low density blocks and wedges (orfit.com) |  |
| 18 | Nouzové vyjetí stolu při výpadku el. napájení |  |
| 19 | Nízkodenzitní deska z karbonových vláken |  |
| 20 | Deska stolu kompatibilní s deskou stolu lineárního urychlovače (TrueBeam, výr. č.: 2386, výrobce: Varian Medical Systems) |  |
| 21 | Nosnost stolu minimálně 220 kg |  |
| Technologie 4D CT |  |  |
| 22 | Použití technologie 4D CT kompatibilní s plánovacím a verifikačním systémem lineárního urychlovače (ARIA & Eclipse v.13, výrobce: Varian Medical Systems) včetně hardwaru pro dechovou synchronizaci a vizuální navigace pacienta |  |
| 23 | Tvorba gatingu CT, včetně exportu CT vytvořeného pro vybranou část dýchacího cyklu do plánovacího systému |  |
| 24 | Retrospektivní gating |  |
| 25 | Systém pro externí monitor dýchání, totožný jako na lineárním urychlovači |  |
| 26 | Nastavení dýchacího okna pro vymezení záření na lineárním urychlovači v určité fázi dechu |  |
| 27 | Konektivita a kompatibilita se systémem pro kontrolu dýchání během ozáření s lineárním urychlovačem |  |
| Ovládací konzole |  |  |
| 28 | Vysokokontrastní barevný diagnostický LCD monitor min. 24“ |  |
| 29 | Úložná kapacita pro RAW data minimálně 650 GB |  |
| 30 | Disková kapacita minimálně 300 GB |  |
| 31 | Archivační mechanika CD/DWD RW pro ukládání dat, včetně ukládání DICOM obrazových dat a studií, včetně SW |  |
| 32 | Předdefinovaný seznam protokolů skenování |  |
| 33 | Tvorba nových protokolu uživatelem |  |
| 34 | Úprava parametru skenování pro jednotlivého pacienta |  |
| 35 | Export zpracovaných dat včetně DICOM přes síť i na externí USB disk. |  |
| 36 | Záložní zdroj UPS s kapacitou min. 10 minut |  |
| Software a algoritmy |  |  |
| 37 | Propojení a integrace s nemocničním PACS (Jivex) a NIS (FONS Enterprise) |  |
| 38 | Propojení a integrace se stávajícím verifikačním a plánovacím systémem (ARIA & Eclipse v.13, výrobce: Varian Medical Systems) |  |
| 39 | Velikost rekonstrukční matice ≥ 512x512 pixelů |  |
| 40 | Iterativní rekonstrukce v prostoru raw dat |  |
| 41 | Obrazová rekonstrukční rychlost v plné kvalitě s iterativní rekonstrukcí minimálně 20 obr./s |  |
| 42 | DICOM 3.0: DICOM RT, Send/Receive, Basic Print, Dicom Print, Query/Retrive, Strorage Commitment, Modality worklist |  |
| 43 | Vyhodnocovací SW: MPR, MIP, minP, 3D objemová i povrchová rekonstrukce |  |
| 44 | Modulace mA v průběhu skenovaní na základě zeslabení v reálném čase |  |
| 45 | SW pro redukci kovových artefaktů |  |
| 46 | Extended gray-scale |  |
| 47 | Real-time MPR rekonstrukce |  |
| 48 | SW pro optimalizaci sledovaní kontrastní látky |  |
| 49 | SW pro virtuální simulace kompatibilní s verifikačním a plánovacím systémem |  |
| 50 | SW pro polo-automatické konturování struktur ve 2D, 3D |  |
| 51 | CT fluoroskopie pro intervenční vyšetření s ovládáním stolu a zobrazení na intervenčním monitoru intervenujícím lékařem |  |
| 52 | SW pro výpočet a zobrazení relativní elektronové hustoty bez nutnosti použití různých kV-specifických kalibračních křivek |  |
| Dozimetrický systém a QA |  |  |
| 53 | Originální QC CT fantom výrobce CT simulátoru |  |
| 54 | Rollboard pro přemístění pacienta z lůžka na vyšetřovací stůl |  |
| 55 | Pomůcky pro provádění Zkoušek Provozní Stálosti laserového systému dle návodu výrobce |  |
| Příslušenství a další požadavky |  |  |
| 56 | Automatický injektor pro podávání kontrastní látky na CT: - pístový tlakový injektor, s možností plně synchronizovaného provozu s CT simulátorem i samostatného ručního spouštění - ovládací konzole umístěná v ovladovně vedle akviziční pracovní stanice CT - pojízdný – stojanový - ohřev kontrastní látky - systém nesmí být vázán na odběr konkrétní kontrastní látky - válec o objemu 150 ml - objem vstřiku v rozsahu 1–150 ml - nastavitelná rychlost vstřiku v rozsahu min. 0,1 - 45 ml/s maximální tlak 1200 psi - synchronizace injektoru s CT přístrojem s automatickým záznamem množství aplikované kontrastní látky do protokolu vyšetření |  |
| 57 | Ovládací konzole umístěná v ovladovně vedle akviziční pracovní stanice CT, s jejich vzájemnou bezdrátovou komunikací |  |
| 58 | Audiovizuální systém sledování pacienta vyšetřovna/ovladovna včetně 2 ks kamer, 1 ks monitoru a vzájemného propojení |  |
| 59 | Elektrický rozvaděč včetně el. přívodu |  |
| 60 | Laserový systém pro přesné plánování a umístění pacienta při procedurách značení a během CT simulace (virtuální simulace) za účelem dosažení reprodukovatelného umístění pacienta při terapii na ozařovacím systému: - barva laserů: zelená nebo červená - 3 tubusy s lasery: - dva pohyblivé lasery pro koronální průměr linie paprsku - jeden pohyblivý laser pro sagitální průmět linie paprsku - tři fixní lasery pro transversální průmět linie paprsku (jeden na každém tubusu) - rozsah pohybu pohybujících se laserů minimálně 400 mm - přesnost pozicování ±0,1 mm - předpokládané možnosti instalace laserů: - způsob - 1 x na stropě, 2 x na stěně, případně sloupové - způsob – na speciálním rámu od dodavatele laserů - způsob – tubusy integrované na gantry simulačního CT (hodnocený parametr) - prostředky pro ovládání a nastavování laserového simulačního systému: - v ovladovně přímo z akvizičního systému, případně samostatného ovládacího počítače (panelu) - ve vyšetřovně dálkovým ovladačem nebo tabletem |  |
| 61 | Kotevní prvky, rámy, zajištění/vybudování podlahových kabelových tras včetně všech souvisejících prací a dalšího příslušenství, nutného pro instalaci všech prvků, obsažených v nabídce |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laserový systém pro přesné plánování – způsob instalace laserů: tubusy integrované do gantry CT simulátoru | ANO = 50 bodů NE = 0 bodů |
| 2. | Cínový (Sn) filtr pro možnost odfiltrování nízkých energií | ANO = 50 bodů NE = 0 bodů |