Příloha č. 2

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Infuzní technika |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku – infuzních pumpa a lineárních dávkovačů pro použití na anesteziologicko-resuscitačním oddělení zadavatele (dále také „infuzní technika“), a to včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2021 Sb..“) - min. rozsah 1 pracovní den a poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. (dále také „dodávka infuzní techniky“)

- Specifikace předmětu plnění resp. nepodkročitelné technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

  - se zákonem č. 89/2021 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy

  - se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

  - se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,

  - se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů s důrazem na prováděcí předpisy týkající se oblasti radiační ochrany a

  - s ostatní platnou legislativou a harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

|  | Parametr |  | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota (vyplní dodavatel) | Poznámka/komentář |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorovací systém |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Časově neomezená licence pro min. 7 lůžek | požadováno | absolutní | ANO | ………. | Zadavatel by měl přesně stanovit minimální časový úsek, např. minimálně na 15 let – aby byl uchazeč schopen připravit kalkulaci ceny licence tak, aby zadavatel obdržel porovnatelné nabídky |
| 2. |  | Software musí umět zobrazit stav všech dodaných infuzních přístrojů (stav – zap/vyp) | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 3. |  | Zajištění identifikace a zobrazení alarmu (optické i akustické) s rozlišením závažnosti | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 4. |  | Barevné rozlišení alarmu: zelená – probíhající infuze, oranžová – pre-alarm, červená – alarm | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 5. |  | Přehledové zobrazení veškeré dodané infuzní techniky specifikované níže | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 6. |  | Dostupné informace u konkrétní infuze: název léku, rychlost dávky, rychlost průtoku, požadovaný objem (VTBI - Volume To Be Infused), podaný objem, zbývající objem, zbývající čas, čas konce, statistika použití přístrojů | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 7. |  | Komunikace s nemocničním informačním systémem NIS FONS Enterprise, jehož dodavatelem je společnost STAPRO, s.r.o., Komunikace ve standardech HL7 a DICOM (včetně dodávky kompletního sw a hw propojení) | požadováno | absolutní | ANO | ………. | Vzhledem k nízké předpokládané ceně zakázky, předpokládáme, že má zadavatel na mysli možnost dodání v budoucnu. Pokud by zadavatel měl na mysli, jako součást plánované zakázky, musel by navýšit výši předpokládané hodnoty |
| 8. |  | 1 ks PC + 1 ks monitor min. 23“ s dotykovým ovládáním a příslušenstvím (myš a klávesnice),; pro monitoraci dodané infuzní techniky | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 9. |  | Všechny funkce v českém jazyce | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| Infuzní pumpy |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 23 ks nových (nerepasovaných) infuzních pump, včetně 23 ks kapkových čidel | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 11. |  | Přesnost dávkování ± 5% | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 12. |  | Rozsah dávkování min. 0,1-1200 ml/hod. | požadováno | absolutní | ANO | 0,1 - 1500. | ………………… |
| 13. |  | Výpočet rychlosti dávky min. v g, mg, μg, ng, U, kU, mEq, kcal, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase | požadováno | absolutní | ne | Nenabízíme jednotku kU | Vynechat jednotku kU, aby nebyla ZD diskriminačnír |
| 14. |  | Bolus - manuální i s přednastavením objemu | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 15. |  | Automatická redukce bolusového objemu | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 16. |  | Uživatelské nastavení a hlídání okluzního tlaku minimálně ve třech úrovních | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 17. |  | Detekce vzduchu v systému, možnost nastavení velikosti vzduchových bublin, min. velikost bubliny 10μl | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 18. |  | Kompletní ovládání přístroje prostřednictvím tlačítek (membránová klávesnice) | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 19. |  | Podsvětlení ovládacích tlačítek s nastavitelnou intenzitou | požadováno | absolutní | Ne | ………. | Nabízíme přístroje, jehož ovládací tlačítka jsou dostatečně osvětlená displejem. Na CZ trhu máme instalovány tisíce přístrojů a pro uživatele je to dostatečné. Aby se nejednalo o diskriminační parametr, měl by bod 19 zadavatel změnit či zcela vynechat ze ZD |
| 20. |  | Změna rychlosti průtoku nebo dávky bez nutnosti přerušení podávání infuze | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 21. |  | Přehledný displej pro dobrou čitelnost, výška písma u názvu léku min. 7 mm (při běžném zobrazení v průběhu dávkování) | požadováno | absolutní | Ne | 4mm. | Přehledný displej pro dobrou čitelnost, výška písma u názvu léku min. 4 mm (ze zpětné vazby uživatelů na CZ trhu, je tato výška dostatečná), jinak by se jednalo o diskriminační parametr |
| 22. |  | Světelné i zvukové alarmové stavy v minimálním rozsahu: upozornění na vzduch v setu, otevřená dvířka, vybitá a vybíjející se baterií, vnitřní porucha, okluze nad i pod pumpou, nastavitelný pre-alarm konce infuze, alarm konec infuze, konec pauzy | požadováno | absolutní | Ano | ………. | ………………… |
| 23. |  | Nastavení úrovně hlasitosti alarmu | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 24. |  | Bezpečnostní infuzní sety se silikonovým pumpovacím segmentem s garantovanou přesností dávkování min. 72 hod | požadováno | absolutní | ANO | 96 hod. | Uveďte na kolik hodin používání je váš infuzní set určen (v hodinách) |
| 25. |  | Infuzní pumpa bude vybavena ochrannou membránou peristaltiky proti zatečení kapalin do přístroje | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 26. |  | Interní paměť (knihovna) přístroje obsahuje min. 250 druhů léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 27. |  | Softwarové zablokování přístroje proti neautorizovanému ovládání pomocí PIN kódu | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 28. |  | Režim udržování otevřené linky tzv. KVO („Keep Vein Open“) nastavitelný ve třech úrovních v závislosti na původní rychlosti podávání infuze | požadováno | absolutní | ne | 2 úrovně | Režim udržování otevřené linky tzv. KVO („Keep Vein Open“) nastavitelný od 1 do 20 ml/hod – jinak by se jedná o diskriminační parametr |
| 29. |  | Vestavěný akumulátor s kapacitou min. 12 hodin provozu při rychlosti dávkování 100 ml/h | požadováno | absolutní | Ne | 8 hod | Dovolujeme si upozornit, zda se nejedná o případnou administrativní chybu v zadání, domníváme se, že takto požadavek nesplní ani jiní konkurenční dodavatelé |
| 30. |  | Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 31. |  | Provoz bez přerušení podávání infuze při transportu 2 – 3 přístrojů mechanicky vzájemně spojených dohromady | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 32. |  | Umístění do dodané dokovací stanice | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 33. |  | Schopnost samostatného napájení, uchycení a umístění mimo dokovací stanici | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 34. |  | Možnost použití přístroje bez přerušení infuzní terapie v prostředí MRI (při umístění do speciálně odstíněné dokovací stanice) | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 35. |  | Hmotnost do 1,5 kg včetně akumulátoru | požadováno | absolutní | Ne | 2 kg. | Zadavatel by měl požadavek bodu 35 upravit, aby se nejednalo o diskriminační parametr |
| 36. |  | Software v českém jazyce | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| 37. |  | Možnost upgrade softwaru (otevřený software) | požadováno | absolutní | ANO | ………. | ………………… |
| Lineární dávkovače |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | 50 ks nových (nerepasovaných) lineárních dávkovačů |  | požadováno | absolutní | ano | ………. | ………………… |
| 39. | Přesné dávkování malých objemů pomocí běžně používaných jednorázových stříkaček objemů min. 2, 3, 5, 10, 20, 50/60 ml (např. Braun Omnifix, a další) |  | požadováno | absolutní | ne | 5, 10, 20, 30, 50/60ml. | Přesné dávkování malých objemů pomocí běžně používaných jednorázových stříkaček objemů min. 5, 10, 20, 30, 50/60 ml (např. Braun Omnifix, a další) Jednalo by se jinak o diskriminační parametr |
| 40. | Přesnost dávkování ± 2%, |  | požadováno | absolutní | ano | ………. | ………………… |
| 41. | Rozsah dávkování min. 0,1-999,9 ml/hod |  | požadováno | absolutní | ano | 0,1 – 1200 ml/hod. | ………………… |
| 42. | Výpočet rychlosti dávky min. v g, mg, μg, ng, U, kU, mEq, kcal, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase |  | požadováno | absolutní | ne | Ze jmenovaných nenabízíme kU | Vynechat jednotku kU, aby nebyla ZD diskriminační |
| 43. | Režim automatického přepnutí dávkování z jednoho dávkovače na druhý, v době vyprázdnění stříkačky jednoho dávkovače, při zachování parametrů dávkování léku |  | požadováno | absolutní | Ne | ………. | Pokud by na tomto parametru zadavatel trval, jednalo by se o diskriminační požadavek |
| 44. | Bolusy - manuální i s přednastavením objemu |  | požadováno | absolutní | ano | ………. | ………………… |
| 45. | Automatické snížení tlaku po okluzi – tzv. Anti-bolus systém |  | požadováno | absolutní | ano | ………. | ………………… |
| 46. | Kompletní ovládání přístroje prostřednictvím tlačítek (membránová klávesnice) |  | požadováno | absolutní | ano | ………. | ………………… |
| 47. | Podsvětlení ovládacích tlačítek s nastavitelnou intenzitou |  | požadováno | absolutní | Ne | ………. | Nabízíme přístroje, jehož ovládací tlačítka jsou dostatečně osvětlená displejem. Na CZ trhu máme instalovány tisíce přístrojů a pro uživatele je to dostatečné. Aby se nejednalo o diskriminační parametr, měl by bod 47 zadavatel změnit či zcela vynechat v ZD |
| 48. | Změna rychlosti průtoku nebo dávky bez nutnosti přerušení podávání infuze |  | požadováno | absolutní | Ano | ………. | ………………… |
| 49. | Přehledný displej pro dobrou čitelnost, výška písma u názvu léku min. 7 mm |  | požadováno | absolutní | ne | 4mm. | Přehledný displej pro dobrou čitelnost, výška písma u názvu léku min. 4 mm (dle zpětné vazby uživatelů na CZ trhu, je tato výška dostatečná),, jinak by se jednalo o diskriminační parametr |
| 50. | Světelné a zvukové alarmové stavy v minimálním rozsahu: vybitá baterie a vybíjející se baterie, vnitřní porucha, okluze, pre-alarm konce dávkování, konec dávkování, špatné uložení stříkačky, vyjmutí stříkačky během dávkování, opakování alarmu při nečinnosti obsluhy. Zastavení dávkování v případě významného alarmu |  | požadováno | absolutní | Ano | ………. | ………………… |
| 51. | Nastavení úrovně hlasitosti alarmu |  | požadováno | absolutní | Ano | ………. | ………………… |
| 52. | Interní paměť (knihovna) přístroje obsahuje min. 250 druhů léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky |  | požadováno | absolutní | Ano | ………. | ………………… |
| 53. | Softwarové zablokování přístroje proti neautorizovanému ovládání pomocí PIN kódu |  | požadováno | absolutní | Ano | ………. | ………………… |
| 54. | Režim udržování otevřené linky tzv. KVO („Keep Vein Open“) nastavitelný ve třech úrovních v závislosti na původní rychlosti podávání infuze |  | požadováno | absolutní | ne | 2 úrovně | Režim udržování otevřené linky tzv. KVO („Keep Vein Open“) nastavitelný od 1 do 5 ml/hod – jinak by se jednalo o diskriminační parametr |
| 55. | Vestavěný akumulátor s kapacitou min. 18 hodin provozu při rychlosti dávkování 100 ml/h |  | požadováno | absolutní | Ne | 9 hod. | Dovolujeme si upozornit, zda se nejedná o případnou administrativní chybu v zadání, domníváme se, že takto požadavek nesplní ani jiní konkurenční dodavatelé |
| 56. | Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě |  | požadováno | absolutní | ano | ………. | ………………… |
| 57. | Provoz bez přerušení podávání infuze při transportu 2 – 3 přístrojů vzájemně spojených dohromady |  | požadováno | absolutní | ano | ………. | ………………… |
| 58. | Umístění do dodané dokovací stanice |  | požadováno | absolutní | Ano | ………. | ………………… |
| 59. | Schopnost samostatného napájení, uchycení a umístění mimo dokovací stanici |  | požadováno | absolutní | Ano | ………. | ………………… |
| 60. | Možnost použití přístroje bez přerušení infuzní terapie v prostředí MRI (při umístění do speciálně odstíněné dokovací stanice) |  | požadováno | absolutní | Ano | ………. | ………………… |
| 61. | Hmotnost do 1,5 kg včetně akumulátoru |  | požadováno | absolutní | Ne | 2,1 kg | Zadavatel by měl požadavek bodu 61 upravit, aby se nejednalo o diskriminační parametr |
| 62. | Software v českém jazyce |  | požadováno | absolutní | Ano | ………. | ………………… |
| 63. | Možnost upgrade softwaru (otevřený software) |  | požadováno | absolutní | Ano | ………. | ………………… |
| 64. | Možnost dokoupení dávkovačů s funkci PCA a TIVA/TCI kompatibilní s dodávanou dokovací stanicí a dodanými přístroji |  | požadováno | absolutní | Ano | ………. | ………………… |
| Dokovací stanice |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Počet ks dokovacích stanic (včetně počtu pozic) pro 6 lůžek - u každého lůžka umístit do dokovacích stanic min. 12 ks infuzní techniky, minimální počet pozic v jednom sloupci dokovací stanice u lůžka je 8 ks |  | požadováno | absolutní | Ano | 12 kusů. | 6 + 6 kusů |
| 66. | 1 ks nová dokovací stanice pro 4 pozice infuzní techniky (pro lůžko č. 7) |  | požadováno | absolutní | Ano | ………. | 1 kus |
| 67. | Počet ks vík dokovacích stanic se zobrazením alarmů a ovládáním jejich hlasitosti, podle počtu dodaných dokovacích stanic (viz výše) |  | požadováno | absolutní | Ne | Dokovací stanice nemá demontovatelné víko, jde o celek, kde v horní části je pouze optická vizualizace alarmu. Zvukové alarmy vydávají samotné přístroje uložené v dokovací stanici, které mají nastavitelnou hlasitost alarmu | Víko dokovací stanice s uvedeným popisem je řešení jiné obchodní společnosti. Zadavatel by měl bod 67 v ZD upravit či vynechat, aby se nejednalo o diskriminační parametr nabízíme jiné řešení splňující potřeby Dokovací stanice umožní napojení do NIS a současně ve své horní části bude vybavena minimálně optickým alarmem, který umožní identifikaci jeho závažnosti i z větší vzdálenosti |
| 68. | Stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí kteréhokoli přístroje (dávkovače nebo pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici a dále opětovné umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici |  | požadováno | absolutní | Ano | ………. | ………………… |
| 69. | Zajištění přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti |  | požadováno | absolutní | Ne | Nabízíme pouze vizuální alarm, zvukové alarmy jsou dostačujícíu přístrojů umístěných v dokovací stanici | Zadavatel by měl bod 69 v ZD upravit - stejně jako v bodě 67, jednalo by se jinak o diskriminační parametr v ZD |
| 70. | Vzdálený monitoring pro přenos informací o stavu a činnosti přístrojů umístěných v dokovací stanici a zobrazení těchto informací na dodaném monitoru k monitorovacímu systému |  | požadováno | absolutní | Ano | ………. | ………………… |
| 71. | Komunikační porty pro síťovou komunikaci |  | požadováno | absolutní | Ano | ………. | ………………… |
| 72. | Možnost dokoupení dokovací stanice pro provoz minimálně 4 přístrojů v prostředí MRI, musí být kompatibilní s dodávanými pumpami a dávkovači |  | požadováno | absolutní | Ano | ………. | ………………… |
| 73. | Uchycení dokovacích stanice pomocí svorky na infuzní tyč |  | požadováno | absolutní | Ano | Uchycení dokovací stanice s pomocí dvou svorek na tyč |  |
| 74. | Hmotnost dokovací stanice (dokovacích stanic) u jednoho lůžka, bez infuzních pump a lineárních dávkovačů |  | požadováno | absolutní | Ano | 10,9 kg. | Doplňte hmotnost - 10,9 kg |
| Ostatní informace |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Orientační celková cena za infuzní techniku a monitorovací systém nepřekročí částku 3 305 791,- Kč (s DPH), přílohou pošlete aktuální cenovou nabídku, včetně položkového rozpisu |  | požadováno | absolutní | ne | ………. | 6 206 593,- Kč s DPH |
| 76. | Cena 1 ks bezpečnostního infuzního setu se silikonovým pumpovacím segmentem s garantovanou přesností dávkování min. 72 hod max. 38 Kč bez DPH |  | požadováno | absolutní | ano - ne | 38,21 Kč/kus, balení 5 ks, doba použití až 96 hodin | Doplňte cenu za 1 ks bezpečnostního infuzního setu, pokud přesahuje maximální uvedenou cenu. Dále doplňte po kolika kusech jsou sety v jednom balení dodávány a maximální dobu použití………………… |
| 77. | Typ přístroje, který toto technické zadání splňuje, nebo se mu přibližuje (v případě uvedení poznámek). Pokud se jedná o soubor přístrojů, napište jednotlivé typy přístrojů souboru. Přílohou pošlete technické listy/produktová data |  | požadováno | absolutní | ano | Agilia VP MC WIFI CZ, Agilia SP WIFI MC CZ, Link +Agilia EU2, Vigilant Sentinel, Vigilant Bridge, Vigilant Centerium, Vigilant Insight. | ………………… |
| 78. | Schopnost předložení min. 3 referencí – osvědčení o třech dodávkách infuzní techniky v posledních 3 letech (každá dodávka v min. částce 2 mil. Kč bez DPH). V případě, že není možné doložit 3 reference na infuzní techniku, napište, jaké tři dodávky ve výše uvedené výši jste schopni předložit. |  | požadováno | absolutní | ano |  | ………………… |
| 79. | Plnění do x týdnů od nabytí účinnosti podepsané smlouvy (uveřejnění v Registru smluv) |  | požadováno | absolutní | ano - ne | 12. | Uveďte Vaši optimální lhůtu na dodání……… |

- OSTATNÍ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Zaškolení:

- kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- produkt data – originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, informační letáky, fotografie atd.

- návod k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce,

- kopie prohlášení o shodě k nabízenému plnění,

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na předmětu veřejné zakázky,

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv,

- osvědčení o registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Ostatní komentáře:

Upozorňujeme na možnost administrativní chyby v požadované době výdrže baterie u přístrojů a dále na uvedené diskriminační body v průzkumu trhu a označujeme je v poznámce