## Část 1_Obnova instrumentária
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje I
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy – Specifikace předmětu plnění
Část veřejné zakázky |  | Název části veřejné zakázky |  |  |  | Celková cena v Kč bez DPH
1 |  | Obnova instrumentária |  |  |  | 0
Společné technické podmínky pro dodávku nástrojů
Nástroje jsou vyrobeny z nerezové oceli: martenzitická kalitelná chromová ocel, min. 13% Cr.
Tvrdost:
háky, svorky, pinzety - 45 HRc
skalpely, lžičky, nůžky - 52 HRc
ostatní nástroje - 45 až 55 HRc
Materiál zaručuje dobrou korozivzdornost, velmi dobrou řezivost, je magnetický.
Povrchová úprava: matováno
Nástroje s TC vložkou jsou pro rychlé rozlišení z části zlaceny.
Nástroje přesně splňují rozměrové i typové oddělení OS.
Nástroje jsou sterilizovatelné a určené k opakovanému použití.
Další podmínky jsou uvedeny v tabulce níže a v souboru "Obrazová dokumentace", který je nedílnou součástí této specifikace.
Pokyny pro dodavatele: Dodavatel vyplní ve sloupci E v tabulce níže všechna prázdná pole. Veškeré technické podmínky jsou minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena. Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.
Předmět plnění
pol. č. | název položky |  | č. str. Obrazové dokumentace | cena za 1 ks v Kč bez DPH | počet ks | cena celkem v Kč bez DPH
1 | Nůžky háčkové, průměr 5 mm, délka 300 mm |  | 2 |  | 4 | 0
2 | Nůžky Metzenbaum, zahnuté oboustranné, TC, průměr 5 mm, délka 300 mm |  | 2 |  | 4 | 0
3 | Kleště úchopné jemné, okénkové, oboustranné, průměr 5 mm, délka 300 mm |  | 2 |  | 4 | 0
4 | Disektor Maryland úchopný zahnutý oboustranný, průměr 5 mm, délka 300 mm |  | 3 |  | 4 | 0
5 | Kleště DeBakey atraumatické, průměr 5 mm, délka 300 mm |  | 3 |  | 4 | 0
6 | Kleště úchopné hrubé 2x3 zuby, průměr 5 mm, délka 300 mm |  | 3 |  | 4 | 0
7 | Klipovač rozebíratelný otočný Ethicon LT300, průměr 10 mm, pro středně velké klipy |  | 4 |  | 4 | 0
8 | Elektroda háčková izolovaná, průměr 5 mm, délka 330 mm |  | 4 |  | 4 | 0
9 | Elektroda lopatková izolovaná, průměr 5 mm, délka 330 mm |  | 5 |  | 4 | 0
10 | Ventil pro sání - oplach „dva v jednom“ |  | 5 |  | 2 | 0
11 | Jehla Veress 2,0 x 150 mm |  | 6 |  | 8 | 0
12 | SiliPort Synthetic Trocar System, průměr 5,5 mm, délka 92 mm |  | 6 |  | 8 | 0
13 | SiliPort Synthetic Trocar System, průměr 11 mm, délka 97 mm |  | 6 |  | 8 | 0
14 | Těsnění pro trokar, průměr 5,5 mm |  | 7 |  | 10 | 0
15 | Těsnění pro trokar, průměr 11 mm |  | 7 |  | 10 | 0
16 | Trokar standardní délky, průměr 5,5 mm, trojhran |  | 7 |  | 8 | 0
17 | Trokar standardní délky, průměr 11 mm, trojhran |  | 7 |  | 8 | 0
18 | Redukce krátká plastová – sterilizovatelná, velikost – 10,0 mm – 5,5 mm |  | 7 |  | 6 | 0
19 | Redukce krátká plastová – sterilizovatelná, velikost – 11,0 mm – 5,5 mm |  | 7 |  | 6 | 0
20 | Redukce trokaru plastová univerzální sterilizovatelná s držákem, použitelná pro velikosti trokarů 10, 11, 12,5 na 5,5 mm |  | 8 |  | 6 | 0
21 | Kleště na drát Herkules, pro velikost drátu 4 mm |  | 8 |  | 2 | 0
22 | Kleště kombinované |  | 9 |  | 2 | 0
23 | Nůžky Mayo-Stille, zahnuté, délka 170 mm, TC |  | 9 |  | 40 | 0
24 | Jehelec endoskopický 5 x 330 mm, zahnutá rukojeť, zahnuté branže vlevo s možností použití všech typů jehel, aretace jedním horním tlačítkem, luer lock, čelisti z tvrdokovu, celokovové |  | 10 |  | 2 | 0
25 | Kyreta Bumm, ostrá, velikost 35 mm, délka 35 cm |  | 10 |  | 1 | 0
26 | Kyreta Bumm, ostrá, velikost 35 mm, délka 38 cm |  | 10 |  | 1 | 0
27 | Kyreta Bumm, ostrá, velikost 40 mm, délka 35 cm |  | 10 |  | 1 | 0
28 | Kyreta Bumm, ostrá, velikost 40 mm, délka 38 cm |  | 10 |  | 1 | 0
29 | Kyreta odsávací na biopsii, průměr 14 mm |  | 11 |  | 1 | 0
30 | Kyreta odsávací nástavec |  | 11 |  | 1 | 0
31 | Páka poševní Breisky, 155 x 40 mm |  | 12 |  | 2 | 0
32 | Páka poševní Breisky, 130 x 35 mm |  | 12 |  | 2 | 0
33 | Zrcadlo poševní Scherback – sada |  | 13 |  | 4 | 0
34 | Zrcadlo porodní Doyen, 160 x 60 mm (a x b) |  | 13 |  | 2 | 0
35 | Jehelec hloubkový, prohnutý, 160 mm, TC, provedení ČR |  | 14 |  | 4 | 0
36 | Jehelec Bozemann, 200 mm, TC |  | 14 |  | 4 | 0
37 | Jehelec Bozemann, 260 mm, TC |  | 14 |  | 2 | 0
38 | Kyreta děložní Sims, ostrá, velikost 5,0 mm, délka 28 cm |  | 14 |  | 2 | 0
39 | Pinzeta bipolární nelepivá bajonetová lomená nahoru, délka 160 mm, šířka 1 mm |  | 15 |  | 2 | 0
40 | Pinzeta bipolární nelepivá bajonetová lomená nahoru, délka 195 mm, šířka 1 mm |  | 15 |  | 4 | 0
41 | Rám k rozvěrači Kirschner 300 x 300 mm |  | 15 |  | 1 | 0
42 | Lopatka k rozvěrači Kirschner, velikost 40 x 55 mm |  | 16 |  | 2 | 0
43 | Lopatka k rozvěrači Kirschner, velikost 50 x 65 mm |  | 16 |  | 2 | 0
44 | Manipulátor děložní, průměr 28 mm |  | 17 |  | 1 | 0
45 | Manipulátor děložní, průměr 32 mm |  | 17 |  | 1 | 0
46 | Manipulátor děložní, průměr 38 mm |  | 17 |  | 1 | 0
47 | Zrcátko ušní Hartmann, průměr 4,5 mm |  | 17 |  | 40 | 0
48 | Zrcátko nosní Hartmann, velikost 2 |  | 18 |  | 30 | 0
49 | Zrcátko hrtanové, velikost 6, průměr 22 mm |  | 18 |  | 10 | 0
50 | Pinzeta ušní Troeltsch, jemná, délka 110 mm |  | 19 |  | 15 | 0
51 | Síto sterilizační, 300 x 150 x 30 mm |  | 19 |  | 4 | 0
52 | Síto sterilizační, 200 x 150 x 50 mm |  | 20 |  | 3 | 0
53 | Síto sterilizační, 255 x 245 x 50 mm |  | 20 |  | 10 | 0
54 | Držátko čepelek krátké, velikost 3, délka 125 mm |  | 20 |  | 7 | 0
55 | Lopatka na jazyk Buchvald, 16 x 23 mm, délka 173 mm |  | 21 |  | 30 | 0
56 | Lžička Meyhöfer na chalazia, kulatá, 4 x 130 mm |  | 21 |  | 6 | 0
57 | Nůžky oční rovné, H-H, 115 mm |  | 22 |  | 7 | 0
58 | Svorka M-H, rovná, 125 mm |  | 22 |  | 4 | 0
59 | Svorka na cévy Pean, zahnutá, 200 mm |  | 22 |  | 4 | 0
60 | Nůž na mandle Abraham, 210 mm |  | 23 |  | 2 | 0
61 | Kleště ušní přímé 0,8 x 3,5 x 80 mm |  | 23 |  | 1 | 0
62 | Páčidlo na nosní přepážku dvojité |  | 23 |  | 1 | 0
63 | Pinzeta anatomická, 145 x 2 mm |  | 24 |  | 4 | 0
64 | Koncovka Politzer - olivka 15 mm |  | 24 |  | 10 | 0
65 | Pinzeta bipolární, bajonetová, tupá, 165 mm |  | 25 |  | 2 | 0
66 | Pinzeta bipolární, zahnutá, 2 x 195 mm |  | 25 |  | 2 | 0