## Část 2_Vrtací systémy
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje I
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy – Specifikace předmětu plnění
Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky |  |  |  |  | Celková cena v Kč bez DPH
2 | Vrtací systémy |  |  |  |  | 0
Položka předmětu plnění |  | MJ | počet MJ | cena za 1 MJ v Kč bez DPH |  | cena za položku celkem v Kč bez DPH
A. Vrtačka |  | ks | 4 |  |  | 0
B. Vrtačka malá |  | ks | 3 |  |  | 0
C. Pila oscilační |  | ks | 4 |  |  | 0
D. Nabíječka |  | ks | 2 |  |  | 0
E. Baterie velká |  | ks | 8 |  |  | 0
F. Baterie malá |  | ks | 4 |  |  | 0
G. Příslušenství |  | soubor | 1 | 0 |  | 0
Pokyny pro dodavatele: Dodavatel pravdivě vyplní všechna prázdná pole ve sloupci G (resp. ve sloupci C v případě příslušenství), přičemž uvede vždy konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízené plnění podmínku splňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje. Přitom platí, že níže uvedené technické podmínky jsou minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena. Jednotkovou cenu každé položky dodavatel uvede v případě příslušenství ve sloupci F níže, u ostatních položek ve sloupci E výše. Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.
A. Vrtačka
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  |  |  | požadovaná hodnota |  | způsob splnění podmínky
Vrtačka bateriová modulární, dvoutlačítková vybavená funkcemi závitování, šroubování, oscilační vrtání a frézování, autoklávovatelná s ochranou IPX 6, IPX 8, IPX 9 |  |  |  | Ano
Výkon motoru vrtačky |  |  |  | min. 275 W
Otáčky vrtání regulovatelné |  |  |  | min. 0 - 1 500 ot. / min
Kroutící moment vrtání proměnlivý |  |  |  | min. 0 - 3,7 Nm
Kanyla |  |  |  | min. 4 mm
Otáčky frézování regulovatelné |  |  |  | min. 0 - 300 ot. / min
Kroutící moment frézování proměnlivý |  |  |  | min. 0 - 16 Nm
Zpětný chod |  |  |  | Ano
Hmotnost jednotky |  |  |  | max. 750 g
B. Vrtačka malá
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  |  |  | požadovaná hodnota |  | způsob splnění podmínky
Vrtačka bateriová modulární, dvoutlačítková vybavená funkcemi závitování, šroubování, oscilační vrtání a frézování, autoklávovatelná s ochranou IPX 6, IPX 8, IPX 9 |  |  |  | Ano
Výkon motoru vrtačky |  |  |  | min. 275 W
Otáčky vrtání regulovatelné |  |  |  | min. 0 - 1 500 ot. / min
Kroutící moment vrtání proměnlivý |  |  |  | min. 0 - 3,7 Nm
Kanyla |  |  |  | min. 4 mm
Otáčky frézování regulovatelné |  |  |  | min. 0 - 300 ot. / min
Krouticí moment frézování proměnlivý |  |  |  | min. 0 - 16 Nm
Zpětný chod |  |  |  | Ano
Hmotnost jednotky |  |  |  | max. 650 g
C. Pila oscilační
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  |  |  | požadovaná hodnota |  | způsob splnění podmínky
Oscilační pila bateriová, s funkcí rychlého řezání a standardního řezání, autoklávovatelná s ochranou IPX 6, IPX 8 a IPX 9 |  |  |  | Ano
Rychlost kmitů za minutu - standardní řezání |  |  |  | min. 0 - 11 000 kmitů / min
Rychlost kmitů za minutu - rychlé řezání |  |  |  | min. 0 - 14 500 kmitů / min
Rozsah oscilace (kmitů) |  |  |  | min. 4,5°
Otáčky frézování regulovatelné |  |  |  | min. 0 - 300 ot. / min
Krouticí moment frézování proměnlivý |  |  |  | min. 0 - 13 Nm
Úhlově nastavitelná oscilační hlava s rychloupínáním |  |  |  | Ano
Hmotnost jednotky |  |  |  | max. 950 g
D. Nabíječka
technická podmínka |  |  |  | požadovaná hodnota |  | způsob splnění podmínky
Počet nabíjecích pozic |  |  |  | min. 4
Váha |  |  |  | max. 2,4 kg
Možnost umístění na stěnu |  |  |  | Ano
Nezávislé řízení pro všechny pozice s indikací stavu nabíjení, teploty a cyklů baterie na displeji s foliovými tlačítky |  |  |  | Ano
E. Baterie velká
technická podmínka |  |  |  | požadovaná hodnota |  | způsob splnění podmínky
Typ autoklávovatelné baterie Lion LiFeP04 |  |  |  | Ano
Napětí baterie |  |  |  | min. 13,2 V
Kapacita baterie |  |  |  | min. 2500 mAh, 33 Wh
Váha baterie s pouzdrem |  |  |  | max. 530 g
F. Baterie malá
technická podmínka |  |  |  | požadovaná hodnota |  | způsob splnění podmínky
Typ autoklávovatelné baterie Lion LiFeP04 |  |  |  | Ano
Napětí baterie |  |  |  | min. 13,2 V
Kapacita baterie |  |  |  | min. 1100 mAh, 15 Wh
Váha baterie s pouzdrem |  |  |  | max. 335 g
G. Příslušenství
položka předmětu plnění a technické podmínky |  | způsob splnění podmínky |  | počet ks | cena za 1 ks v Kč bez DPH | cena celkem za položku v Kč bez DPH
Nástavec rychloupínací na vrtáky, šroubováky AO/ASIF, autoklávovatelný |  |  |  | 6 |  | 0
Zavaděč K-drátů malý s rychloupínáním bez nastavování, kleština pro dráty minimálně 0,7 až 1,6 mm, autoklávovatelný |  |  |  | 4 |  | 0
Zavaděč K-drátů s rychloupínáním bez nastavování, kleština pro dráty minimálně 1,8 až 4 mm, autoklávovatelný |  |  |  | 4 |  | 0
Nástavec pilový přímočarý (reciproční), kmity minimálně 14 500 kmt./min, autoklávovatelný |  |  |  | 2 |  | 0
Nástavec pilový sagitální, oscilace minimálně 14 500 osc./min, autoklávovatelný |  |  |  | 3 |  | 0
Nástavec k vrtačce (sklíčidlo) "JACOBS" malé do průměru minimálně 4 mm, autoklávovatelný, včetně 2 ks klíčů pro každý nástavec |  |  |  | 2 |  | 0
Nástavec k vrtačce (sklíčidlo) "JACOBS" standard do průměru minimálně 6,5 mm, autoklávovatelný, včetně 2 ks klíčů pro každý nástavec |  |  |  | 6 |  | 0
Nástavec pro frézování acetabula a dřeňové dutiny s upínáním AO/ASIF |  |  |  | 2 |  | 0
Nástavec pro frézování acetabula a dřeňové dutiny s upínáním Zimmer/Hudson |  |  |  | 4 |  | 0
Nástavec pro frézování acetabula a dřeňové dutiny AO/ASIF |  |  |  | 4 |  | 0
Nástavec frézovací vysokorychlostní min. 20 000 ot./min |  |  |  | 4 |  | 0