Kombinovaný intrakorporální litotriptor

Předmětem části 3 veřejné zakázky je dodávka níže uvedeného kombinovaného intrakorporálního litotriptoru s vysokofrekvenční ultrazvukovou desintegrací konkrementu v kombinaci s rázovou pulzní technologií ke generování nízkofrekvenčních mechanických rázů, vč. níže uvedeného spotřebního materiálu, uvedení přístroje do provozu, zaškolení obsluhy a poskytování záručního servisu, a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

| přístroj | ks | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- | --- |
| Kombinovaný intrakorporální litotriptor | 1 |  |  |

Dodaný přístroj musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Přístroj |  |
| Frekvence ultrazvukové energie v rozmezí min. 19,5 – 21,5 kHz |  |
| Frekvence rázové pulzní technologie v rozmezí min. 200 – 400 Hz |  |
| Obě energie funkční najednou, v jeden okamžik |  |
| Určeno pro fragmentaci konkrementů v močových cestách na drobné částečky a jejich odsátí sondou během samotné litotripse (sondy mají odsávací kanál) |  |
| Obě energie jsou přenášeny simultánně jedinou sondou, ne kombinací více sond najednou |  |
| Obě energie jsou ovládané a řízené z jedné řídicí jednotky |  |
| Použití kombinovaných sond s odsávacím kanálem pro přenos obou energií pro semirigidní ureteroskopie, kompatibilita se současně používanými ureteroskopy Olympus (tj. s pracovním kanálem pro nástroje o průměru maximálně 5 Fr.) |  |
| Použití kombinovaných sond s odsávacím kanálem pro přenos obou energií pro perkutánní nefroskopie a cystolitiázu |  |
| Použití kombinovaných sond s odsávacím kanálem pro přenos obou energií pro mini-nefroskopie |  |
| Resterilizovatelné sondy v parním autoklávu (pro ureteroskopie, nefroskopie, mini-nefroskopie i řešení litiázy měchýře) bez omezení počtu jejich použití (bezčipová technologie), stejně tak i v jednorázovém provedení, sterilně balené pro přímé akutní použití |  |
| Sondy pro nefroskopii a mini-nefroskopii mají odsávací kanál |  |
| Barevné označení sond pro snadné rozpoznání na operačním sále |  |
| Funkčnost obou energií bez nutnosti napojení na tlakové rozvody či kompresor |  |
| Ovládání přístroje start/stop přímo z měniče v ruce operatéra |  |
| Možnost připojení pedálu pro ovládání přístroje |  |
| Nastavení úrovně odsávání konkrementů přímo na měniči v ruce operatéra |  |
| Nastavení úrovně výstupního výkonu litotriptoru na měniči v ruce operatéra |  |
| Plug and play zapojení, bez nutnosti kalibrace |  |
| Umístění řídicí jednotky přímo do stávajícího endoskopického vozíku (model WM-NP2) |  |
| Použití se stávající sálovou elektrickou odsávací pumpou (VICTORIA, výrobce CHEIRÓN a.s.), či standardizovaným centrálním sáním vakua (koncovka Daniševský/Draeger) |  |
| Spotřební materiál pro zprovoznění přístroje |  |
| Rester. sonda pro přenos obou technologií najednou pro nefroskopie (1 ks) |  |
| Rester. sonda pro přenos obou technologií najednou pro ureteroskopie (1 ks) |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.