HOLTERY PRO INTERNÍ ODDĚLENÍ

Předmětem části 7 veřejné zakázky je dodávka holterů pro záznam EKG, holterů pro záznam krevního tlaku a vyhodnocovacích stanic, jak je uvedeno níže.

- Holter EKG

Předmětem plnění je dodávka systému EKG holteru umožňujícího minimálně 24 hodinový záznam EKG, uvedení systému do provozu, zaškolení obsluhy a poskytování záručního servisu, a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu. Systém se skládá ze tří záznamníků, jednoduše odnímatelného pacientského kabelu, brašny a vyhodnocovacího software pro PC. V případě záznamu na paměťovou kartu je součástí předmětu plnění i dodávka čtečky paměťových karet.

| systém | soubor | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- | --- |
| Holter EKG | 1 |  |  |

Dodaný systém musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Záznamník (3 ks) |  |
| Minimálně 3 kanály |  |
| Délka záznamu min. 24 hodin |  |
| Počet žil pacientského kabelu – 3, 7 i 10 |  |
| Hmotnost záznamníku bez baterií maximálně 100 g |  |
| Vzorkovací frekvence signálu kardiostimulátoru 10 000 Hz |  |
| Záznamník s displejem pro zobrazení EKG křivek při nasazování přístroje na pacienta |  |
| Výměna pacientského kabelu bez potřeby nástrojů |  |
| Napájení záznamníku bateriemi AAA, nebo AA |  |
| Vyhodnocovací software |  |
| Vyhodnocovací software s výstupem na monitor PC a možností tisku závěrečné zprávy |  |
| Zobrazení EKG záznamu Full disclosure |  |
| Tvorba a zobrazení morfologických vzorů, tzv. Templates komplexů alespoň Normal, SVE, Ventricular, Paced |  |
| Grafický rozpad morfologického vzoru se zobrazením komplexů vzoru přes sebe v jednom grafu |  |
| Detekce kardiostimulátoru |  |
| Analýza kardiostimulátoru |  |
| Automatická analýza atriálních fibrilací |  |
| Komunikace a kompatibilita se stávající databází SEIVA vč. zobrazování záznamů ze stávající databáze v dodávané databázi |  |
| HRV ve frekvenční doméně |  |
| HRV v časové doméně |  |
| Poincaré graf R-R |  |
| ST události tabelárně |  |
| ST trendy |  |
| Analýza disperse QT |  |
| Analýza turbulence tepové frekvence (HRT) |  |
| Analýza pozdních potenciálů (LP) |  |
| Vektorový kardiograf (VCG) |  |
| Analýza alternací T vlny (TWA) |  |
| Možnost rozšíření systému o záznamníky se záznamem 3/12 standardních EKG kanálů |  |
| Instalace vyhodnocovacího software pro více uživatelů se dvěma plovoucími licencemi |  |
| Přístroj je zdravotnickým prostředkem a vyhovuje požadavkům právních předpisů platných v ČR |  |

- Holter TK

Předmětem plnění je dodávka systému ambulatorního monitoru krevního tlaku umožňujícího 24 hodinový záznam trendu krevního tlaku, uvedení systému do provozu, zaškolení obsluhy a poskytování záručního servisu, a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu. Systém se skládá ze dvou záznamníků, manžet na paži, pouzdra na záznamník, kabelu pro propojení s PC a vyhodnocovacího software pro PC. V případě záznamu na paměťovou kartu je součástí předmětu plnění i dodávka čtečky paměťových karet.

| systém | soubor | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- | --- |
| Holter TK | 1 |  |  |

Dodaný systém musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem1 |
| --- | --- |
| Záznamník (2 ks) |  |
| Délka záznamu min. 24 hodin |  |
| Oscilometrická metoda měření |  |
| Hmotnost záznamníku včetně baterií max. 400 g |  |
| Napájení záznamníku bateriemi AAA, nebo AA |  |
| Monitorované hodnoty: systolický tlak, diastolický tlak, tepová frekvence |  |
| Displej pro zobrazení naměřených hodnot s možností vypnutí zobrazování naměřených hodnot při nastavování záznamníku |  |
| Ovládání záznamníku jedním tlačítkem s možností deaktivace při nastavování záznamníku |  |
| Ke každému záznamníku: |  |
| 1 ks nylonové manžety (malá dospělá), rozměr cca 18 – 26 cm |  |
| 2 ks nylonové manžety (dospělá), rozměr cca 26 – 35 cm |  |
| 1 ks nylonové manžety (velká dospělá), rozměr cca 32 – 42 cm |  |
| Vyhodnocovací software |  |
| Vyhodnocovací software s výstupem na monitor PC a možností tisku závěrečné zprávy |  |
| Možnost nastavení denní, noční a doplňkové fáze záznamu. U každé fáze je možno nastavit její začátek, konec a interval měření zvlášť |  |
| Možnost provádění a zobrazení kalkulace průměrného systolického tlaku pro denní, noční, doplňkovou fázi a za celou dobu vyšetření. Software provádí a zobrazuje kalkulace míry nočního poklesu s textovou klasifikací dipper/nondipper |  |
| Kalkulace překročení nastavitelných mezí zvlášť pro denní a noční fázi |  |
| Zobrazení počtu vynechaných a chybných měření v denní, noční a doplňkové fázi |  |
| Možnost současného zobrazení grafu, statistiky (s výše uvedenými hodnotami) a závěrečné zprávy současně na jedné obrazovce |  |
| Možnost tisku grafu, statistiky s výše uvedenými hodnotami a závěrečné zprávy na jeden list A4 |  |
| Automatický tisk pacientského deníku při nastavování záznamníku |  |
| Komunikace a kompatibilita se stávající databází SEIVA vč. zobrazování záznamů ze stávající databáze v dodávané databázi |  |
| Instalace vyhodnocovacího software pro více uživatelů se dvěma plovoucími licencemi |  |
| Přístroj je zdravotnickým prostředkem a vyhovuje požadavkům právních předpisů platných v ČR |  |

- Vyhodnocovací stanice (2 ks)

Předmětem plnění je dodávka dvou vyhodnocovacích stanic, kdy každá je tvořena PC sestavou vhodnou pro hodnocení záznamů z holterů dodaných v rámci této části veřejné zakázky, tj. PC, monitoru s úhlopříčkou min. 21 palců, klávesnice a myši, uvedení stanic do provozu, zaškolení obsluhy a poskytování záručního servisu, a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

| systém | soubor | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyhodnocovací stanice | 2 |  |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.