## Část 8_Ultrazvukové přístroje
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje I
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy – Specifikace předmětu plnění
Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky |  |  | Celková cena v Kč bez DPH
8 | Ultrazvukové přísroje |  |  | 0
Položka předmětu plnění |  | počet ks | cena za 1 ks v Kč bez DPH | cena za položku celkem v Kč bez DPH
A. Ultrazvukový přístroj vyšší třídy pro ortopedii a chirurgii |  | 1 |  | 0
B. Ultrazvukový přístroj vyšší třídy pro ARO |  | 1 |  | 0
C. Ultrazvukový přístroj vyšší třídy |  | 1 |  | 0
D. Ultrazvukový přístroj přenosný pro chirurgii a urologii |  | 2 |  | 0
Pokyny pro dodavatele: Dodavatel pravdivě vyplní všechna prázdná pole ve sloupcích E a F. Ve sloupci E dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Ve sloupci F dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje. Přitom platí, že níže uvedené technické podmínky jsou minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena. Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.
A. Ultrazvukový přístroj vyšší třídy pro ortopedii a chirurgii
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Základní charakteristika
monitor s úhlopříčkou min. 23" LCD
min. 3 aktivní konektory pro připojení 2D/3D sond |  |  |  | X
stranově i výškově nastavitelný ovládací panel |  |  |  | X
dotykový pomocný displej o úhlopříčce min. 10"
Požadovaná zobrazení
B-mode v základních frekvencích |  |  |  | X
harmonické zobrazení na všech sondách |  |  |  | X
spektrální doppler - PW |  |  |  | X
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) |  |  |  | X
výkonový a směrový výkonový doppler (direkcionální power doppler - PDI) |  |  |  | X
barevné mapování toku se zvýšenou citlivostí - např. HD-flow, Dynamic flow
zobrazení krevního toku (prokrvení) na bázi substrakce obrazu bez použití dopplerovských metod a kontrastních látek |  |  |  | X
Technické parametry
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v chirurgii a ortopedii |  |  |  | X
měření úhlů podle Grafa |  |  |  | X
HW klávesnice - integrovaná - zasouvací |  |  |  | X
měření jak v live, tak ve zmrazeném obraze |  |  |  | X
automatické měření parametrů dopplerovského spektra |  |  |  | X
automatické optimalizace 2D, TGC a dopplera |  |  |  | X
automatická optimalizace CF (barevného dopplerovského mapování) – nastavení pozice ROI - "barevného okna", kurzoru vzorkovacího objemu a steering |  |  |  | X
kontinuální automatická optimalizace obrazu |  |  |  | X
ZOOM - prosté zvětšení obrazu (read&write; panzoom) |  |  |  | X
ZOOM s vysokou citlivostí (high definition zoom) |  |  |  | X
DICOM 3.0 plná konektivita |  |  |  | X
modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v min. 5 krocích v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem |  |  |  | X
modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení až ve 4 úrovních v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem |  |  |  | X
archivace hrubých dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček - systém musí archivovat všechna provedená vyšetření a digitálním formátu hrubých dat (s možností zachování obrazových parametrů, možností měření na uložených datech ve 2D a dopplerovy včetně změny korekčního úhlu) a windows formátů (JPG, AVI, WMA, BMP) na harddisk a DVD/CD-RW, 2 USB porty, snadné zálohování uložených dat |  |  |  | X
systém musí být velmi mobilní, max. hmotnost systému vč. připojených požadovaných sond 85 kg
podpora sond typu matrix (více-elementové sondy s uspořádáním krystalů-piezoelektrických elementů v několika řadách nad sebou, min. 1 000 elementů - piezoelektrických krystalů)
podpora 2D sond typu single crystal
možnost software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy a kontrastní zobrazení, analýza ve formě TIC křivek, nutná funkcionalita i na archivovaných datech |  |  |  | X
možnost zobrazení pomocí kontrastních látek na lineárních, konvexní a fázové sondě |  |  |  | X
podpora volumové navigace (fúze) s dalšími zobrazovacími modalitami (CT, MR, UZ) na monitoru přístroje - možnost porovnání nálezů z USG s nálezy načtenými do přístroje ve formátu DICOM z dalších zobrazovacích modalit (např. CT, MRI, … ) |  |  |  | X
nožní spínač (pedál) pro snadnější ovládání přístroje |  |  |  | X
modul pro ovládání přístroje pomocí tabletu nebo mobilního telefonu |  |  |  | X
integrovaná baterie pro snadný transport přístroje |  |  |  | X
Sondy
lineární multifrekvenční sonda, frekvence min. 2-11 MHz, harmonické zobrazení, cévní aplikace, harmonické zobrazení, šířka aktivního pole cca 50 mm
konvexní multifrekvenční sonda, frekvence min. 1-6 MHz, abdominální aplikace, harmonické zobrazení, včetně bioptického kitu
lineární multifrekvenční sonda, frekvence min. 5-11 MHz, harmonické zobrazení, cévní aplikace, harmonické zobrazení, šířka aktivního pole cca 40 mm
možnost připojení stávající jícnové sondy 6Tc-RS (výrobce GE Medical System), nebo dodání odpovídající nové sondy splňující kmitočtový rozsah min. 3-8 MHz, použitelné pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI)
B. Ultrazvukový přístroj vyšší třídy pro ARO
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Základní charakteristika
monitor s úhlopříčkou min. 21,5" LCD
min. 4 aktivní konektory pro připojení 2D/3D sond |  |  |  | X
stranově i výškově nastavitelný ovládací panel |  |  |  | X
dotykový pomocný displej o úhlopříčce min. 12"
Požadovaná zobrazení
B-mode v základních frekvencích |  |  |  | X
harmonické zobrazení na všech sondách |  |  |  | X
spektrální doppler - PW |  |  |  | X
kontinuální doppler - CW
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) |  |  |  | X
M-mód, AMM anatomický m-mód |  |  |  | X
barevné mapování toku se zvýšenou citlivostí - např. HD-flow, Dynamic flow
zobrazení krevního toku (prokrvení) na bázi substrakce obrazu bez použití dopplerovských metod a kontrastních látek |  |  |  | X
barevný a pulzní tkáňový doppler |  |  |  | X
architektura přístroje musí umožňovat připojení 3D/4D TEE sondy |  |  |  | X
Technické parametry
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v kardiologii |  |  |  | X
HW klávesnice - integrovaná - zasouvací |  |  |  | X
měření jak v live, tak ve zmrazeném obraze |  |  |  | X
automatické měření parametrů dopplerovského spektra |  |  |  | X
automatické optimalizace 2D, TGC a dopplera |  |  |  | X
kontinuální automatická optimalizace obrazu |  |  |  | X
ZOOM - prosté zvětšení obrazu (read&write; panzoom) |  |  |  | X
ZOOM s vysokou citlivostí (high definition zoom) |  |  |  | X
DICOM 3.0 plná konektivita |  |  |  | X
modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně |  |  |  | X
modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení |  |  |  | X
archivace hrubých dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček - systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu hrubých dat (s možností zachování obrazových parametrů, možností měření na uložených datech ve 2D a dopplerovské parametry včetně změny korekčního úhlu) a windows formátů (JPG, AVI, WMA, BMP) na harddisk a DVD/CD-RW, 2 USB porty, snadné zálohování uložených dat |  |  |  | X
systém musí být velmi mobilní, max. hmotnost systému vč. připojených požadovaných sond 85 kg
podpora sond typu matrix (více-elementové sondy s uspořádáním krystalů-piezoelektrických elementů v několika řadách nad sebou, min. 1 000 elementů - piezoelektrických krystalů)
podpora 2D sond typu single crystal
možnost rozšíření o intrakardialní echokardiografii |  |  |  | X
speciální SW na bázi umělé inteligence pro automatické rozpoznání projekce (2CH, 4CH, APLAX) na základě 2D obrazu a charakteru dopplerovské křivky pro automatické měření dopplerovských parametrů pro kardiologické aplikace |  |  |  | X
automatické měření a obkreslování dopplerovské křivky pro kardiologické aplikace, zejména automatické měření parametrů: MV E/A rychlostí včetně deceleračního času a sklonu, MV trace, LVOT Trace, AV Trace, RVOT Trace, PV Trace |  |  |  | X
připojení do stávající archivační a vyhodnocovací pracovní stanice (systém EchoPAC PC výrobce GE), komunikace v RAW datech (data vhodná pro postprocessing a analýzu např. 2D a dopplerovské strain analýzy) , v případě nekompatibility dodání nové pracovní stanice s min. technickými parametry: výkonný PC s velkým diskovým úložištěm, RAID pole, min. 4TB, SW vybavení pracovní stanice musí být shodné s vybavením systému, kompatibilita obrazového materiálu ve formátu RAW s veškerým vyhodnocovacím SW, možnost kvantitativní analýzy obrazu (např. z TVI zobrazení), možnost použití nástrojů 2D a dopplerovských strain analýz na uložené datasety
integrovaná baterie pro snadný transport přístroje |  |  |  | X
Sondy
fázová multifrekvenční sonda typu single crystal a matrix, min. 190 elementů, frekvence min. 1,5-4,5 MHz
konvexní multifrekvenční sonda, frekvence min. 2-6 MHz, abdominální aplikace, harmonické zobrazení
lineární multifrekvenční sonda, frekvence min. 3-10 MHz, harmonické zobrazení, cévní aplikace, harmonické zobrazení, šířka aktivního pole cca 40 mm
možnost připojení stávající jícnové sondy 6Tc-RS (výrobce GE Medical System), nebo dodání nové sondy splňující kmitočtový rozsah min. 3-8 MHz, použitelné pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI)
C. Ultrazvukový přístroj vyšší třídy
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Základní charakteristika
monitor s úhlopříčkou min. 21,5" LCD
min. 3 aktivní konektory pro připojení 2D/3D sond |  |  |  | X
stranově i výškově nastavitelný ovládací panel |  |  |  | X
dotykový pomocný displej o úhlopříčce min. 12"
Požadovaná zobrazení
B-mode v základních frekvencích |  |  |  | X
harmonické zobrazení na všech sondách |  |  |  | X
spektrální doppler - PW |  |  |  | X
kontinuální doppler - CW
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) |  |  |  | X
M-mód, AMM anatomický m-mód |  |  |  | X
barevné mapování toku se zvýšenou citlivostí - např. HD-flow, Dynamic flow
zobrazení krevního toku (prokrvení) na bázi substrakce obrazu bez použití dopplerovských metod a kontrastních látek |  |  |  | X
barevný a pulzní tkáňový doppler |  |  |  | X
architektura přístroje musí umožňovat připojení 3D/4D TEE sondy |  |  |  | X
Technické parametry
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v neurologii |  |  |  | X
HW klávesnice - integrovaná - zasouvací |  |  |  | X
měření jak v live, tak ve zmrazeném obraze |  |  |  | X
automatické měření parametrů dopplerovského spektra |  |  |  | X
automatické optimalizace 2D, TGC a dopplera |  |  |  | X
kontinuální automatická optimalizace obrazu |  |  |  | X
ZOOM - prosté zvětšení obrazu (read&write; panzoom) |  |  |  | X
ZOOM s vysokou citlivostí (high definition zoom) |  |  |  | X
DICOM 3.0 plná konektivita |  |  |  | X
modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně |  |  |  | X
modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení |  |  |  | X
archivace hrubých dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček - systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu hrubých dat (s možností zachování obrazových parametrů, možností měření na uložených datech ve 2D a dopplerovské parametry včetně změny korekčního úhlu) a windows formátů (JPG, AVI, WMA, BMP) na harddisk a DVD/CD-RW, 2 USB porty, snadné zálohování uložených dat |  |  |  | X
systém musí být velmi mobilní, max. hmotnost systému vč. připojených požadovaných sond 85 kg
podpora sond typu matrix (více-elementové sondy s uspořádáním krystalů-piezoelektrických elementů v několika řadách nad sebou, min. 1 000 elementů - piezoelektrických krystalů)
podpora 2D sond typu single crystal
možnost rozšíření o intrakardialní echokardiografii |  |  |  | X
připojení do stávající archivační a vyhodnocovací pracovní stanice (systém EchoPAC PC výrobce GE), komunikace v RAW datech (data vhodná pro postprocessing a analýzu např. 2D a dopplerovské strain analýzy), v případě nekompatibility dodání nové pracovní stanice s min. technickými parametry: výkonný PC s velkým diskovým úložištěm, RAID pole, min. 4TB, SW vybavení pracovní stanice musí být shodné s vybavením systému, kompatibilita obrazového materiálu ve formátu RAW s veškerým vyhodnocovacím SW, možnost kvantitativní analýzy obrazu (např. z TVI zobrazení), možnost použití nástrojů 2D a dopplerovských strain analýz na uložené datasety
integrovaná baterie pro snadný transport přístroje |  |  |  | X
Sondy
fázová multifrekvenční sonda typu single crystal a matrix, min. 190 elementů, frekvence min. 1,5-4,5 MHz
lineární multifrekvenční sonda, frekvence min. 3-10 MHz, harmonické zobrazení, cévní aplikace, harmonické zobrazení, šířka aktivního pole cca 40 mm
možnost připojení stávající jícnové sondy 6Tc-RS (výrobce GE Medical System), nebo dodání nové sondy splňující kmitočtový rozsah min. 3-8 MHz, použitelné pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI)
D. Ultrazvukový přístroj přenosný pro chirurgii a urologii
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Základní charakteristika
přenosný ultrazvukový systém typu notebook |  |  |  | X
hmotnost ultrazvuku včetně baterie max. 5 kg |  |  |  | X
výškově stavitelný originální mobilní transportní vozík pro přístroj a připojené sondy a příslušenství včetně aktivního přepínače na tři sondy |  |  |  | X
integrovaný monitor min. 15,6"
Požadovaná zobrazení
B-mode v základních frekvencích |  |  |  | X
harmonické zobrazení na všech sondách |  |  |  | X
spektrální doppler - PW |  |  |  | X
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) |  |  |  | X
barevné mapování toku se zvýšenou citlivostí - např. HD-flow, Dynamic flow
zobrazení krevního toku (prokrvení) na bázi substrakce obrazu bez použití dopplerovských metod a kontrastních látek |  |  |  | X
Technické parametry
manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 8 hardwarových ovladačů |  |  |  | X
min. 3 uživatelská tlačítka, funkce nastavitelná uživatelem
start systému do plné funkce max. 90 s, ze Sleep (Standby) módu max. 5 s |  |  |  | X
měření jak v live, tak ve zmrazeném obraze |  |  |  | X
automatické měření parametrů dopplerovského spektra |  |  |  | X
automatické optimalizace 2D, dopplera |  |  |  | X
kontinuální automatická optimalizace obrazu |  |  |  | X
ZOOM - prosté zvětšení obrazu (read&write; panzoom) |  |  |  | X
ZOOM s vysokou citlivostí (high definition zoom) |  |  |  | X
zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v min. 8 úrovních |  |  |  | X
kompaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné v min. 4 úrovních |  |  |  | X
archivace hrubých dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček - systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu hrubých dat (s možností zachování obrazových parametrů, možností měření na uložených datech ve 2D a dopplerovské parametry včetně změny korekčního úhlu) a windows formátů (JPG, AVI, WMA, BMP) na harddisk a DVD/CD-RW, 2 USB porty, snadné zálohování uložených dat |  |  |  | X
podpora 2D sond typu single crystal
integrovaná baterie pro možnost skenování bez připojení do el. sítě - min. 30 minut |  |  |  | X
Sondy
konvexní multifrekvenční sonda min. 2 – 5 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze
lineární multifrekvenční sonda min. 4 – 13 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 128 krystaly ve snímači
dostupná a v budoucnu rozšiřitelná lineární vysokofrekvenční hokejková sonda pro zobrazení velmi blízkých polí, vhodná pro intervenční zákroky ve velmi blízkých polích a současně pro pediatrické aplikace, frekvenční rozsah min. 6,7 – 18 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 35 mm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 168 krystaly ve snímači