Vyhřívané resuscitační lůžko pro péči o nezralé novorozence

Předmětem části 10 veřejné zakázky je dodávka níže uvedeného vyhřívaného resuscitačního lůžka pro péči o nezralé novorozence (vč. jeho součástí a příslušenství), uvedení přístroje do provozu, zaškolení obsluhy a poskytování záručního servisu, a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

| přístroj | ks | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyhřívané resuscitační lůžko pro péči o nezralé novorozence | 1 |  |  |

Dodaný přístroj musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Přístroj |  |
| Vyhřívané lůžko určené pro novorozence |  |
| Kompaktní vnější rozměry, maximálně 800x1200 mm pro snadnou manipulaci v omezených prostorech |  |
| Rozměry ložné plochy: min. šířka 450 mm, min. délka 730 mm |  |
| Nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg min. 10° |  |
| Polohování lůžka (zdvih) v rozsahu min. 20 cm |  |
| Mobilní výškově polohovatelný podvozek na 4 kolečkách, z toho min. 2 bržděná kolečka |  |
| Boční panely lůžka musí být otevíratelné pro snadný přístup k novorozenci |  |
| Horní výhřevný zářič s minimálně jedním tělesem (zdrojem) tepelného záření s možností naklápění |  |
| Elektronický regulátor teploty s režimy manuální i automatické regulace teploty |  |
| Provozní režim řízení teploty – manuální, nastavitelný výkon 0–100 % |  |
| Provozní režim řízení teploty – teplotou novorozence, včetně 1 ks kožní sondy |  |
| Bezpečnostní zvukové a vizuální alarmy |  |
| Lůžko vybaveno autodiagnostikou (automatické otestování/kontrola přístroje) |  |
| Minimálně 2 nezávislé uzavíratelné zásuvky v dolní části lůžka pro odkládání spotřebního materiálu |  |
| Minimálně 2 elektrické zásuvky 230 V pro připojení dalších přístrojů. Elektrické zásuvky musí být standardní (typ E) a kompatibilní s běžnými vidlicemi přístrojových kabelů, nebo s dodanými přechodkami, které umožní připojení standardních vidlic kabelů přístrojů (např. infuzní techniky) |  |
| Centrální ovládací panel s min. 9“ barevným LCD displejem, ovládání pomocí piktogramů nebo v ČJ, možnost polohování centrálního ovládacího panelu ve všech úhlech |  |
| Apgar časomíra integrovaná na centrálním ovládacím panelu |  |
| Integrované světlo s možností plynulého nastavení intenzity svícení |  |
| Integrovaný monitoring SpO2 se zobrazováním nastavených a měřených parametrů na centrálním ovládacím panelu, technologie Masimo vč. sady čidel pro zprovoznění přístroje |  |
| Integrované vážicí zařízení s rozsahem vážení min. do 6 000 g |  |
| Grafické a numerické trendy měřených hodnot na centrálním ovládacím panelu |  |
| Prostor - zásuvka pro RTG kazetu |  |
| Police na příslušenství |  |
| Držák připevněný k lůžku pro umístění minimálně dvou infuzních vaků či lahví |  |
| Požadované součásti a příslušenství přístroje |  |
| Resuscitační přístroj integrovaný, nebo jako samostatné příslušenství: |  |
| Resuscitátor pro řízenou resuscitaci novorozenců |  |
| Vhodný pro ventilaci maskou |  |
| Nastavitelný inspirační tlak |  |
| Nastavitelný PEEP (expirační tlak) na resuscitačním přístroji |  |
| Manometr pro sledování ventilačního tlaku |  |
| Integrovaný směšovač směsi kyslíku a vzduchu s možností nastavení požadované koncentrace |  |
| Odsávačka typu ventury – integrovaná součást resuscitačního přístroje nebo lůžka, nebo jako samostatné příslušenství |  |
| Samostatný směšovač směsi kyslíku a vzduchu, s možností plynulého nastavení požadované koncentrace výstupní směsi, připojený na novorozenecký okruh s ambuvakem |  |
| Přístroj pro prosvětlení cév / detekce pneumothoraxu u novorozenců, na bázi studeného světla, s plynulým nastavením intenzity osvětlení |  |
| Vyhřívaná podložka – systém pro ohřev novorozence (elektricky vyhřívaná podložka) složený z řídící jednotky (generátoru, tepelného regulátoru) a 1 ks elektricky vyhřívané matrace (podložky) určené pro opakované použití, se snadno dezinfikovatelným povrchem, splňující podmínky zdravotnického prostředku |  |
| Audiovizuální systém umožňující komunikaci mezi dvěma nemocnicemi s následujícími parametry zajišťující kvality přenosu obrazu a zvuku pro zajištění max. úroveň bezpečnosti: |  |
| Funkce záznamu videosekvencí ve stejném rozlišení, jako je vstupní video formát – do Full HD 1920x1080 (1080p60) |  |
| Funkce záznamu snímků ve stejném rozlišení, jako je vstupní video formát – do 1920x1080 |  |
| Funkce záznamu snímků a video sekvencí na interní úložiště, min. 250 GB |  |
| Funkce záznamu snímků a video sekvencí na přenosné úložiště, min. 64 GB USB 3.0 Flash disk |  |
| Funkce záznamu snímků a video sekvencí na síťové úložiště (protokoly SMB, AFP, NFS, CIFS) |  |
| Video vstup min. 2x 3G-SDI/HD-SDI (BNC) |  |
| Video výstupy min. 1x HDMI, 1x Thunderbolt |  |
| Formát nahraného videa H.264 (MPEG-4 AVC), High Profile, Level 4.1, progresivně |  |
| Formát snímků – .jpg |  |
| Síťové připojení RJ45, min. rychlost 1 Gbit/s, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |  |
| Audio set pro pořizování komentovaných nahrávek a k zajištění obousměrné hlasové komunikace s AV jednotkou, vstup – jack 3,5mm (bezdrátový mikrofonní set s AES-256 šifrovaným přenosem) / výstup – jack 3,5mm (reproduktor) |  |
| Živý přenos videa po stávající LAN, 2 video signály současně ve stejném rozlišení, jako je vstupní video formát |  |
| Živý přenos videa přes VPN tunel |  |
| Formát živého přenosu videa HTTP Live Streaming a WebRTC |  |
| Zobrazení živého přenosu ve stabilní aplikaci pro iOS či Android |  |
| Zobrazení živého přenosu ve webovém prohlížeči (PC, tablet, mobilní telefon) |  |
| Obousměrná zvuková komunikace mezi novorozeneckým lůžkem a místností pro příjem, časově neomezené bez nutnosti dodatečných nákladů |  |
| Autorizovaný přístup pro zobrazení živého přenosu |  |
| Autorizovaný přístup k ovládání záznamového zařízení – připojitelný ovládací dotykový panel a možnost uživatelského přihlašování na LDAP server |  |
| Ovládání dotykovým panelem – barevný dotykový displej min. 9 palců, IPS displej |  |
| Souběžné ukládání a živý přenos do sítě |  |
| Zadávání pacientských dat pro přesnou identifikaci nahraných záznamů pomocí ovládacího dotykového panelu |  |
| Náhled vstupního videosignálu na ovládacím panelu |  |
| Konfigurace zařízení přes ovládací panel |  |
| Dokovací stanice pro ovládací panel včetně funkce nabíjení a uchycení na novorozenecké lůžko |  |
| Dezinfikovatelný povrch |  |
| Obousměrná zvuková komunikace mezi místností pro příjem a novorozeneckým lůžkem |  |
| Zobrazení živého přenosu videa ze sítě LAN |  |
| Zobrazení živého přenosu videa přes VPN tunel |  |
| Příjem živých přenosů z libovolného počtu záznamových zařízení umístěných v různých lokalitách |  |
| Přehrávání videosekvencí a snímků 2D/3D ze síťového úložiště a USB flash disku |  |
| Ovládání bezdrátovým dotykovým displejem velikosti min. 7“, připojení technologií Bluetooth/Wi-Fi |  |
| Připojení až 2 monitorů současně pro zobrazení obsahu, HDMI/Thunderbolt (USB-C/VGA) |  |
| Formát přehrávané videosekvence, H.264 (MPEG-4 AVC) |  |
| Formát přehrávaných snímků – min. .jpg |  |
| Síťové připojení RJ45 10/100/1000 BASE-T Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |  |
| Audio set pro přehrávání komentovaných nahrávek a k zajištění obousměrné hlasové komunikace se záznamovým zařízením, vstup – jack 3,5mm (bezdrátový mikrofonní set s AES-256 šifrovaným přenosem) / výstup – jack 3,5mm (stereo reproduktory) |  |
| Konfigurace zařízení přes ovládací panel |  |
| Uvedení lůžka do plného provozu, tj. dodávka zahrnuje jakékoliv další příslušenství, které je k takovému zprovoznění nezbytné |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.