TECHNICKÁ SPECIFIKACE

2D plošný detektor pro měření radiačních parametrů

| Obch. název a typové označení přístroje: |  |
| --- | --- |
| Výrobce přístroje: |  |

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek; u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Číslo pož. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Popis, specifikace, hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2D plošný detektor pro kontrolu stability radiačních parametrů lineárního urychlovače, s označením CE, zdravotnický prostředek |  |  |
| Hardware: |  |  |  |
| 2. | Typ detektorů – ionizační komory |  |  |
| 3. | Počet detektorů ≥ 450 ks |  |  |
| 4. | Rozměry pole pokrytého detektory ≥ 25 x 25 cm2 v izocentru (při SAD = 100 cm) |  |  |
| 5. | Rozmístění detektorů na obou hlavních osách s rozestupy mezi středy detektorů ≤ 5 mm a diagonálách s rozestupy mezi středy detektorů ≤ 7 mm |  |  |
| 6. | Rozsah měřitelných dávek minimálně od 0,2 – 100 Gy |  |  |
| 7. | Rozsah měřitelných dávkových příkonů v rozsahu min. 0,1 – 40 Gy/min |  |  |
| 8. | Vhodné pro měření fotonových svazků v rozsahu min. 6 – 18 MV |  |  |
| 9. | Vhodné pro měření elektronových svazků v rozsahu min. 6 – 20 MeV |  |  |
| 10. | Součástí dodávky je relativní kalibrace pole detektorů |  |  |
| Software: |  |  |  |
| 11. | Vyhodnocení měření profilů absorbovaných dávek dle protokolů IEC 60976 |  |  |
| 12. | Možnost editace předdefinovaných vyhodnocujících protokolů |  |  |
| 13. | Vyhodnocení dávky, homogenity, symetrie, velikosti radiačního pole, velikosti polostínu |  |  |
| 14. | Možnost nainstalování a práce se SW na neomezeném počtu počítačů v rámci nemocnice (bez omezení počtu licencí) |  |  |
| 15. | Ukládání a tisk naměřených výsledků |  |  |
| 16. | Export naměřených dat na vnější elektronické médium |  |  |

| Číslo pož. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splnění ANO/NE | Popis, specifikace, hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Rozmístění detektorů na obou hlavních osách a diagonálách s rozestupy mezi středy detektorů ≤ 3 mm Ano = 40 bodů Ne = 0 bodů |  |  |
| 18. | Počet detektorů ≥ 500 Ano = 40 bodů Ne = 0 bodů |  |  |
| 19. | Řídící elektronika oddělená od detektoru Ano = 20 bodů Ne = 0 bodů |  |  |