Příloha č. 4 zadávací dokumentace

-

Technické podmínky pro část IV. veřejné zakázky

„Dodávka zařízení pro Badatelská centra pro přírodní vědy“

Sada pro analýzu vzorků

POKYN PRO UCHAZEČE: Tato příloha č. 4 zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky zadavatele na předmět plnění části č. IV. veřejné zakázky. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona hodnotící komisí vyřazena a uchazeč zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Uchazeč připojí  požadované technické specifikace (technické listy), fotografie, obrázky, vizualizace a nákresy apod. k návrhu smlouvy k části č. VI. veřejné zakázky. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadavky zadavatele, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona hodnotící komisí vyřazena a uchazeč zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Veškeré deklarované parametry v nabídce k veřejné zakázce musí být uchazečem doložené, a to zejména technickou specifikací (technickým listem), přičemž je vhodné doplnit technický list o prospekty s vyobrazením nabízeného zařízení, nebo jeho fotografie, obrázky, vizualizace a nákresy.

Níže jsou uvedeny požadavky na jednu sestavu. V rámci dodávky je požadováno dodání 5 ks takových sestav.

Horkovzdušný sterilizátor

Základní popis:

Horkovzdušný sterilizátor (parní) slouží ke sterilizaci všech nástrojů, materiálů, textilu, gumy a plastů určených ke sterilizaci ve zdravotnictví, veterinárním lékařství i laboratořích.

Technické podmínky:

| Bod č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: |
| --- | --- | --- |
| 1. | V – objem | 20 litrů a více |
| 2. | t – teplota | 105 °C a více |
| 3. | mikroprocesorové řízení | ano |
| 4. | zvukový alarm | ano |

Autokláv – parní sterilizátor

Základní popis:

Parní sterilizátor (autokláv) se používá ke sterilizaci materiálů v laboratorním skle, zejména médií. Využívá účinku působení syté vodní páry a to při stanovené teplotě, tlaku a délce sterilizační expozice. Vlastní proces sterilizace probíhá v uzavřené tlakové komoře přístroje, která může být horizontální, nebo vertikální. Parní sterilizátor se uplatní jako sterilizační technika v laboratořích, farmacii, chemickém nebo potravinářském průmyslu.

Technické podmínky:

| Bod č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: |
| --- | --- | --- |
| 1. | V – objem | 20 litrů a více |
| 2. | dvouprocesorové řízení | ano |
| 3. | zdvojená čidla teploty a tlaku tvořící oddělený systém řízení | ano |

Germicidní lampa – sterilizace vzduchu v laboratoři za přítomnosti osob

Základní popis:

Germicidní lampa je speciální lampa využívající zářiče vyzařující krátkovlnné ultrafialové záření, které způsobí narušení buněčných struktur při vlnové délce 253,7 nm (UV-C). Toto záření hubí bakterie a jejich spory, plísně, kvasinky a další mikroorganismy.

Technické podmínky:

| Bod č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: |
| --- | --- | --- |
| 1. | ƛ – vlnová délka záření | 253,7 nm (UV-C) |
| 2. | P – minimální výkon | 2 × 30 W a více |
| 3. | P – výkon ventilátoru | 30 W a více |
| 4 | Mobilita přístroje | ano |

Centrifuga - odstředivka

Základní popis:

Odstředivka je přístroj, který využitím relativní odstředivé síly umožní oddělení látek nebo sloučenin. Do rotoru odstředivky se symetricky (vyváženě) umístí sudý počet odstřeďovaných vzorků, nastaví se volitelné parametry (rychlost otáček rotoru, doba odstřeďování, teplota chlazení) a provede se odstředění. Velikost odstředivé síly závisí na poloměru rotoru a počtu otáček za min. Laboratorní stolní odstředivka je vhodná především pro veterinární praxe a malé ambulance.

Technické podmínky:

| Bod č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: |
| --- | --- | --- |
| 1. | otáčky | 1000 ot./minutu a více |
| 2. | časový spínač | 30 minut a více |
| 3. | zámek víka | ano |
| 4. | displej se zobrazením otáček a času | ano |

Inkubátor – laboratorní termostat

Základní popis:

Inkubátor slouží pro skladování a inkubace mikroorganizmů v zadaných teplotách, při zachování nejvyšších požadavků, pokud jde o stálost a homogenitu prostředí.

Technické podmínky:

| Bod č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: |
| --- | --- | --- |
| 1. | nucená cirkulace vzduchu | ano |
| 2. | teplotní rozsah | +3 °C … +40 °C |
| 3. | homogenita teploty | 0,5 °C maximálně |
| 4. | mikroprocesorová regulace | ano |
| 5. | nastavení teploty | 0,1 °C |
| 6. | časovač | 0 … 99 hodin |
| 7. | LCD displej | grafický |
| 8 | Objem | 80 l a více |

Membránová filtrace

Základní popis:

Tlakové laboratorní filtrační zařízení, které slouží k odfiltrování mikroorganizmů z tekutého vzorku. Skládá se z filtrační lavice a samostatných tlakových filtrů, které jsou do rámu filtrační lavice vyjímatelně zasunuty. Dále jsou na horní části rámu držáky, do kterých se při otvírání filtru volně odkládají jejich horní části. Tlakový filtr je složen ze spodní části, ve které je uložena porézní podložka pod membránu a z horní části o příslušném objemu.

Nedílnou součástí membránové filtrace jsou membránové filtry.

Technické podmínky:

| Bod č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: |
| --- | --- | --- |
| 1. | oblast filtrace (pórovitost) | 0,1 … 10 µm |
| 2. | pracovní tlak | 0,5 Mpa nejméně |
| 3. | materiál | nerez |
| 4. | průměr membrány | 45-55mm |
| 5. | sada filtrů | velikost odpovídá membráně |

Laboratorní sklo

Základní popis:

Pro pracoviště analýzy vzorků je kromě přístrojové techniky bezpodmínečně nutné vybavení speciálním laboratorním sklem.

Technické podmínky:

| Bod č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: |
| --- | --- | --- |
| 1. | kádinka | objem 100 – 140ml počet kusů 30 a více |
| 2. | kádinka | objem 150 – 200 ml počet kusů 30 a více |
| 3. | kádinka | objem 400 – 500 ml počet kusů 20 a více |
| 4. | kádinka | objem 600 – 1000 ml počet kusů 20 a více |
| 5. | zkumavka skleněná | průměr 16 mm, výška 150 mm počet kusů 200 a více |
| 6. | pipeta dělená | objem 10 ml počet kusů 10 a více |
| 7. | petriho miska skleněná | průměr 50 mm, výška 12 mm počet kusů 200 a více |
| 8. | petriho miska skleněná | průměr 100 mm, výška 20 mm počet kusů 200 a více |
| 9. | hodinové sklíčko skleněné | průměr 70 mm počet kusů 20 a více |
| 10. | skleněná tyčinka | průměr 4 mm, výška 200 – 300 mm počet kusů 20 a více |
| 11. | Erlenmayerova baňka širokohrdlá | objem 250 – 300 ml počet kusů 10 a více |
| 12. | Erlenmayerova baňka úzkohrdlá | objem 250 – 300 ml, hrdlo 34 mm počet kusů 10 a více |
| 13. | porcelánová miska žíhací hluboká, bez výlevky | objem 20 – 30 ml počet kusů 4 a více |
| 14. | podložní sklíčko | balení 50 ks počet balení 4 a více |
| 15. | krycí sklíčko | rozměr 15x15 mm minimálně balení – 1000 ks počet balení 1 a více |
| 16. | očkovací kličky plastová | balení 300 ks počet balení 1 a více |
| 17. | odměrný válec | objem 500 – 1000 ml počet kusů 4 a více |
| 18. | odměrný válec | objem 25 – 50 ml počet kusů 4 a více |
| 19. | odměrný válec | objem 100 – 250 ml počet kusů 4 a více |
| 20. | odměrný válec | objem 250 – 400 ml počet kusů 4 a více |
| 21. | baňka dělená s odměrným hrdlem | objem 250 + 25 ml minimálně počet kusů 4 a více |
| 22. | střička 250 ml, plast | objem 250 – 300 ml počet kusů 8 a více |
| 23. | stojan na zkumavky nerez | průměr otvoru na zkumavky 17 mm minimálně pozic 20 – 30 na zkumavky počet kusů 4 a více |
| 24. | porcelánová miska třecí drsná | objem 100 – 200 ml počet kusů 2 a více |
| 25. | Teploměr tyčinkový, rtuťový, kapilára bíle obložená | rozsah +10 - +250 °C dělení po 1 °C počet kusů 4 a více |
| 26. | Pipeta Pasteurova, plastová | objem 3 – 5 ml balení 500 ks počet balení 1 a více |
| 27. | zátky na zkumavky | průměr 16 mm počet kusů 20 a více |
| 28. | zátky na baňky | průměr 34 mm počet kusů 20 a více |
| 29 | Lihové kahany | objem 100ml a více počet kusů 10 a více |

Uchazeč prohlašuje, že nabízené plnění splňuje veškeré shora uvedené minimální technické požadavky zadavatele.