TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Robotický operační systém

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:				53 579 000 Kč bez DPH

Předmět plnění:

Předmětem zadávacího řízení je víceramenný robotický operační systém, který je určen k asistenci přesného ovládání chirurgických endoskopických nástrojů při urologických chirurgických zákrocích, obecných laparoskopických chirurgických zákrocích a gynekologických laparoskopických zákrocích.

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| Pojízdný operační systém | 1 |  |  |
| Konzole operatéra | 1 |  |  |
| Věž zobrazovacího zařízení | 1 |  |  |
| Simulátor | 1 |  |  |

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry systému |  |  |
| 1 | Operační systém určený k provádění roboticky asistovaných endoskopických zákroků, skládající se z komponent: - Konzole operatéra - Pojízdný operační systém - Věž zobrazovacího zařízení - Simulátor |  |
| 2 | Schválené indikace: - Urologie, dětská urologie - Obecná chirurgie, včetně koloproktologie - Gynekologie |  |
| 3 | Spolehlivost systému - 98 % nepřerušená dostupnost systému za rok při 24 hodinách provozu denně |  |
| Konzole operatéra |  |  |
| 4 | Nezávislé řídící centrum ovládané hlavním operatérem, které umožňuje přenos pohybu ruky operatéra na robotická ramena pacientské části operačního systému |  |
| 5 | Konzole operatéra umožňuje ovládat veškeré monopolární, bipolární a pokročilé nástroje, včetně kamer |  |
| 6 | Hlavní (nástrojové) ovladače s možností přenosu silové a torzní zpětné vazby |  |
| 7 | Eliminace přenosu třesu operatéra na robotická ramena a nástroje |  |
| 8 | Možnost nastavení citlivosti přenosu pohybu operatéra na robotická ramena |  |
| 9 | 3D HD stereozobrazovač s rozlišením min. 1080i |  |
| 10 | Ergonomický ovládací panel |  |
| 11 | Dotykový panel pro přístup k audiu, videu, uživatelskému profilu a systémovým nastavením |  |
| 12 | Panel pedálového ovládání – bezprostřední ovládání monopolárních, bipolárních a pokročilých nástrojů, včetně kamer |  |
| 13 | Konektor pro integraci simulátoru |  |
| 14 | Software pro ovládání integrovaného stolu, kompatibilního a plně komunikujícího s robotickým operačním systémem |  |
| Pojízdný operační systém |  |  |
| 15 | Pojízdná pacientská jednotka se 4 robotickými rameny |  |
| 16 | Vlastní integrovaný pohon |  |
| 17 | Laserový zaměřovací systém pro určení správné polohy nad pacientem |  |
| 18 | Přenos zpětné vazby při kolizích ramen a dosažení mezí pohybových rozsahů |  |
| 19 | Optimalizace pohybového rozsahu ramen, zpětná silová a torzní vazba |  |
| 20 | Ovládání a nastavení prostřednictvím dotykového panelu |  |
| 21 | Záložní napájecí baterie |  |
| Pohybový rozsah |  |  |
| 22 | Nízkoprofilová konstrukce ramen, umožňující krátkou vzdálenost od portu |  |
| 23 | Úhel otočení min. 500° |  |
| 24 | Úhel sklonu min. ± 75° |  |
| 25 | Rotace min. 540° |  |
| 26 | Automaticky určený střed rotace u všech ramen |  |
| 27 | Pohybový rozsah podél osy vložení nástroje min. 34 cm |  |
| 28 | Kloubové nástroje s min. 7 stupni volnosti |  |
| 29 | Při dosažení limitu pohybového rozsahu některého z aktivních kloubů systém automaticky indikuje zpětnou vazbu |  |
| Věž zobrazovacího zařízení |  |  |
| 30 | Zobrazovací věž s obrazovkou, světelným zdrojem a kamerou |  |
| 31 | Dotyková obrazovka s možností telestrace, úhlopříčka min. 60 cm |  |
| 32 | HD kvalita obrazu na obrazovce i v operačním centru |  |
| 33 | 3D kvalita obrazu v operačním centru bez nutnosti užití 3D brýlí |  |
| 34 | Dotyková obrazovka věže umožňuje operačnímu týmu sledovat v přímém přenosu informace, týkající se operačního výkonu a zároveň mají přístup k ovládacím prvkům systému, nastavení audia, videa a technické podpoře |  |
| 35 | Vizualizační systém umožňující znázornění minimálně dvou externích videozdrojů v reálné čase v zorném poli chirurga a na obrazovce |  |
| 36 | Konektory pro zdroje videa, výstupy 3D HD videa, externí datové úložiště USB |  |
| 37 | Indikátor nástroje mimo obrazovku |  |
| 38 | Celý systém vizualizační techniky umístěn na pojízdném vozíku, s centrálním bržděním |  |
| 39 | Přístup k operačnímu poli – multiportový, 8 mm – 12 mm |  |
| 40 | Integrovaný elektrokoagulační přístroj: - s monopolární a bipolární koagulací – 1 kus - s pokročilou bipolární koagulací – 1 kus |  |
| Endoskop |  |  |
| 41 | Průměr min. 8 mm |  |
| 42 | Zorné pole min. 80° |  |
| 43 | 10x optické zvětšení |  |
| 44 | 4x digitální zvětšení |  |
| 45 | Integrované fluorescenční zobrazení 3D HD |  |
| 46 | Automatické zaostřování, vyvážení bílé barvy a 3D kalibrace |  |
| 47 | Dodaná vizualizační technika bude obsahovat: - endoskop o průměru 8 mm, se šikmou optikou 30° - 3 kusy - endoskop o průměru 8 mm, s přímou optikou – 1 kus |  |
| Simulátor |  |  |
| 48 | Samostatný modul, kompatibilní s robotickým operačním systémem |  |
| 49 | Integrovaný výukový simulační SW |  |
| 50 | Určena pro chirurgy v rámci výuky robotické operativy |  |
| Bezpečnost systému |  |  |
| 51 | Automatická oznámení o poruchách systému |  |
| 52 | Senzory stereozobrazovače uzamknou ovládání nástrojů, jakmile se hlava operatéra vzdálí od zobrazovací konzole |  |
| 53 | Oznámení o poruchách způsobených neúmyslnými pohyby nástrojů |  |
| 54 | Kontrola pozice nástrojů |  |
| 55 | Výměny nástrojů s navedením – nástroje se vrátí zpět do příslušné polohy v operačním poli |  |
| 56 | Stapler je vybaven senzorem tloušťky tkáně, který informuje operatéra o tom, zda tloušťka tkáně odpovídá typu založeného zásobníku svorek |  |
| 57 | Funkce automatické detekce kanyly blokuje jakýkoliv pohyb operačního systému v průběhu operace |  |
| 58 | Pro lepší komunikaci mezi pracovníky na operačním sále jsou všechny komponenty propojeny systémem obousměrného audiopřenosu |  |
| 59 | Výstupy 2D a 3D videa ve vysokém rozlišení umožňují připojit externí obrazovky v operačním sále |  |
| Příslušenství |  |  |
| 60 | Veškeré potřebné nástroje a spotřební materiál pro kompletní uvedení robotického systému do provozu (HW, SW, kabeláž, síťové komponenty, propojení čidel, senzorů, instalace ovládacích prvků, zabezpečení, seřízení, kontrola atd.) |  |
| 61 | Startovací sada – veškeré potřebné nástroje a spotřební materiál pro trénink robotické operativy |  |
| 62 | Iniciální sada: - monopolární - 3 kusy a bipolární kabely - 3 kusy - kanyly o průměru 8 mm – 8 kusů - kanyly o průměru 12 mm – 2 kusy - obturátor tupý o průměru 8 mm – 3 kusy - obturátor tupý o průměru 12 mm – 2 kusy |  |
| 63 | Sterilizační síta pro dodávané endoskopické vybavení – 4 kusy |  |