TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 1 – Odběrové váhy

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			429 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odběrové váhy | 6 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Odběrové váhy (6 kusů) sloužící k odběru plné krve a k automatickému kontinuálnímu promíchávání odebírané plné krve s antikoagulačním roztokem ve vaku během odběru |  |
| 2 | Homogenní promíchávání odebrané plné krve |  |
| 3 | Přenosná konstrukce umožňující volitelné pracovní místo |  |
| 4 | Dostatečně velká a hluboká miska, která pojme minimálně standardní odběrovou soustavu se 4 vaky |  |
| 5 | Systém musí být kompatibilní s různými typy odběrových souprav (krevních vaků), které jsou na trhu k dispozici |  |
| 6 | Ovládací displej: - dobře čitelný, podsvícený - v českém jazyce - zobrazení minimálně objemu odebírané krve, doby trvání odběru a aktuální rychlosti průtoku krve |  |
| 7 | Uživatelská kalibrace (ověření vážení pomocí kalibračního závaží, které je součástí dodávky) |  |
| 8 | Automatické tárování na začátku odběru |  |
| 9 | Uživatelsky nastavitelné váhy: - nastavení maximálního objemu odebírané krve (v ml) - nastavení maximální doby trvání odběru (v min) - nastavení minimální rychlost průtoku krve (v sek) |  |
| 10 | Váha musí obsluze umožnit kdykoli ukončit odběr odebírané krve a musí umět kdykoli (během samotného odběru krve) nastavit nové parametry pro maximální objem odebírané krve a pro maximální dobu trvání odběru |  |
| 11 | Nastavení objemu odebírané krve po 1 ml (rozsah 0-999 ml) |  |
| 12 | Odchylka vážení <1 % maximální hmotnosti |  |
| 13 | Bezpečnostní svorka zajišťující uzavřený systém: - 3 polohy – uzavřeno, otevřeno, odběr - poloha odběr – pojistka proti vyjmutí hadičky a zároveň otevřený přístup pro odběr krve - funkce rozpoznání nesprávně vložené hadičky – zablokování odběru krve - automatické uzavření svorky po dosažení nastaveného maximálního objemu odebírané krve nebo při dosažení maximální doby trvání odběru |  |
| 14 | Ovládací software: - v českém jazyce - instalace na PC zadavatele (kompatibilní s Windows 10 Enterprise) - obousměrná bezdrátová komunikace váhy – SW - přenos, zpracování a archivace dat z odběrových vah (minimálně identifikace použité váhy, alarmové a poruchové stavy, identifikace obsluhy, číslo odběru, číslo dárce, číslo šarže odběrové soupravy, odebraný objem, doba trvání odběru, začátek a konec odběru) - online komunikace s LIS zadavatele (TIS Brno) – přenos dat (minimálně identifikace použité váhy, identifikace obsluhy, číslo odběru, číslo dárce, číslo šarže odběrové soupravy, odebraný objem, doba trvání odběru, začátek a konec odběru) - interní paměť pro uložení dat z minimálně 100 odběrů - přenos dat na externí úložiště USB |  |
| 15 | Akustická a optická signalizace váhy – upozornění na dosažení maximálního objemu odebírané krve, na nedostatečný průtok krve, na dosažení maximální doby trvání odběru při nedosažení požadovaného objemu odebírané krve |  |
| 16 | Akustická a optická signalizace váhy upozorňující, že se blíží maximální doba trvání odběru (nastavení v minutách), po dosažení nastavené doby musí váha uzavřít svorku, pozastavit odběr krve a vyzvat obsluhu, zda odběr ukončí nebo bude odběr pokračovat až po nastavenou maximální dobu trvání odběru |  |
| Příslušenství |  |  |
| 17 | Autodetekční čtečka čárových kódů – 6 kusů, načítání informací z čárového kódu bez nutnosti manuálního spuštění čtečky, načtení minimálně identifikace obsluhy, číslo odběru, číslo dárce, číslo šarže odběrové soupravy (vaků) |  |
| 18 | Stripovací kleště pro vytlačení zbylé krve z hadičky – 1 kus |  |
| 19 | Kalibrační závaží s kalibračním listem – 1 kus |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit, zda jím nabízené zařízení splňuje daný požadavek a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené informace jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splnění parametru ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Integrovaný držák deleukotizačního (in-line) filtru |  |
| 2 | Informační displej dárce zobrazující procentuální průběh odběru krve s předalarmovým upozorněním pro dárce |  |