TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Dodávka 4 ks novorozeneckých ventilátorů

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:		2 800 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedené tabulky kompletně vyplnit a učinit součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Předmět plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje: | Výrobce přístroje: |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventilátor pro donošené novorozence a předčasně narozené děti | 4 |  |  |

Specifikace:

| Poř. číslo | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Konvenční ventilace |  |  |
| 1. | Ventilátor musí nabízet kromě klasických tlakově řízených režimů jako CMV (IPPV), A/C (SIPPV) a SIMV také ventilační režim PSV. |  |
| 2. | Pro maximální bezpečnost při ventilaci nezralých plic musí umožňovat nastavení limitu dechového objemu a garance dechového objemu (VG nebo TTV) s automatickou kompenzací pro úniky okolo ET kanyly. |  |
| 3. | Plynulé a nezávislé nastavení jak inspiračního, tak exspiračního kontinuálního průtoku. Specifikujte nabízený rozsah nastaveni insp. a exsp. kontinuálního průtoku. |  |
| 4. | Monitorování tlaku proximálně u Y-kusu. |  |
| 5. | Objemová/průtoková/tlaková synchronizace (trigger). |  |
| 6. | Dechový objem (Vt) nastavitelný v rozsahu 1–500 ml. |  |
| 7. | Pro novorozence s iRDS je vyžadováno v režimu PSV nastavitelné kritérium ukončení inspirace minimálně 10–50 % průtoku. Specifikujte nabízený rozsah. |  |
| 8. | Možnost manuálního dechu v každém režimu včetně nCPAP s nastavitelnou maximální délkou. |  |
| Neinvazivní podpora |  |  |
| 9. | Režim nasálního CPAP s plně automatickou kompenzací úniku okolo nosního „rozhraní“ pro maximální prevenci atelektáze kvůli ztrátě tlaku. |  |
| 10. | Automatická kompenzace úniku nastavitelná v několika úrovních, a to v rozsahu minimálně do 30 %. |  |
| 11. | Variabilní průtok, který se automaticky přizpůsobuje změnám tak, aby byl udržován stabilní tlak v dýchacích cestách. |  |
| 12. | Ventilátor musí umožnit připojení nasálních nCPAP aplikátorů s jednou inspirační větví a otevřenou exspirační větví bez nutnosti napojení na ventil pro regulaci CPAP tlaku. |  |
| 13. | Nastavení bi-level druhé (vyšší) úrovně nasálního CPAPu s nezávislým tlakem a časem (Bipap, DuoPAP, nAPRV) s volitelnou opční možností synchronizace pomocí průtokového triggeru. |  |
| 14. | Možnost rozšíření o průtokový NIV-trigger s nastavitelnou úrovní v minimálně 5ti stupních. |  |
| 15. | Spuštění „manuálního dechu“ v každém režimu nCPAP s nastavitelnou maximální délkou. |  |
| 16. | Samostatný režim O2 terapie /HFNC – nastavitelný kontinuální průtok bez řízení tlaku s opčním monitorováním Paw a použitím nasálních kanyl pro weaning po aplikaci nCPAP. |  |
| Ostatní |  |  |
| 17. | Možnost rozšíření o integrované monitorování SpO2 se zobrazením pletysmografické křivky na displeji ventilátoru. |  |
| 18. | Možnost rozšíření o Closed Loop FiO2 (kontinuální automatická úprava FiO2 dle požadované hodnoty SpO2 u pacienta). Funkce smyčka SpO2 musí být spustitelná ve všech ventilačních režimech ventilátoru včetně nCPAPu a O2 terapie /HFNC. |  |
| 19. | Grafické zobrazení ventilace včetně trendů na barevném dotykovém displeji. |  |
| 20. | Paměť trendu minimálně na 4 dny. |  |
| 21. | Alarmy: akumulátor, zdroj plynu, překročení nastavených parametrů. |  |
| 22. | Napájení z el. sítě (230 V, 50 Hz) i z integrovaného akumulátoru, a to na dobu minimálně 2,5 hodiny. |  |
| 23. | Možnost opčního rozšíření o funkci k automatickému určení ideálního naplnění plic např. FOT. |  |
| 24. | Mobilní výškově nastavitelný stojan nebo vozík s IV držákem, košem na příslušenství, háky pro zavěšení hadic / kabelů a eurolištou. |  |
| 25. | Kompatibilita s ventilačními okruhy pro NIV ventilaci s obecně známým označením „nCPAP Infant Flow, Inspire nebo nFlow“. |  |
| 26. | Ovládání přístroje pomocí dotykového barevného displeje a SW v českém jazyce. |  |
| 27. | Rozměry maximálně: šířka 25 cm x výška 27 cm x hloubka 35 cm. |  |
| Požadavky na zvlhčovač |  |  |
| 28. | Dual servo zvlhčovač pro přípravu dýchací směsi na fyziologické hodnoty, a to bez jakéhokoli nadměrného rosení dýchacích hadic. |  |
| 29. | Kompatibilita s běžně používanými komorami s kruhovým tvarem. |  |
| 30. | Zvlhčovač s automatickým i manuálním nastavením. |  |
| 31. | Možnost vyhřívání inspirační i exspirační větve dýchacího okruhu. |  |
| 32. | Přehledný barevný TFT displej zobrazující všechny parametry s automatickou úpravou intenzity jasu pro noční provoz. |  |
| 33. | Plně automatický pracovní režim, pro dvě nastavení – „invazivní režim“ (intubovaný pacient) a „neinvazivní režim“ (maska). |  |
| 34. | Nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu alespoň ve třech úrovních. |  |
| 35. | Manuální pracovní režim – uživatelsky nastavitelná úroveň teplot a zvlhčení. |  |
| 36. | Separátní nastavení míry vyhřívání exspirační větve dýchacího okruhu, bez vlivu na teplotu inspirační větve. |  |
| 37. | Funkce přerušení terapie bez ztráty nastavených hodnot a parametrů. |  |
| 38. | Nastavení teploty dýchacího plynu (od 28,0 0C do 40,5 0C). |  |
| 39. | Automatické alarmy teplot. |  |
| 40. | Automatický monitoring množství vody ve zvlhčovací komoře s alarmem nízké i vysoké hladiny vody. |  |
| 41. | Součástí přístroje musí být teplotní sonda a elektrický adaptér pro topné dráty. |  |
| 42. | Přístroj musí být osazen hákem/nosičem pro zavěšení do běžně používaných držáků zvlhčovačů. |  |
| Součást dodávky |  |  |
| 43. | Pacientské okruhy a veškeré další příslušenství ventilátoru a zvlhčovače, které je nezbytné k zahájení ventilace. |  |
| 44. | BTK po dobu záruky |  |
| 45. | Materiál BTK po dobu záruky |  |