TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Chladící a mrazící zařízení

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			679 500 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlubokomrazící box | 1 |  |  |  |
| Chladící skříň na erytrocyty | 4 |  |  |  |
| Chladící skříň na reagencie | 1 |  |  |  |
| Mrazící skříň | 2 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Hlubokomrazící box - 1 kus

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Pultové zařízení s plným uzamykatelným víkem, horní plnění |  |
| 2 | Zařízení splňující normu DIN58345 |  |
| 3 | Skladovací teplota v rozmezí -60 °C až -85 °C |  |
| 4 | Čistý objem boxu v rozmezí od 70 l do 100 l |  |
| 5 | Minimální vnitřní rozměry boxu (výška x šířka x hloubka) 450 x 350 x 350 mm |  |
| 6 | Zařízení s minimálně 1 čidlem měřícím vnitřní teplotu a 1 čidlem monitorující otevřené nebo zavřené víko boxu |  |
| 7 | Digitální displej se zobrazením aktuální teploty |  |
| 8 | Digitální regulátor teploty |  |
| 9 | Funkční připojení přístroje do monitorovacího systému MS Falcon (stávající monitorovací systém zadavatele na pracovišti), teplotní čidla budou napojena na MS Falcon |  |
| 10 | Provedení výchozí validace zařízení, po instalaci a uvedení přístroje do provozu bude provedena druhá validace včetně teplotní mapy |  |

Zadavatel připouští u číselných parametrů toleranci ± 10 %

Chladící skříň na erytrocyty – 4 kusy

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Chladící zařízení skříňového typu, s prosklenými uzamykatelnými dveřmi |  |
| 2 | Zařízení splňující normu DIN58345 |  |
| 3 | Skladovací teplota v rozmezí 2 °C až 6 °C |  |
| 4 | Objem skříně v rozmezí od 650 l do 800 l |  |
| 5 | Minimální vnitřní rozměry (výška x šířka x hloubka) 1700 x 600 x 600 mm |  |
| 6 | Zařízení s minimálně 2 čidly snímajícími vnitřní teplotu a 1 dveřním čidlem monitorující otevřené či zavřené dveře |  |
| 7 | Digitální displej se zobrazením aktuální teploty |  |
| 8 | Digitální regulátor teploty |  |
| 9 | Funkce automatického odmrazování |  |
| 10 | Zařízení bude opatřeno kolečky (minimálně zadními) pro snadnou manipulaci |  |
| 11 | Funkční připojení přístroje do monitorovacího systému MS Falcon (stávající monitorovací systém zadavatele na pracovišti), teplotní čidla budou napojena na MS Falcon |  |
| 12 | Provedení výchozí validace zařízení, po instalaci a uvedení přístroje do provozu bude provedena druhá validace včetně teplotní mapy |  |
| Příslušenství |  |  |
| 13 | Vnitřní členění chladící skříně: - 5 plnovýsuvných nerezových šuplat na skladování vaků s erytrocyty (rozměr vaku 220 x 130 mm) – každé šuple děleno na 4 oddíly s minimální šířkou každého 130 mm - police z bezpečnostního skla nad horním (posledním) šupletem - 4 nerezové koše – minimální vnitřní šířka 130 mm, umístěné na horní skleněné polici |  |

Zadavatel připouští u číselných parametrů toleranci ± 10 %

Chladící skříň na reagencie – 1 kus

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Chladící zařízení skříňového typu, s prosklenými uzamykatelnými dveřmi |  |
| 2 | Zařízení splňující normu DIN58345 |  |
| 3 | Skladovací teplota v rozmezí 2 °C až 8 °C |  |
| 4 | Objem skříně v rozmezí od 500 l do 700 l |  |
| 5 | Minimální vnitřní rozměry (výška x šířka x hloubka) 1400 x 600 x 550 mm |  |
| 6 | Zařízení s minimálně 2 čidly snímajícími vnitřní teplotu a 1 dveřním čidlem monitorující otevřené či zavřené dveře |  |
| 7 | Digitální displej se zobrazením aktuální teploty |  |
| 8 | Digitální regulátor teploty |  |
| 9 | Funkce automatického odmrazování |  |
| 10 | Zařízení bude opatřeno kolečky (minimálně zadními) pro snadnou manipulaci |  |
| 11 | Funkční připojení přístroje do monitorovacího systému MS Falcon (stávající monitorovací systém zadavatele na pracovišti), teplotní čidla budou napojena na MS Falcon |  |
| 12 | Provedení výchozí validace zařízení, po instalaci a uvedení přístroje do provozu bude provedena druhá validace včetně teplotní mapy |  |
| Příslušenství |  |  |
| 13 | Vnitřní členění chladící skříně: - 6 roštových polic – poslední roštová police bude umístěna těsně u dna skříně |  |

Zadavatel připouští u číselných parametrů toleranci ± 10 %

Mrazící skříň – 2 kusy

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Mrazící zařízení skříňového typu, s plnými uzamykatelnými dveřmi |  |
| 2 | Zařízení splňující normu DIN58345 |  |
| 3 | Skladovací teplota v rozmezí -15 °C až -35 °C |  |
| 4 | Objem skříně v rozmezí od 600 l do 800 l |  |
| 5 | Minimální vnitřní rozměry (výška x šířka x hloubka) 1400 x 600 x 600 mm |  |
| 6 | Zařízení s minimálně 2 čidly snímajícími vnitřní teplotu a 1 dveřním čidlem monitorující otevřené či zavřené dveře |  |
| 7 | Digitální displej se zobrazením aktuální teploty |  |
| 8 | Digitální regulátor teploty |  |
| 9 | Funkce automatického odmrazování |  |
| 10 | Zařízení bude opatřeno kolečky (minimálně zadními) pro snadnou manipulaci |  |
| 11 | Funkční připojení přístroje do monitorovacího systému MS Falcon (stávající monitorovací systém zadavatele na pracovišti), teplotní čidla budou napojena na MS Falcon |  |
| 12 | Provedení výchozí validace zařízení, po instalaci a uvedení přístroje do provozu bude provedena druhá validace včetně teplotní mapy |  |
| Příslušenství |  |  |
| 13 | Vnitřní členění chladící skříně: - 4 plnovýsuvná nerezová šuplata pro skladování vaků s plazmou (rozměr vaku 220 x 130 mm) – každé šuple děleno na 4 oddíly s minimální šířkou každého 130 mm, výška šuplete 120 až 150 mm - nerezová police nad horním (posledním) šupletem - 4 nerezové manipulační boxy s plnými stěnami a dnem – minimální vnitřní šířka 130 mm a výška 120 až 150 mm (boxy budou umístěny volně na horní nerezové polici a na přední straně budou opatřeny úchytem) |  |

Zadavatel připouští u číselných parametrů toleranci ± 10 %.