TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 4 – Anesteziologické přístroje

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			5 422 800 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anesteziologické přístroje | 6 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Anesteziologický přístroj pro pacienty všech věkových skupin – od novorozenců po dospělé |  |
| 2 | Mobilní provedení přístroje – pojízdný stojan se 4 antistatickými kolečky, minimálně 2 kolečka centrálně bržděná |  |
| 3 | Přístroj s připojením k centrálnímu rozvodu plynů (vzduch, N2O, O2), v dodávce tlakové hadice pro připojení do rozvodu (vzduch, N2O, O2) |  |
| 4 | Přístroj s integrovanou pracovní plochou pro dokumentaci a zabudovaným osvětlením pracovní plochy |  |
| 5 | Přístroj s integrovaným odtahem anesteziologických plynů |  |
| 6 | Vyhřívaný pacientský modul pro minimalizaci kondenzace vody v systému při low-flow a minimal flow |  |
| 7 | Uzavřený těsný pacientský okruh o nízkém objemu pro rychlou reakci změny koncentrace nastavených plynů |  |
| 8 | Automatická kalibrace při systémovém testu vč. testu těsnosti |  |
| 9 | Výstup na připojení hadice pro jednocestnou ventilaci |  |
| 10 | Integrovaný výstup O2 pro ventilaci nosní kanylou nebo maskou |  |
| 11 | Integrovaná odsávačka pro odsávání sekretu vč. příslušenství |  |
| 12 | Držák záložních lahví umístěný na přístroji (O2, N2O) |  |
| 13 | Zobrazení stavu tlaku v náhradních lahvích – tlakoměry |  |
| 14 | Zobrazení stavu tlaku plynů O2, N2O a vzduchu na obrazovce |  |
| 15 | Elektronické průtokoměry (O2, N2O, vzduch) se zobrazením na displeji ventilátoru |  |
| 16 | Přístroj s minimálně 2 elektrickými zásuvkami 230 V/50 Hz umístěné na anesteziologickém přístroji (pomocné zásuvky) |  |
| 17 | Napájení přístroje 230 V/ 50 Hz |  |
| 18 | Záložní bateriový zdroj pro provoz přístroje na minimálně 100 minut (při plně nabitém stavu baterie) |  |
| 19 | Možnost připojení do tzv. patient data management system (PDMS) |  |
| 20 | Součástí předmětu plnění nejsou monitory vitálních funkcí |  |
| Elektronický směšovač |  |  |
| 21 | Elektronický, plně automatický směšovač plynů (3 plyny) ovládaný pomocí dotykové obrazovky |  |
| 22 | Kompletní analýza plynů s automatickou identifikací – systém side stream |  |
| 23 | Elektronické směšování plynů v rozsahu průtoku minimálně 0,2 l/min až 18 l/min |  |
| 24 | Systém pro zamezení vzniku hypoxické směsi |  |
| 25 | Systém odtahu přebytečné dýchací směsi (AGSS) s ventily pro omezení podtlaku a přetlaku v odsávacím systému |  |
| 26 | Možnost napojení odpařovačů sevofluran a desfluran – nejsou součástí dodávky |  |
| 27 | Možnost výměny absorbéru CO2 během provozu s automatickým přemostěním |  |
| 28 | Možnost připojení jednorázového absorbéru CO2 |  |
| Ventilace |  |  |
| 29 | Pneumaticky poháněný, elektronicky řízený ventilátor s automatickou kompenzací |  |
| 30 | Barevný TFT displej o velikosti min. 15” s dotykovým ovládáním |  |
| 31 | Možnost rychlého startu bez nutnosti testování |  |
| 32 | Zavěšený vak ve válci |  |
| 33 | Volba a současné zobrazení minimálně 4 křivek v reálném čase, kompletní správa dat se zobrazením trendů |  |
| 34 | Zobrazení smyček s možností vypnutí/zapnutí: objem-tlak, objem-průtok, tlak-průtok |  |
| 35 | Inspirační flow maximálně 180 l/min |  |
| 36 | Jednoduché přepínání mezi manuální a řízenou ventilací |  |
| 37 | Dechový objem VTi v rozsahu minimálně 0 – 3 l |  |
| 38 | Minutový objem v rozsahu minimálně 0 – 40 l |  |
| 39 | Frekvence v rozsahu minimálně 0 – 150 cyklů/min |  |
| 40 | Tlak v rozsahu minimálně -4 – 100 mbar (PEAK, MEAN, PEEP, Plateau, CPAP) |  |
| 41 | Ventilační režimy: - Objemově řízené režimy – IMV, SIMV - Tlakově řízené režimy – PCV, S-PCV - Objemově/tlakově řízený režim – PSV (ASSIST) - HLM - Manuální/Spontánní - Novorozenecký režim (minimální požadavky): - Dechový objem 3 – 1600 ml - Frekvence 4 – 100 l/min - PCV/VTG Volume Guarantee mode |  |
| Příslušenství |  |  |
| 42 | Veškeré prvky a příslušenství, nezbytné pro uvedení přístroje do plného provozu |  |
| 43 | Veškeré hadice, ventily, přípojky, snímače apod. potřebné pro provoz požadovaných funkcí anesteziologických přístrojů |  |
| 44 | Držák záložních tlakových lahví |  |
| 45 | Záložní bateriový zdroj |  |
| 46 | Lišta na odpařovač anestetik Selectatec |  |