TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 6 – Laparoskopická věž pro artroskopii

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			3 421 797 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laparoskopická věž pro artroskopii | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Artroskopická sestava s UHD (Ultra HD, resp. 4K rozlišením) |  |
| 2 | Komponenty sestavy: - Kamerová jednotka - Kamerová hlava - Zobrazovací monitor - Zdroj světla vč. světelného kabelu - Záznamové zařízení - Artroskopická shaverová jednotka - Koagulační jednotka - Duální pumpa - Artroskopická optika - Přístrojový vozík |  |
| 3 | Zadavatel akceptuje dodání sestavy, obsahující jak výše uvedené samostatné jednotky, tak i komponenty s kombinovanými funkcemi (při splnění všech parametrů pro samostatné jednotky) |  |
| 4 | Vzájemná kompatibilita všech výše uvedených součástí sestavy dodávané jako celek, od jednoho výrobce, oficiálně schválená jako zdravotnický prostředek |  |
| Kamerová jednotka |  |  |
| 5 | Rozlišení výstupu signálu – UHD rozlišení, min. 3840 x 2160 pixel |  |
| 6 | Minimálně 1,5x digitální zoom, nastavitelný minimálně ve 3 krocích |  |
| 7 | Možnost otočení obrazu o 180 °C |  |
| 8 | Uživatelské módy zobrazení – minimálně 3 módy dle potřeb operatéra (standardní mód, zvýšení kontrastu tkáně, zvýšení jasu v zastíněných oblastech operačního pole) |  |
| 9 | Ovládání funkcí kamerové jednotky: - prostřednictvím dotykového displeje/tlačítek na čelním panelu jednotky - prostřednictvím tlačítek na kamerové hlavě |  |
| 10 | Jednotka pro připojení 4K kamerové hlavy, s možností připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologií na distálním konci |  |
| 11 | Vyvážení bílé barvy „White balance“ pomocí tlačítka na čelním panelu jednotky, pomocí tlačítka na kamerové hlavě, pomocí klávesnice |  |
| 12 | Funkce změny barevného spektra pro zvýraznění kontrastu tkání bez speciálních světelných zdrojů nebo filtrů (pro možnost detekce karcinomů) |  |
| 13 | Filtr pro fibroskopické optiky (anti – moire) v kamerové jednotce |  |
| 14 | Možnost pořizovat fotografie (formát JPG) a video záznam (formát MPEG4) na USB paměťové zařízení |  |
| 15 | Výstupy: minimálně 3x USB pro připojení externího disku |  |
| Kamerová hlava |  |  |
| 16 | Rozlišení výstupu signálu – minimálně 3840 x 2160 pixel |  |
| 17 | Minimálně 1čipová hlava s technologií CMOS 4K podporující technologii pro změnu barevného spektra |  |
| 18 | Digitální zoom ovládaný přes tlačítko na kamerové hlavě |  |
| 19 | Funkce zaostřování obrazu, ovládaná na kamerové hlavě |  |
| 20 | Minimálně 2 tlačítka na kamerové hlavě, s možností nastavení funkcí |  |
| 21 | Kompatibilita se standardními rigidními i flexibilními endoskopy |  |
| 22 | Resterilizovatelná kamerová hlava |  |
| 23 | Komunikace se záznamovým a archivačním modulem |  |
| Zobrazovací monitor |  |  |
| 24 | Certifikovaný medicínský monitor (certifikace MDE) |  |
| 25 | Rozlišení monitoru – minimálně 3840 x 2160 pixel (4K) |  |
| 26 | Úhlopříčka obrazovky – minimálně 30“, maximálně 32“ |  |
| 27 | Kontrastní poměr – minimálně 1000:1 |  |
| 28 | Jas monitoru – minimálně 700 cd/m2 |  |
| 29 | Displej monitoru s technologií IPS, umožňující široký pozorovací úhel obrazu minimálně 178° |  |
| 30 | Monitor krytý ochranným sklem, prachotěsný, voděodolný (min. IP 35 vpředu, IP 32 tělo) |  |
| 31 | Podpora zrcadlení a rotace obrazu |  |
| 32 | Monitor připevněný na polohovatelném ramenu artroskopického přístrojového vozíku |  |
| 33 | Vstupy: minimálně Display Port, HDMI, DVI-D, BNC (3G-SDI) |  |
| 34 | Výstupy: minimálně BNC (3G-SDI) |  |
| Zdroj světla |  |  |
| 35 | Technologie LED, odpovídající výkonu xenonového zdroje světla minimálně 300 W |  |
| 36 | Teplota světla v rozsahu 5500 - 6500 K (dodavatel uvede konkrétní hodnotu) |  |
| 37 | Životnost světelného zdroje – minimálně 30 000 hodin |  |
| 38 | Komunikace s dodávanou kamerovou hlavou |  |
| 39 | Vstup pro světelné kabely s konektory výrobců: minimálně STORZ, WOLF, OLYMPUS |  |
| Záznamové zařízení |  |  |
| 40 | Připojení jednotlivých komponent sestavy a další zpracování video signálů v SD až 4K rozlišení do MPEG-4 formátu, vč. záznamu zvuku a snímků ve formátu JPG nebo DICOM |  |
| 41 | Statické snímky v rozlišení 3840 x 2160 pixel, 16:9, JPG |  |
| 42 | Volba kvality signálu – uživatelsky, přepínání 4K a FullHD záznamu |  |
| 43 | Interní úložiště o kapacitě min. 128 GB, provedení SSD |  |
| 44 | Ovládání záznamového zařízení minimálně prostřednictvím: - kamerové hlavy - uživatelského rozhraní záznamového zařízení |  |
| 45 | Možnost zadávání dat pomocí fyzické medical grade klávesnice |  |
| 46 | Funkčně neomezený provoz bez dalších nutných pravidelných licenčních poplatků |  |
| 47 | Streamování připojených vstupů ve vysokém rozlišení |  |
| 48 | Odesílání záznamů v DICOM formátu do PACS |  |
| 49 | Připojení do ethernet sítě přes standardní konektor RJ45 pro export dat na sdílené úložiště |  |
| 50 | Export dat na externí paměťové médium přes USB konektor – součástí dodávky USB flash disk o kapacitě min. 64 GB |  |
| Artroskopická shaverová jednotka |  |  |
| 51 | Ovládání a nastavení hodnot shaverové jednotky minimálně prostřednictvím: - displeje na jednotce - nožního pedálu - ručního ovladače na motorové jednotce |  |
| 52 | Komunikace s artroskopickou pumpou pro lepší řízení tlaku a průtoku při použití shaveru |  |
| 53 | Otáčky shaveru měkké frézy: minimálně 1000 – 6000 ot./min |  |
| 54 | Oscilace shaveru: minimálně 1500 - 3000 ot./min |  |
| 55 | Otáčky kostní frézy: minimálně 3000 – 15 0000 ot./min |  |
| 56 | Výběr směru ručním ovládáním – vpřed, vzad, oscilace |  |
| Koagulační jednotka |  |  |
| 57 | Systém pro minimálně invazivní koagulaci a ablaci tkáně |  |
| 58 | Bipolární artroskopický systém |  |
| 59 | Ovládání koagulační jednotky minimálně prostřednictvím: - nožního pedálu - ručního ovladače |  |
| 60 | Automatická ochrana optiky před poškozením (např. přerušením funkce) |  |
| 61 | Možnost nastavení koagulace minimálně ve 3 úrovních výkonu |  |
| 62 | Možnosti nastavení ablace a plasmatického pálení minimálně v 8 úrovních v rozsahu 195W – 400W |  |
| 63 | Maximální výstupní výkon ablace: 400W, 225 kHz |  |
| 64 | Maximální výstupní výkon koagulace: 95W, 225 kHz |  |
| Duální pumpa |  |  |
| 65 | Duální pumpa s řízeným přítokem a odtokem |  |
| 66 | Nastavení sání: minimálně 10 – 100% po 10% |  |
| 67 | Nastavení tlaku: minimálně 15 – 100 mmHg |  |
| 68 | Funkce průplachu kloubu krátkodobým zvýšením tlaku |  |
| 69 | Hadicový set (DUAL) ve formě jednorázové kazety pro přítok a odtok |  |
| Artroskopická optika |  |  |
| 70 | Autoklávovatelné optiky – 5 kusů: - průměr 4 mm - pozorovací úhel 30° - délka minimálně 180 mm - arthroskopický plášť/shaft - obturátor - kabel autoklávovatelný, v rozměru 3,5 mm x 2,3 m - součástí dodávky je sterilizační koš pro optiku a světlovodný kabel (5 kusů) |  |
| Přístrojový vozík |  |  |
| 71 | Mobilní přístrojový vozík vhodný pro umístění dodávané sestavy a zajišťující snadnou manipulaci s celou sestavou |  |
| 72 | Monitor umístěn na pohyblivém rameni |  |
| 73 | Manipulační madlo |  |
| 74 | 4 antistatická kolečka, minimálně 2 s brzdou |  |
| 75 | Držák kamerové hlavy |  |
| 76 | Držák nožního ovladače |  |
| 77 | Držák infuzních vaků |  |
| 78 | Police na klávesnici |  |
| 79 | Zásuvka na umístění příslušenství |  |
| 80 | Izolační transformátor s centrálním vypínačem |  |
| 81 | Hlavní napájecí kabel délky minimálně 5 m |  |
| 82 | Součástí dodávky je kompletní elektroinstalace, vč. zemnících kabelů |  |
| Příslušenství |  |  |
| 83 | Resterilizovatelné motorové rukojeti – 2 kusy |  |
| 84 | Duální hadicové sety – 1 balení |  |
| 85 | Odsávací hadicové sety – 1 balení |  |
| 86 | Bipolární sondy pro artroskopické operace - 1 balení |  |
| 87 | Frézy s průměrem 5,0 mm – 1 balení |  |
| 88 | Frézy s průměrem 4,2 mm – 1 balení |  |
| 89 | USB flash disk o kapacitě minimálně 64 GB (v rámci bodu č. 50) |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splňuje (ANO/NE) Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Možnost rozšíření kamerové jednotky o 3D systém pro otevřenou operativu při zachování stejné řídící kamerové jednotky |  |
| 2 | Zabezpečení vnitřního úložiště dat proti ztrátě dat při poruše interního pevného disku |  |
| 3 | Funkce zvýšení kontrastu tkáně beze změn jejich přirozeného vzhledu pro vytvoření jasnějších hranic mezi jednotlivými tkáňovými strukturami |  |
| 4 | Funkce prosvětlení temnějších částí operačního pole (vzdálenějších struktur) |  |
| 5 | Autoklávovatelná artroskopická optika – 1 kus - průměr 4 mm - proměnlivý úhel pohledu v rozmezí 15°- 90°, nastavení úhlu pomocí ovládacího kroužku - pracovní délka minimálně 180 mm - vysokoprůtokový artroskopický plášť se 2 ventily - tupý obturátor - kabel autoklávovatelný, v rozměru 3,5 mm x 2,3 m - součástí dodávky je sterilizační koš pro optiku a světlovodný kabel Pokud účastník nabídne autoklávovatelnou artroskopickou optiku ve výše uvedené specifikaci, tedy s rozšířeným úhlem pohledu v rozmezí od 15°- 90°, je oprávněn dodat pouze 3 kusy standardních artroskopických optik specifikovaných v bodě 70. |  |