TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 8 – Robotické asistenční rameno

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			1 992 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Robotické asistenční rameno | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Robotické asistenční rameno pro miniinvazivní operace (využití operačními obory gynekologie, urologie, kardiologie, obecná a hrudní chirurgie) |  |
| 2 | Pevná a stabilní konstrukce systému, odolná vůči otřesům a náklonům operačního stolu ve všech směrech |  |
| 3 | Plně mobilní systém s možností přesunu na jakýkoli operační sál |  |
| 4 | Kompatibilita se všemi běžně používanými typy operačních stolů – uchycení ramene na rám/eurolištu operačního stolu pomocí jednoho aretačního šroubu |  |
| 5 | Hmotnost ramene maximálně 12,5 kg |  |
| 6 | Rameno se systémem flexibilních kloubů, umožňující široký rozsah pohybu: - pohyb endoskopické kamery pomocí ramene v úhlu 360° - pohyb ramene v prostoru operačního pole v úhlu min. 270° |  |
| 7 | Systém s min. 3 aktivními a min. 3 pasivními klouby |  |
| 8 | Odblokování všech kloubů jedním tlačítkem |  |
| 9 | Ovládání celého systému pomocí joysticku, dostupné přímo z laparoskopického nástroje |  |
| 10 | Ovládací joystick kompatibilní se všemi běžně používanými endoskopickými optikami s průměry 5 mm a 10 mm |  |
| 11 | Ovládací joystick kompatibilní se všemi běžně používanými laparoskopickými nástroji různých výrobců |  |
| 12 | Možnost připevnění joysticku na levý nebo pravý nástroj (dle požadavku operatéra) |  |
| 13 | Ovládání ramene pomocí samotného joysticku další osobou (sekundárním lékařem) |  |
| 14 | Ovládání ramene hlasem (modul pro hlasové ovládání součástí dodávky) |  |
| 15 | Možnost ovládání ramene hlasem i joystickem zároveň |  |
| 16 | Tlačítko pro urgentní zastavení celého systému (emergency stop) |  |
| 17 | Světelná signalizace dosažení krajního bodu v manipulačním poli |  |
| 18 | Světelná signalizace chybových stavů |  |
| 19 | Napájení ze sítě 50 Hz 230 V |  |
| 20 | Možnost sterilizace veškerého příslušenství a součástí systému, které se nachází v blízkosti operačního pole |  |
| Příslušenství |  |  |
| 21 | Veškeré příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu |  |
| 22 | Transportní vozík pro převoz přístroje mezi sály |  |
| 23 | Joystick pro levou ruku - 2 kusy |  |
| 24 | Sterilizační síto - 2 kusy |  |
| 25 | Adaptér pro uchycení joysticku na operační nástroj - 4 kusy |  |
| 26 | Držák endoskopu - 2 kusy |  |
| 27 | Sterilní jednorázové návleky pro samotné rameno – 1 balení |  |
| 28 | Napájecí adaptér |  |