TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

AKTUALIZOVANÁ

Část 5 – Přístroj pro řízenou hypotermii

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			1 683 021 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přístroj pro řízenou hypotermii | 3 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Systém neinvazivního terapeutického řízení teploty pacienta, umožňující ohřev i chlazení pacientů všech věkových kategorií – od novorozenců po dospělé |  |
| 2 | Mobilní systém využitelný ve všech klinických prostředích |  |
| 3 | Systém využívající mechanismus cirkulující kapaliny (sterilní destilovaná voda, nebo destilovaná voda přefiltrovaná filtrem o velikosti 0,22 mikronů či méně) |  |
| 4 | Vyjímatelná nádrž na cirkulující kapalinu pro snadnou výměnu a doplnění |  |
| 5 | Pojízdná jednotka s minimálně 2 bržděnými kolečky |  |
| 6 | Integrovaný prostor pro uložení základního příslušenství |  |
| 7 | Barevný ovládací dotykový displej |  |
| 8 | Nastavitelná teplota vody minimálně v rozsahu 4 – 40 °C |  |
| 9 | Nastavitelná teplota pacienta minimálně v rozsahu 32 – 38 °C |  |
| 10 | Přesnost regulace teploty vody ± 0,3 °C |  |
| 11 | Přesnost regulace teploty pacienta ± 0,1 °C |  |
| 12 | Přístroj s minimálně 2 individuálními monitorovanými vodními okruhy |  |
| 13 | Přístroj s minimálně 3 terapeutickými režimy: - manuální – přístroj zahřeje nebo ochladí vodu na vybranou cílovou teplotu - automatický – teplota vody se upravuje na základě zvolené cílové teploty pacienta - monitorovací – pouze snímání aktuální teploty pacienta |  |
| 14 | Senzory měřící teplotu pacienta |  |
| 15 | Opakovatelné použití sady hadic |  |
| 16 | Vícestupňový alarm – vizuální a zvukové indikátory |  |
| 17 | Elektrické připojení 230 V |  |
| 18 | Pacientské podložky/přikrývky/zábaly z materiálu šetrného k pokožce, zajišťující přilnavý, neadhezivní kontakt s pokožkou (prevence dekubitů) |  |
| Příslušenství |  |  |
| 19 | Součástí dodávky bude veškeré příslušenství, nutné pro kompletní instalaci a uvedení přístroje do provozu (napájecí kabely, propojovací kabely a hadice, čidla, senzory apod.) |  |
| 20 | Funkční sady pacientských podložek/přikrývek: - dětská sada obsahující minimálně podložku pod tělo a na dolní končetiny – 2 sady - sada pro dospělé obsahující minimálně podložku pod tělo, přikrývku na tělo a na dolní končetiny – 3 sady |  |
| 21 | Nezbytnou součástí nabídky bude seznam příslušenství k přenosu tepla na pacienta (podložky, přikrývky, vesty, zábaly na nohy) s uvedením jednotkových cen, které bude dodavatel garantovat po celou dobu záruky |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splňuje (ANO/NE) Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maximální výkon ohřívací jednotky 500 W |  |
| 2 | Přístroj disponující více jak dvěma (2) individuálními monitorovanými vodními okruhy |  |
| 3 | Konstrukční a údržbové mechanismy, které se zabývají bakteriální kontrolou – přístroj neaerosolizuje mikroby ze svého vodního systému, systém filtrace vzduchu ve vodním okruhu zabraňuje úniku mikrobů do životního prostředí |  |