Veřejná zakázka **Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. III**

Příloha č. 1a Zadávací dokumentace / smlouvy – **Specifikace předmětu plnění – část 2 - Fibrobronchoskop intubační a Flexibilní videoendoskop**

**Fibrobronchoskop intubační**

Předmětem plnění je dodávka itubačního fibrobronchoskopu.

Nabízené příslušenství splňuje níže uvedené technické podmínky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmínka plnění** | **Splnění podmínky dodavatelem[[1]](#endnote-1)** | **Číslo strany nabídky dodavatele[[2]](#endnote-2)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry** | | |
| **Technické označení – typ– doplní dodavatel** |  |  |
| Směr pohledu 0° | ANO |  |
| Úhel pohledu min. 90° | ANO  hodnota |  |
| Pracovní délka min. 60 cm | ANO  hodnota |  |
| Celková délka max. 95 cm | ANO  hodnota |  |
| Vnější průměr max. 5,2 mm | ANO  hodnota |  |
| Průměr pracovního kanálu min. 2,3 mm | ANO  hodnota |  |
| Zesílený plášť odolný vůči vnějšímu oděru | ANO |  |
| Vhodné pro ET kanyly od průměru 6 mm | ANO |  |
| Ohyb distálního konce nahoru/dolů min. 120°/120° | ANO  hodnota |  |
| Možnost jemného doostření pomocí ostřícího kroužku | ANO |  |
| LED bateriový zdroj světla | ANO |  |
| Možnost připojení světlovodných kabelů různých výrobců, např. Karl Storz, Richard Wolf, Olympus | ANO |  |
| Připojení fibroskopu ke standardním endoskopickým kamerovým hlavám | ANO |  |

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

1. *Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. V polích s předvyplněným textem „hodnota“ dodavatel uvede konkrétní hodnotu, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.*

   *Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.*

   ***Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.*** [↑](#endnote-ref-2)