Veřejná zakázka **Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. III**

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy – **Specifikace předmětu plnění – část 6 - Automat barvící a montovací**

**Automat barvící a montovací - jedná se kombinovanou spojenou linku ze dvou automatů**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového barvícího automatu a 1 ks montovacího automatu

Nabízené příslušenství splňuje níže uvedené technické podmínky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmínka plnění** | **Splnění podmínky dodavatelem[[1]](#endnote-1)** | **Číslo strany nabídky dodavatele[[2]](#endnote-2)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry systému** | | |
| **Automat montovací** | | |
| **Technické označení – typ automatu montovacího – doplní dodavatel** |  | |
| nový, nepoužitý přístroj | ANO |  |
| propojitelný do linky s barvícím automatem s automatickým podáváním košíku skel bez nutnosti vstupu obsluhy do procesu | ANO |  |
| rozměry podložních skel cca 76x26 mm (používaná zadavatelem) | ANO |  |
| technologie montování preparátů na folii (speciální film) s optickými vlastnostmi skla | ANO |  |
| rychlost montování min. 300 vzorků za hodinu | ANO  hodnota |  |
| doba schnutí montovacího média max. 30 minut | ANO  hodnota |  |
| odtah výparů přes filtr | ANO |  |
| konstrukce přístroje s napojením na centrální odtah výparů, realizace napojení součástí dodávky | ANO |  |
| záložní zdroj na min. 10min provozu | ANO  hodnota |  |
| **Automat barvící** | | |
| **Technické označení – typ automatu barvícího – doplní dodavatel** |  | |
| nový nepoužitý přístroj | ANO |  |
| barvící automat pro barvení histologických a cytologických vzorků | ANO |  |
| min. 30 barvících programů | ANO  hodnota |  |
| simultánní zpracování min. 5 barvících programů současně | ANO  hodnota |  |
| min. 30 barvících (reagenčních) kyvet | ANO  hodnota |  |
| objem barvící kyvety max. 500 ml, volitelný alespoň 1 další objem (100-200 ml) | ANO  hodnota |  |
| jednopatrové uspořádání barvících (reagenčních) kyvet | ANO |  |
| rozměry podložních skel cca 76x26 mm (používaná zadavatelem) | ANO |  |
| možnost vložení adaptéru na „mega skla“ – 1 adaptér pro minimálně 5 skel rozměrů cca 76 x 52 mm součástí dodávky | ANO |  |
| min. 2 startovací pozice | ANO |  |
| min. 4 průtokové pozice (proplachovací kyvety) | ANO  hodnota |  |
| min. 2 sušící pozice | ANO  hodnota |  |
| vstupní a výstupní pozice vkládány formou zásuvky | ANO |  |
| přepravní koše na min. 20 skel - 30 ks součástí dodávky | ANO |  |
| odtah výparů přes filtr | ANO |  |
| konstrukce přístroje s napojením na centrální odtah výparů, realizace napojení součástí dodávky | ANO |  |
| záložní zdroj na min. 10min provozu | ANO  hodnota |  |
| barvící automat a montovací automat musí být vzájemně kompatibilní a propojené (automatický proces barvení a montování bez nutnosti vstupu obsluhy do procesu) | ANO |  |
| zařízení musí umožňovat spouštění samostatného barvícího procesu (bez montování preparátů) | ANO |  |
| podstavec / stůl pod oba automaty součástí dodávky | ANO |  |

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

1. *Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. V polích s předvyplněným textem „hodnota“ dodavatel uvede konkrétní hodnotu, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.*

   *Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.*

   ***Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.*** [↑](#endnote-ref-2)