Magnetická rezonance

Předmětem části 2 veřejné zakázky je:

- dodávka 1 ks nové magnetické rezonance (vč. její instalace a jejího uvedení do provozu) a dodávka jejích součástí a příslušenství, a to dle níže uvedené specifikace,

- zaškolení obsluhy v rámci instalace dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, zajistit a provést zaškolení 4 pracovníků zadavatele na stejném již fungujícím zdravotnickém prostředku mimo Nemocnici Pelhřimov v rozsahu min. 4 dnů a dále zaškolení obsluhy všech zadavatelem určených pracovníků (10 osob) na dodaném a nainstalovaném zařízení v Nemocnici Pelhřimov v rozsahu min. 5 pracovních dnů, přičemž veškerá zaškolení budou provedena česky mluvícím aplikačním specialistou,

- poskytování záručního servisu pro předmět dodávky po celou dobu záruční lhůty v délce min. 24 měsíců ode dne jejího převzetí zadavatelem,

- provádění autorizovaného pozáručního servisu po dobu dalších osmi let ode dne uplynutí záruční lhůty,

a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

Dodány budou přístroje s následující základní identifikací:

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| Magnetická rezonance (1 ks) |  |  |
| Monitor vitálních funkcí (1 ks) |  |  |
| Injektor kontrastní látky (1 ks) |  |  |
| Dokovací stanice pro infuzní techniku (1 ks) |  |  |

Dodané přístroje musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Medicínský účel, použití |  |
| Moderní MR přístroj s indukcí magnetického pole min. 1,5 T umožňující celotělové zobrazení, vyšetření centrálního nervového systému, hlavy, krku, hrudi, břicha, pánve a končetin jak u dospělých, tak i dětí |  |
| Nekontrastní a kontrastní MR angiografie tepen a žil |  |
| Kompletní zobrazení muskuloskeletálního systému |  |
| Vyšetření včetně možnosti specializovaného strukturálního a funkčního zobrazení v kvalitě odpovídající nejnovějším požadavkům vědy – jde o specializovaná vyšetření difúzní a perfúzní |  |
| Přístroj umožnuje vyšetření nejnovějšími sekvencemi se synchronizací s fyziologickými funkcemi, podporuje nejnovější funkce urychlení vyšetření bez ztráty kvality, podporu zrychlení plánování sekvencí a plné vybavení nejmodernějším vyhodnocovacím softwarem |  |
| Magnet |  |
| Supravodivý bezodparový magnet s indukcí pole 1,5 Tesla s aktivním stíněním |  |
| Průměr pacientského otvoru gantry min. 70 cm |  |
| Vyšetřovací pole FoV velikosti min. 50 x 50 x 45 cm (v osách x, y a z) |  |
| Fixní pacientský stůl s nosností pacienta min. 250 kg v celém rozsahu – možnost „skenování“ v rozsahu min. 200 cm |  |
| Garantovaná homogenita magnetického pole ve sférickém objemu min. 40 cm max. 1,0 ppm |  |
| Kompenzace homogenity vnesené pacientem – aktivní shiming |  |
| Chlazení prostoru pacienta v gantry, LED osvětlení tohoto prostoru a možnost slovní komunikace s pacientem během vyšetření, včetně automatického povelování |  |
| Gradientní a radiofrekvenční systém |  |
| Amplituda gradientního systému min. 33 mT/m pro každou osu nezávisle |  |
| Slew rate min. 125 mT/m/ms pro každou osu nezávisle |  |
| Duty cycle 100% |  |
| Současné dosažení max. amplitudy a slew rate, oba parametry musí být dosaženy současně a nezávisle ve všech prostorových osách |  |
| Min. 64 plně nezávislých akvizičních (přijímacích) kanálů RF systému (požadavkem se nemyslí počet cívkových elementů, které je možno připojit konektory) |  |
| Výkon vysílače min. 22 kW |  |
| Cívky |  |
| Sada povrchových multikanálových cívek pro plné a nejvhodnější pokrytí požadovaného spektra vyšetření v rozsahu: |  |
| 1 ks celopáteřní přijímací vícekanálová RF cívka integrovaná do pacientského stolu s min. 32 kanály |  |
| 1 ks vícekanálová RF cívka pro vyšetření hlavy a krku s min. 16 kanály |  |
| 3 ks tělových RF cívek s min. 16 kanály: |  |
| celkově musí být dosaženo celotělové pokrytí (spolu s hlavovou cívkou) min. 200 cm |  |
| pro vyšetření břišních orgánů, malé pánve a případně pro vyšetření periferních tepen dolních končetin |  |
| pro celotělové AG vyšetření nebo pro celotělové DWI vyšetření (od hlavy po dolní končetiny včetně, bez repozice cívek či repozice pacienta) |  |
| 1 ks dedikovaná pevná RF cívka pro vyšetření kolenního kloubu s konstrukcí vysílací/přijímací (Tx/Rx) s min. 16 kanály |  |
| 1 ks dedikovaná RF cívka pro vyšetření ramenního kloubu s min. 6 kanály |  |
| 1 ks dedikovaná RF cívka pro vyšetření zápěstí a malých kloubů ruky s min. 6 kanály |  |
| 1 ks malá flexi cívka pro univerzální použití se sadou dedikovaných polohovacích pomůcek pro vyšetření velkých kloubů s min. 16 kanály |  |
| 1 ks velká flexi cívka pro univerzální použití se sadou dedikovaných polohovacích pomůcek pro vyšetření velkých kloubů s min. 16 kanály |  |
| Požadovaná vyšetření, techniky a software |  |
| Synchronizace s EKG, respirací a pulzem |  |
| Základní vyšetřovací techniky pro standardní vyšetření všech anatomických oblastí |  |
| Vyšetření mozku (morfologie, difúze, perfúze, angiografie) |  |
| Vyšetření jednotlivých úseků páteře s možností zobrazení celé páteře najednou složením obrazů z jednotlivých úseků, MR myelografie, difúzní zobrazení míchy |  |
| Vyšetření krku |  |
| MR cholangiopankreatikografie |  |
| MR enterografie |  |
| Vyšetření v rozsahu celého muskuloskeletálního systému |  |
| Celotělové MRI bez nutnosti změny polohy cívek včetně DWI |  |
| MR angiografie v rozsahu celého těla včetně nekontrastních MRA renálních a periferních tepen, koronárních tepen |  |
| Techniky potlačení pohybových artefaktů |  |
| Techniky s náhodným podvzorkováním k-prostoru (vyjadřované např. pod označeními* Compressed Sensing, Compressed SPEEDER, Compressed SENSE, HyperSense atp.) |  |
| Sekvence |  |
| Základní vyšetřovací sekvence: spin echo – single, double i multi echo, inversion recovery (STIR, FLAIR, true IR), 2D a 3D gradient echo, 2D a 3D fast spin echo včetně single shot, 2D a 3D fast inversion recovery (true IR, FLAIR), 2D a 3D PSIF, 2D a 3D multi echo gradient echo, echo planar imaging (EPI), 2D, 3D fast spin echo double inversion recovery |  |
| Sekvence s redukcí pohybových artefaktů (JET, BLADE, Multi Vane, PROPELLER), využívající hybridní kartesiánský a radiální náběr dat k-prostoru |  |
| Možnost redukce doby skenování 3D fast spin echo sekvence T1, T2, T2 Flair, PD za současného dodržení kvality izotropického zobrazení min. 1 x 1 x 1 mm |  |
| Sekvence redukující artefakty z kovových implantátů |  |
| Susceptibility weighted imaging (SWI) |  |
| Kontrastní i nekontrastní MR angiografie (CE MRA, 2D i 3D TOF MRA, 2D i 3D PC MRA), a nové techniky nekontrastní MRA pro zobrazení renálních i periferních tepen (vyjadřované např. pod označeními* FSBB, FBI, Flow Spoiled FBI, Timer-Slip, Time-Slip Complex Circulation ASL v kombinaci s 3D SSFP a FASE, 3D ASL Perfúze, 3D ASL MRA) |  |
| Zobrazování difúze (DWI) v rozsahu celého těla s max. b faktorem min. 1000 a možností získání obrazů s jiným než naměřeným b-faktorem (v případě měření s vícečetným b-faktorem), automatický výpočet ADC map; jako metody měření musí být k dispozici jak EPI DWI, tak i SS-TSE DWI |  |
| Techniky saturace signálu tuku pomocí chemického posunu (FatSat, SPIR, MSOFT a také SPAIR), potlačení signálu tuku pomocí excitace vody (Water Excitation, PROSET, WET), dále technika Dixon 2D i 3D |  |
| Akviziční stanice |  |
| Výkonný akviziční systém s min. 32 GB rekonstrukční pamětí a s rekonstrukční matricí až 1024 x 1024 |  |
| Barevný LCD monitor, úhlopříčka min. 19“ |  |
| Možnost archivace vyšetření na CD/DVD |  |
| Rychlost rekonstrukce obrazu min. 40 000 obrazů/s při obrazové pro matici 256 x 256 pro plné FoV |  |
| DICOM Služby min. Print, Query/Retrieve, Send, Worklist |  |
| Vyhodnocení – diagnostický MR server |  |
| Dodání serveru se všemi níže uvedenými softwary pro min. 10 možných připojení a min. 3 současně pracující uživatele |  |
| Multimodalitní nezávislý serverový portál s důrazem na MR a CT aplikace |  |
| pro min. 3 současně pracující uživatele z 10 připojitelných klientů |  |
| musí umožnit rychlé a bezpečné připojení na server z pracoviště mimo nemocnici nebo např. z domova lékaře, při zachování plnohodnotné práce se všemi požadovanými aplikacemi bez omezení |  |
| HW řešení musí odpovídat požadované funkcionalitě, především na rychlost zpracování dat při práci na větším množství klientských stanic najednou, plná DICOM 3.0 konektivita (Store, Query/Retrieve, Print) |  |
| Obecné SW vyhodnocovací funkce a 3D nástroje (pro min. 3 současně pracující uživatele) |  |
| Zrcadlové převrácení, inverze, nastavování hodnot parametrů, posun zobrazovaného výřezu, zvětšení, vkládání, pixelová lupa, ROI/VOI |  |
| Větší počet rozvržení pro 2D, 3D a 4D |  |
| Kompletní základní SW postprocessing (pro min. 3 současně pracující uživatele) – 2D, 3D, MPR, MPR curved, MPR thick, interaktivní změna vrstvy, MIP, minIP, VRT měření HU, měření anatomických vzdáleností a úhlů, atd (3 současně pracující uživatele) |  |
| Multi modalitní prohlížeč – musí umět kromě prohlížení snímků CT a MR prohlížet data z dalších modalit (UZ, CR, DR, AG, …) |  |
| SW pro MR v rozsahu nástrojů pro základní hodnocení oblastí muskuloskeletální, abdominální, vaskulární (pro min. 3 současně pracující uživatele) |  |
| MR stitching |  |
| SW pro vyhodnocení a zpracování difúzních měření (DWI) |  |
| SW pro automatizované skládání a fúzování snímků z dvou či více poloh stolu např. při celotělovém scanování |  |
| SW pro hodnocení mozkové perfúze (pro min. 3 současně pracující uživatele) |  |
| SW pro kinetickou analýzu sycení tkáně kontrastem (pro min. 3 současně pracující uživatele) |  |
| SW pro kvantitativní multiparametrická analýza mozkového tumoru (pro min. 3 současně pracující uživatele) |  |
| SW pro multiparametrickou analýzu vyšetření prostaty (pro min. 3 současně pracující uživatele) |  |
| Diagnostické pracovní stanice |  |
| 4 diagnostické pracovní stanice v konfiguraci: |  |
| 1 ks diagnostický LED certifikovaný barevný monitor – zdravotnický prostředek pro primární diagnostiku, v souladu se zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, min. třídy IIa, rozlišení min. 4 MP s aktivní uhlopříčkou min. 30“, svítivost kalibrovaná min. 500 cd/m, DICOM zobrazení vyhovující požadavkům Národních radiologických standardů (viz Věstník Ministerstva zdravotnictví č. 2/2016, NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY – VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE, str. 10, odstavec 4.2.4.2. (dostupné na https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/11347/36103/V%C4%9Bstn%C3%ADk%20MZ%20%C4%8CR%202-2016.pdf) |  |
| 1 ks PC pracovní stanice pro hodnocení vyšetření, HW v konfiguraci: min. 8jádrový CPU Intel Core i7 nebo odpovídající ekvivalent, 16GB RAM, SSD disk M.2 rozhraní 256 GB (systém), SSD 1TB (data), 1x Gbit LAN, DVDRW, operační systém min. Win10Pro CZ |  |
| 1 ks standardní (nediagnostický) LCD monitor Full HD min. 24“, IPS, 16:9, s nastavitelnou výškou, typ připojení DisplayPort |  |
| klávesnice a ergonomická myš |  |
| UPS s kapacitou zaručující při výpadku el. proudu pracovní dobu min. 15 minut |  |
| 1 ks diagnostický LED certifikovaný barevný monitor – zdravotnický prostředek pro účely skupinových konzultací (vizit), v souladu se zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, min. třídy IIa, rozlišení min. 4 MP s aktivní uhlopříčkou 30'', svítivost kalibrovaná min. 500 cd/m, DICOM zobrazení vyhovující Národním radiologickým standardům (viz Věstník Ministerstva zdravotnictví č. 2/2016, NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY – VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE, str. 10, odstavec 4.2.4.2. (dostupné na https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/11347/36103/V%C4%9Bstn%C3%ADk%20MZ%20%C4%8CR%202-2016.pdf) |  |
| Příslušenství pro pracoviště MR |  |
| MR kompatibilní pacientské křeslo pro převoz pacienta ke stolu MR přístroje |  |
| MR kompatibilní pacientské lůžko pro převoz pacienta ke stolu MR přístroje |  |
| MR kompatibilní monitor vitálních funkcí (1 ks) splňující min. požadavky: |  |
| Monitor vitálních funkcí – do prostředí MR |  |
| Použitelný do 3.0 T, do 5 000 Gauss |  |
| Použitelný pro pacienty všech věkových kategorií (novorozenec, dítě, dospělý) |  |
| Vzdálený bezdrátový monitor, LCD display |  |
| Bezdrátové moduly k měření EKG, SpO2 |  |
| Neinvazivní měření krevního tlaku NIBP |  |
| Dynamické zobrazení trendů |  |
| Odlišení technických a fyziologických alarmů |  |
| MR kompatibilní injektor kontrastní látky (1 ks) splňující min. požadavky: |  |
| Dvoupístový |  |
| Pojízdný |  |
| Bezbateriový provoz |  |
| Datové kabelové propojení |  |
| Funkce Air check – detekce vzduchu v setu |  |
| Dokovací stanice pro infuzní techniku do prostoru MRI (1ks) splňující min. požadavky: |  |
| Stanice musí pojmout min. 4 přístroje |  |
| Společné napájení infuzních pump a lineárních dávkovačů |  |
| Vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici |  |
| Pojízdný stojan s min. 2 brzditelnými kolečky |  |
| Vizuální indikátor síly magnetického pole |  |
| Provoz na akumulátor (dobíjecí aku na provoz min. 8 hodin součástí dodávky) |  |
| Kompatibilita se stávající infuzní technikou zadavatele (B. Braun, řada Space) |  |
| Další požadavky: |  |
| Kompletně vybavená RF kabina včetně obkladů, podhledu, podlahové krytiny, police na cívky, osvětlení LED |  |
| Potrubí nouzového odvětrání helia při zániku supravodivosti |  |
| Chladicí systém s invertorovým řízením pro dodávanou technologii s automatickým přepínáním na vodovodní řad v případě poruchy chlazení |  |
| Oboustranný komunikační systém vyšetřovna – ovladovna |  |
| Monitorovací systém pro sledování vyšetřovaného pacienta se zobrazením v ovladovně |  |
| Technologický rozvaděč pro napájení MR technologie |  |
| Pracovní stůl do ovladovny pro umístění prvků ovládací konzole |  |

Vysvětlivka:

* Ve vztahu k uvedeným označením zadavatel vyjadřuje, že se jedná pouze o jejich demonstrativní výčet, přičemž zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dodavatelům poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení.

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.