TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 1 – Fluorescenční mikroskop

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			907 578 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluorescenční mikroskop | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |
| 1 | Nový, nerepasovaný laboratorní mikroskop s digitálním záznamem pro medicínské účely |  |
| 2 | Mikroskop s pozorovací metodou: světlé pole v procházejícím světle fluorescence v odraženém světle |  |
| 3 | Stativ mikroskopu s následujícími vlastnostmi: stabilní, celokovový a ergonomický stativ hrubé a jemné ostření na obou stranách stativu s možností regulace tuhosti chodu rozsah zdvihu minimálně 25 mm s možností aretace horního dorazu zdvih na otáčku minimálně 15 mm pro hrubé ostření zdvih na otáčku minimálně 100 µm pro jemné ostření rozlišení osy Z minimálně 1 µm umožňuje aretaci osy Z – nastavení horního dorazu (ochrana proti zlomení preparátu) stativ se zabudovanou polní clonou |  |
| 4 | Köhlerovo osvětlení (irisová clona pole, irisová aperturní clona) pro procházející světlo – LED osvětlení |  |
| 5 | LED osvětlení plynule regulovatelné na těle mikroskopu |  |
| 6 | Optická soustava mikroskopu, která je tvořena soustavou čoček, musí umožňovat rovnoměrné osvětlení celého zorného pole |  |
| 7 | Životnost LED osvětlení (LED diod) minimálně 50 000 hodin |  |
| 8 | Výkon LED osvětlení (LED diod) minimálně 14 W |  |
| 9 | Stolek mikroskopu s následujícími vlastnostmi: bezhřebenové vedením preparátu univerzální ovládání a ergonomickým mechanismus posunu povrch stolku opatřen ochrannou ultra tvrdou keramickou vrstvou stolek s nastavením tuhosti chodu v ose X a Y integrovaný držák pro 2 kusy sklíčkových preparátů indexace stolku pro odečet souřadnic X/Y ovládání stolku opatřeno gumovými nástavci pro snadný posuv v ose X a Y stolek s úhlovou rotací minimálně 250° |  |
| 10 | Tubus mikroskopu s následujícími vlastnostmi: trinokulární, naklápěcí a širokoúhlý číslo zorného pole F.N. minimálně 25 nastavitelná rozteč okulárů dle potřeby obsluhy nastavení úhlu vhledu v rozsahu minimálně 5° až 35° nastavitelná interpupilární vzdálenost v rozsahu minimálně 50 mm až 76 mm třípolohové dělení světla - 100 % do okulárů a 0 % na foto výstup, 0 % do okulárů a 100 % na foto výstup, 50 % do okulárů a 50 % na foto výstup okuláry se zvětšením 10x, s gumovými manžetami s možností ohrnutí a dioptrické korekce pro obě oči zorné pole okulárů F.N. minimálně 25 |  |
| 11 | Kódovaný revolverový nosič objektivů s minimálně 6 pozicemi |  |
| 12 | Odnímatelná revolverová hlava |  |
| 13 | Objektivy mikroskopu: semi-planapochromatické a planachromatické objektivy s optickým systémem korigovaným na nekonečno parfokální vzdálenost 45 mm planachromatický objektiv 4x zvětšení, N.A. minimálně 0,1, pracovní vzdálenost min. 18,5 mm semi-planapochromatický objektiv 10x, N.A. minimálně 0,3, pracovní vzdálenost min. 10 mm semi-planapochromatický objektiv 20x, N.A. minimálně 0,5, pracovní vzdálenost min. 1,6 mm semi-planapochromatický objektiv 40x, N.A. minimálně 0,75, pracovní vzdálenost min. 0,51 mm semi-planapochromatický objektiv 100x, N.A. minimálně 1,3, pracovní vzdálenost min. 0,2 mm |  |
| 14 | Kondenzor s integrovanou aperturní clonou, N.A. minimálně 1,1 |  |
| Fluorescence |
| 15 | Osvětlovací soustava pro epifluorescenci s manuálním nosičem fluorescenčních filtrů pro min. 8 kusů |  |
| 16 | Fluorescenční osvětlovač s LED zdrojem osvětlení – excitace v UV, modré a zelené oblasti |  |
| 17 | Tři sady fluorescenčních bloků filtrů pro excitaci v UV, modré a zelené oblasti (DAPI, FITC, TRITC) |  |
| 18 | Plynulá regulace intenzity každého barevného kanálu včetně možnosti osvětlení bílým světlem s plynulou regulací |  |
| 19 | Životnost LED osvětlení min. 25 000 hodin provozu |  |
| Software |
| 20 | Ovládací software: kompatibilní s OS Windows 10 obrazová analýza, pořizování a úprava snímků, ovládání digitální kamery vkládání textových popisků a označování míst ve snímku, živý náhled, měření v hotovém snímku, nastavení barvy a tloušťky měřících čar, barevnost pomocných čar vkládání kalibrovaného měřítka automatické vytváření tabulky naměřených hodnot obsahující základní statistiku s možností psaní poznámek a exportování do programu Microsoft® Excel včetně pořízené fotografie automatické pořizování snímků v definovaném časovém intervalu |  |
| Digitální kamera |
| 21 | Digitální barevná kamera s vysokou citlivostí a rozlišením min. 8,9 Mpx |  |
| 22 | Technologie čipu: CMOS nebo CCD |  |
| 23 | Velikost pixelu max. 3,45 x 3,45 µm |  |
| 24 | Rychlost snímání min. 60 snímků/vteřinu při fullHD a min. 32 snímků/vteřinu v plném rozlišení |  |
| 25 | Módy expozice: auto, manual, časosběrné snímání |  |
| 26 | Napájení a komunikace s PC přes USB nebo PCI express kartu |  |
| 27 | Adaptér s „C“ závitem, s vloženou optikou a zvětšením 1x pro připojení k mikroskopu |  |
| Pracovní stanice |
| 28 | pracovní (PC) stanice s odpovídajícím hardwarovým a softwarovým vybavením minimálně OS Windows 10 Pro 64 bit 16 GB RAM, 250 GB SSD + 2TB SATA HDD min. 4x USB klávesnice + myš, minimálně 24“ Full HD monitor |  |
| Příslušenství |
| 29 | Protiprachový obal na mikroskop |  |
| 30 | Veškeré součásti a komponenty, nutné pro kompletní a funkční uvedení předmětu plnění do provozu (kabely, koncovky atd.) |  |