TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 2 – Mikroskop pro plicní oddělení

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			232 100 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratorní mikroskop | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Nový, nerepasovaný laboratorní mikroskop s digitálním záznamem pro medicínské účely |  |
| 2 | Mikroskop s pozorovací metodou – světlé pole v procházejícím světle |  |
| 3 | Stativ mikroskopu s následujícími vlastnostmi: - stabilní, celokovový a ergonomický stativ - hrubé a jemné ostření na obou stranách stativu včetně ovládacího kolečka pro jemné ostření, které lze instalovat na levou nebo pravou stranu - nastavení odporu tuhosti hrubého ostření - rozsah zdvihu minimálně 25 mm - rozlišení osy Z minimálně 1 µm - aretace osy Z – nastavení horního dorazu (ochrana proti zlomení preparátu) - stativ se zabudovanou polní clonou |  |
| 4 | Köhlerovo osvětlení (irisová clona pole, irisová aperturní clona) pro procházející světlo – LED osvětlení |  |
| 5 | LED osvětlení plynule regulovatelné na těle mikroskopu |  |
| 6 | Optická soustava mikroskopu, která je tvořena soustavou čoček, musí umožňovat rovnoměrné osvětlení celého zorného pole |  |
| 7 | Životnost LED osvětlení (LED diod) minimálně 50 000 hodin |  |
| 8 | Výkon LED osvětlení (LED diod) minimálně 14 W nebo výkon v ekvivalentu minimálně 100 W halogen |  |
| 9 | Stolek mikroskopu s následujícími vlastnostmi: - bezhřebenové vedením preparátu - univerzální ovládání a ergonomický mechanismus posunu - povrch stolku opatřen ochrannou ultra tvrdou keramickou vrstvou - stolek s nastavením tuhosti chodu pro každou osu - integrovaný držák sklíčkových preparátů - stupnice pro odečet souřadnic X/Y - stolek s úhlovou rotací minimálně 110° |  |
| 10 | Tubus mikroskopu s následujícími vlastnostmi: - trinokulární, naklápěcí a širokoúhlý - nastavitelná rozteč okulárů dle potřeby obsluhy - nastavení úhlu vhledu v rozsahu minimálně 5° až 35° - nastavitelná interpupilární vzdálenost v rozsahu minimálně 55 mm až 75 mm - okuláry se zvětšením 10x a dioptrické korekce pro obě oči - zorné pole okulárů F.N. minimálně 22 |  |
| 11 | Kódovaný revolverový nosič objektivů minimálně pětičetný |  |
| 12 | Odnímatelná revolverová hlava |  |
| 13 | Objektivy mikroskopu: - semi-planapochromatický objektiv – zvětšení 10x, N.A. min. 0,3 - semi-planapochromatický objektiv – zvětšení 40x, N.A. min. 0,7 |  |
| 14 | Kondenzor s integrovanou aperturní clonou, N.A. minimálně 1,1 |  |
| Příslušenství |  |  |
| 15 | Protiprachový obal na mikroskop |  |
| 16 | Veškeré součásti a komponenty, nutné pro kompletní a funkční uvedení předmětu plnění do provozu (kabely, koncovky atd.) |  |