TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 3 – Mikroskop pro hematologii

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			1 051 509 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hematologický mikroskop | 2 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Laboratorní mikroskop splňující směrnici „Directive 98/79/EC on vitro diagnostic medical devices“ nebo rovnocenné technické řešení |  |
| 2 | Mikroskop s pozorovací metodou – světlé pole v procházejícím světle |  |
| 3 | Stativ mikroskopu s následujícími vlastnostmi: - stabilní a ergonomický stativ - hrubé a jemné ostření na obou stranách stativu včetně ovládacího kolečka pro jemné ostření, které lze instalovat na levou nebo pravou stranu - nastavení odporu tuhosti hrubého ostření - rozsah zdvihu minimálně 25 mm - zdvih na otáčku minimálně 15 mm pro hrubé ostření - zdvih na otáčku minimálně 100 µm pro jemné ostření - rozlišení osy Z minimálně 1 µm - aretace osy Z – nastavení horního dorazu (ochrana proti zlomení preparátu) - stativ se zabudovanou polní clonou |  |
| 4 | Köhlerovo osvětlení (irisová clona pole, irisová aperturní clona) pro procházející světlo – LED osvětlení |  |
| 5 | LED osvětlení plynule regulovatelné na těle mikroskopu |  |
| 6 | Optická soustava mikroskopu, která je tvořena soustavou čoček, musí umožňovat rovnoměrné osvětlení celého zorného pole |  |
| 7 | Životnost LED osvětlení (LED diod) minimálně 50 000 hodin |  |
| 8 | Výkon LED osvětlení (LED diod) minimálně 14 W |  |
| 9 | Konverzní filtr pro efekt halogenového světla pro každý mikroskop |  |
| 10 | Stolek mikroskopu s následujícími vlastnostmi: - pravostranný s bezhřebenovým vedením preparátu - univerzální ovládání a ergonomickým mechanismus posunu - povrch stolku opatřen ochrannou ultra tvrdou keramickou vrstvou - stolek s nastavením tuhosti chodu pro každou osu - integrovaný držák pro 2 kusy sklíčkových preparátů - stupnice pro odečet souřadnic XY - ovládání stolku opatřeno gumovými nástavci pro snadný posuv v ose X a Y - stolek s úhlovou rotací minimálně 250° |  |
| 11 | Tubus mikroskopu s následujícími vlastnostmi: - trinokulární, naklápěcí a širokoúhlý - číslo zorného pole F.N. minimálně 25 - nastavitelná rozteč okulárů dle potřeby obsluhy - nastavení úhlu vhledu v rozsahu minimálně 5° až 35° - nastavitelná interpupilární vzdálenost v rozsahu minimálně 50 mm až 76 mm - třípolohové dělení světla - 100 % do okulárů a 0 % na foto výstup, 0 % do okulárů a 100 % na foto výstup, 50 % do okulárů a 50 % na foto výstup - okuláry se zvětšením 10x, s gumovými manžetami s možností ohrnutí a dioptrické korekce pro obě oči - zorné pole okulárů F.N. minimálně 25 |  |
| 12 | Revolverový nosič objektivů minimálně pětičetný |  |
| 13 | Odnímatelná revolverová hlava |  |
| 14 | Objektivy mikroskopu (pro každý z dodávaných): - planachromatický objektiv pro pozorování bez imerze 10x, N.A. 0,25 - planachromatický objektiv pro pozorování bez imerze 20x, N.A. 0,40 - planachromatický objektiv 40x, N.A. 0,65 - planachromatický objektiv 60x – 63x, N.A. 0,80 - planapochromatický objektiv 100x v provedení „NC“ – korekce pro pozorování preparátů bez krycího skla pro pozorování s imerzním olejem |  |
| 15 | Kondenzor musí být achromatický/aplanatický, N.A. 1,4 |  |
| 16 | Ovládací software: - v českém jazyce - kompatibilní s digitálním fotoaparátem Canon EOS 1200D (používaným na pracovišti zadavatele) pro ovládání, obrazovou analýzu, pořizování a úpravu snímků z dodávaných mikroskopů - vkládání textových popisků a označování míst ve snímku, živý náhled, měření délek v hotovém snímku - instalace minimálně 1 licence na PC zadavatele, kompatibilní s Windows 10 |  |
| Požadováno pouze pro 1 mikroskop, ze 2 kusů dodávaných |  |  |
| 17 | Mikroskop vybaven příkukem (diskuzní zařízení) pro jednoho spolupozorovatele po straně: - naklonitelný binokulární tubus s okuláry minimálně 10x/FN 22 - zabudovaná pohyblivá LED šipka, ovládaná hlavním pozorovatelem - LED šipka s možností změny barvy |  |
| Příslušenství |  |  |
| 18 | Adaptér pro připojení digitálního fotoaparátu Canon EOS 1200D, který je používán na pracovišti zadavatele – 2 kusy |  |
| 19 | Protiprachový obal na mikroskop – 2 kusy |  |
| 20 | Veškeré součásti a komponenty, nutné pro kompletní a funkční uvedení předmětu plnění do provozu (kabely, koncovky atd.) |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zorné pole okulárů F.N. minimálně 26,5 |  |
| 2 | Objektivy s optickým systémem korigovaným na nekonečno a parfokální vzdálenost musí být 45 mm (kompatibilita s objektivy již užívanými na pracovišti) |  |
| 3 | Dodání planapochromatického objektivu 100x, N.A. 1,40 (viz požadavek č. 14) |  |
| 4 | Nadstavbové parametry k dodanému software: - pole s naměřenou hodnotou ve snímku lze libovolně přesouvat, s měřícím objektem zůstává hodnota spojena pomocnou čarou a je možné měnit označení měřené veličiny, velikost písma naměřených hodnot ve snímku, barvu a tloušťku měřících čar, barvu pomocných čar - vložení kalibrovaného měřítka, které se při zvětšení snímku na monitoru počítače průběžně přepočítává, a uživatelsky definovat typ měřítka (vertikální nebo horizontální) - automaticky vytvářet tabulku naměřených hodnot obsahující základní statistiku s možností psaní poznámek a exportování do programu Microsoft® Excel včetně pořízené fotografie - automatické pořizování snímků v definovaném časovém intervalu |  |