TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 3 – Mikroskop pro hematologii

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			1 051 509 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hematologický mikroskop | 2 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |
| 1 | Laboratorní mikroskop splňující směrnici „Directive 98/79/EC on vitro diagnostic medical devices“ nebo rovnocenné technické řešení |  |
| 2 | Mikroskop s pozorovací metodou – světlé pole v procházejícím světle |  |
| 3 | Stativ mikroskopu s následujícími vlastnostmi: stabilní a ergonomický stativ hrubé a jemné ostření na obou stranách stativu včetně ovládacího kolečka pro jemné ostření, které lze instalovat na levou nebo pravou stranu nastavení odporu tuhosti hrubého ostření rozsah zdvihu minimálně 25 mm zdvih na otáčku minimálně 15 mm pro hrubé ostření zdvih na otáčku minimálně 100 µm pro jemné ostření rozlišení osy Z minimálně 1 µm aretace osy Z – nastavení horního dorazu (ochrana proti zlomení preparátu) stativ se zabudovanou polní clonou |  |
| 4 | Köhlerovo osvětlení (irisová clona pole, irisová aperturní clona) pro procházející světlo – LED osvětlení |  |
| 5 | LED osvětlení plynule regulovatelné na těle mikroskopu |  |
| 6 | Optická soustava mikroskopu, která je tvořena soustavou čoček, musí umožňovat rovnoměrné osvětlení celého zorného pole |  |
| 7 | Životnost LED osvětlení (LED diod) minimálně 50 000 hodin |  |
| 8 | Výkon LED osvětlení (LED diod) minimálně 14 W |  |
| 9 | Konverzní filtr pro efekt halogenového světla pro každý mikroskop |  |
| 10 | Stolek mikroskopu s následujícími vlastnostmi: pravostranný s bezhřebenovým vedením preparátu univerzální ovládání a ergonomickým mechanismus posunu povrch stolku opatřen ochrannou ultra tvrdou keramickou vrstvou stolek s nastavením tuhosti chodu pro každou osu integrovaný držák pro 2 kusy sklíčkových preparátů stupnice pro odečet souřadnic XY ovládání stolku opatřeno gumovými nástavci pro snadný posuv v ose X a Y stolek s úhlovou rotací minimálně 250° |  |
| 11 | Tubus mikroskopu s následujícími vlastnostmi: trinokulární, naklápěcí a širokoúhlý číslo zorného pole F.N. minimálně 25 nastavitelná rozteč okulárů dle potřeby obsluhy nastavení úhlu vhledu v rozsahu minimálně 5° až 35° nastavitelná interpupilární vzdálenost v rozsahu minimálně 50 mm až 76 mm třípolohové dělení světla - 100 % do okulárů a 0 % na foto výstup, 0 % do okulárů a 100 % na foto výstup, 50 % do okulárů a 50 % na foto výstup okuláry se zvětšením 10x, s gumovými manžetami s možností ohrnutí a dioptrické korekce pro obě oči zorné pole okulárů F.N. minimálně 25 |  |
| 12 | Revolverový nosič objektivů minimálně pětičetný |  |
| 13 | Odnímatelná revolverová hlava |  |
| 14 | Objektivy mikroskopu (pro každý z dodávaných): planachromatický objektiv pro pozorování bez imerze 10x, N.A. 0,25 planachromatický objektiv pro pozorování bez imerze 20x, N.A. 0,40 planachromatický objektiv 40x, N.A. 0,65 planachromatický objektiv 60x – 63x, N.A. 0,80 planapochromatický objektiv 100x v provedení „NC“ – korekce pro pozorování preparátů bez krycího skla pro pozorování s imerzním olejem |  |
| 15 | Kondenzor musí být achromatický/aplanatický, N.A. 1,4 |  |
| 16 | Ovládací software: v českém jazyce kompatibilní s digitálním fotoaparátem Canon EOS 1200D (používaným na pracovišti zadavatele) pro ovládání, obrazovou analýzu, pořizování a úpravu snímků z dodávaných mikroskopů vkládání textových popisků a označování míst ve snímku, živý náhled, měření délek v hotovém snímku instalace minimálně 1 licence na PC zadavatele, kompatibilní s Windows 10 |  |
| Požadováno pouze pro 1 mikroskop, ze 2 kusů dodávaných |
| 17 | Mikroskop vybaven příkukem (diskuzní zařízení) pro jednoho spolupozorovatele po straně: naklonitelný binokulární tubus s okuláry minimálně 10x/FN 22 zabudovaná pohyblivá LED šipka, ovládaná hlavním pozorovatelem LED šipka s možností změny barvy |  |
| Příslušenství |
| 18 | Adaptér pro připojení digitálního fotoaparátu Canon EOS 1200D, který je používán na pracovišti zadavatele – 2 kusy |  |
| 19 | Protiprachový obal na mikroskop – 2 kusy |  |
| 20 | Veškeré součásti a komponenty, nutné pro kompletní a funkční uvedení předmětu plnění do provozu (kabely, koncovky atd.) |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zorné pole okulárů F.N. minimálně 26,5 |  |
| 2 | Objektivy s optickým systémem korigovaným na nekonečno a parfokální vzdálenost musí být 45 mm (kompatibilita s objektivy již užívanými na pracovišti) |  |
| 3 | Dodání planapochromatického objektivu 100x, N.A. 1,40 (viz požadavek č. 14) |  |
| 4 | Nadstavbové parametry k dodanému software: pole s naměřenou hodnotou ve snímku lze libovolně přesouvat, s měřícím objektem zůstává hodnota spojena pomocnou čarou a je možné měnit označení měřené veličiny, velikost písma naměřených hodnot ve snímku, barvu a tloušťku měřících čar, barvu pomocných čar vložení kalibrovaného měřítka, které se při zvětšení snímku na monitoru počítače průběžně přepočítává, a uživatelsky definovat typ měřítka (vertikální nebo horizontální) automaticky vytvářet tabulku naměřených hodnot obsahující základní statistiku s možností psaní poznámek a exportování do programu Microsoft® Excel včetně pořízené fotografie automatické pořizování snímků v definovaném časovém intervalu |  |