TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 4 – Mikroskop pro histologii

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			1 727 700 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Histologický mikroskop | 3 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |
| 1 | Nový, nerepasovaný laboratorní mikroskop s digitálním záznamem pro medicínské účely |  |
| 2 | Mikroskop s pozorovací metodou – světlé pole v procházejícím světle |  |
| 3 | Stativ mikroskopu s následujícími vlastnostmi: stabilní a ergonomický stativ hrubé a jemné ostření na obou stranách stativu včetně ovládacího kolečka pro jemné ostření, které lze instalovat na levou nebo pravou stranu nastavení odporu tuhosti hrubého ostření rozsah zdvihu minimálně 25 mm rozlišení osy Z minimálně 1 µm aretace osy Z – nastavení horního dorazu (ochrana proti zlomení preparátu) stativ se zabudovanou polní clonou |  |
| 4 | Köhlerovo osvětlení (irisová clona pole, irisová aperturní clona) pro procházející světlo – LED osvětlení |  |
| 5 | LED osvětlení plynule regulovatelné na těle mikroskopu |  |
| 6 | Optická soustava mikroskopu, která je tvořena soustavou čoček, musí umožňovat rovnoměrné osvětlení celého zorného pole |  |
| 7 | Životnost LED osvětlení (LED diod) minimálně 50 000 hodin |  |
| 8 | Výkon LED osvětlení (LED diod) minimálně v ekvivalentu 100 W halogen |  |
| 9 | Konverzní filtr pro efekt halogenového světla pro každý mikroskop |  |
| 10 | Stolek mikroskopu s následujícími vlastnostmi: bezhřebenové vedením preparátu univerzální ovládání a ergonomickým mechanismus posunu povrch stolku opatřen ochrannou ultra tvrdou keramickou vrstvou stolek s nastavením tuhosti chodu pro každou osu integrovaný držák podložních sklíček stupnice pro odečet souřadnic XY koaxiální ovládání X/Y s možností ovládání levou nebo pravou rukou (dle uživatele) stolek s úhlovou rotací minimálně 110° |  |
| 11 | Tubus mikroskopu s následujícími vlastnostmi: trinokulární, naklápěcí a širokoúhlý nastavitelná rozteč okulárů dle potřeby obsluhy nastavení úhlu vhledu v rozsahu minimálně 0° až 35° nastavitelná interpupilární vzdálenost v rozsahu minimálně 55 mm až 75 mm dělení světla - 50 % do okulárů a 50 % na foto výstup okuláry se zvětšením 10x, s odnímatelnými plastovými očnicemi, dioptrické korekce pro obě oči zorné pole okulárů F.N. minimálně 25 |  |
| 12 | Revolverový nosič objektivů s minimálně 6 pozicemi |  |
| 13 | Odnímatelná revolverová hlava |  |
| 14 | Objektivy mikroskopu: barevně kódované planachromatický objektiv – zvětšení 2,5x, N.A. 0,07 semi-apochromatický objektiv – zvětšení 5x, N.A. 0,15 semi-apochromatický objektiv – zvětšení 10x, N.A. 0,32 semi-apochromatický objektiv – zvětšení 20x, N.A. 0,55 plan-fluoritový objektiv – zvětšení 40x, N.A. 0,80 planachromatický objektiv – zvětšení 63x, N.A. 0,80 |  |
| 15 | Kondenzor výklopný, barevně kódovaný, se zabudovanou aperturní clonou, N.A. min. 1,1 |  |
| 16 | Ovládací software: kompatibilní s OS Windows 10 SW pro ovládání, obrazovou analýzu, pořizování a úpravu snímků ovládání digitální kamery vkládání textových popisků a označování míst ve snímku, živý náhled, měření délek v hotovém snímku |  |
| Digitální kamera |
| 17 | digitální barevná kamera s vysokým rozlišením min. 12 MPx technologie čipu – CMOS nebo CCD ovládání kamery bez připojení do počítače, pouze pomocí myši a obrazovky rychlost snímání min. 60 snímků/sek. při Full HD napájení a komunikace přes USB adaptér s „C“ závitem, s vloženou optikou a zvětšením 0,55x |  |
| Pracovní stanice |
| 18 | s odpovídajícím HW a SW vybavením minimálně OS Windows 10 Pro 64 bit minimálně 16 GB RAM, minimálně 250 GB SSD min. 4x USB klávesnice, myš, minimálně 24“ LCD Full HD monitor |  |
| Příslušenství |
| 19 | Protiprachový obal na mikroskop – 3 kusy |  |
| 20 | Veškeré součásti a komponenty, nutné pro kompletní a funkční uvedení předmětu plnění do provozu (kabely, koncovky atd.) |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koaxiální nezávislé tříkrokové zaostřování na obou stranách stativu |  |
| 2 | Výškové polohování celého těla mikroskopu pro nastavení různých ergonomických pozic dle volby obsluhy, v rozsahu minimálně 40 – 80 mm (od desky stolu) |  |
| 3 | Výškově nastavitelné ostřící knoflíky (pro optimální ergonomii polohy rukou obsluhy) |  |