Veřejná zakázka „**Mobilní RTG přístroj s mini C-ramenem**“

*Příloha č. 4\_specifikace předmětu plnění*

**Mobilní RTG přístroj s mini C-ramenem**

Nabízený předmět plnění splňuje níže uvedené technické podmínky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmínka plnění** | **Splnění podmínky dodavatelem[[1]](#endnote-1)** | **Číslo strany nabídky dodavatele[[2]](#endnote-2)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **Technické označení – typ – doplní dodavatel** |  | |
| **C rameno:** |  | |
| Vertikální pohyb min. 65 cm | ANO  hodnota |  |
| Orbitální pohyb min. 160° | ANO  hodnota |  |
| Rotace min. 430° | ANO  hodnota |  |
| Laterální pohyb (vyosení) min. 320° | ANO  hodnota |  |
| Volný prostor mezi detektorem a rentgenkou min. 35 cm | ANO  hodnota |  |
| Vnitřní hloubka C-ramene min. 50 cm | ANO  hodnota |  |
| Velmi dobrá mobilita, jednoduché a jasné ovládání přístroje, plně vyvážené v každé poloze. | ANO |  |
| **Generátor:** |  | |
| Rozsah napětí na rtg zářiči min. 40 až 75 kV | ANO  hodnota |  |
| Rozsah mA min. 0,04 - 0,160 mA | ANO  hodnota |  |
| **Detektor:** |  | |
| Rozlišení min. 2 000 x 2 000 pixelů | ANO  hodnota |  |
| Velikost min. 20 x20 cm | ANO  hodnota |  |
| Velikost pixelu max. 100 μm | ANO  hodnota |  |
| **Zobrazení:** |  | |
| Operační LED světlo | ANO |  |
| Oboustranné sterilní ovládání | ANO |  |
| LCD monitor min. 27'' pro zobrazení LIVE snímku a referenčního snímku | ANO  hodnota |  |
| Dotykové ovládání, rozlišení min. 1920 x 1080 pixelů | ANO  hodnota |  |
| Přídavné rukojeti na monitoru | ANO |  |
| Výškové nastavení monitoru | ANO |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Postprocesing jas/kontrast | ANO |  |
| Automatické potlačení šumu | ANO |  |
| Video smyčka až 30 snímků/sec | ANO  hodnota |  |
| Digitální paměť min. 10 000 snímků | ANO  hodnota |  |
| Video kapacita min. 60 minut | ANO  hodnota |  |
| Bezdrátový nožní spínač | ANO |  |
| DAP metr | ANO |  |
| **Výstup:** |  |  |
| DICOM 3.0 | ANO |  |
| USB | ANO |  |
| **Hmotnost:** |  |  |
| Max. 220 kg | ANO  hodnota |  |
| **Šířka přístroje:** |  |  |
| Max. 75 cm | ANO  hodnota |  |

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

1. *Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. V polích s předvyplněným textem „hodnota“ dodavatel uvede konkrétní hodnotu, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.*

   *Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.*

   ***Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.*** [↑](#endnote-ref-2)