Veřejná zakázka Stolní elektronový mikroskop

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění

Stolní elektronový mikroskop

Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolního elektronového mikroskopu (dále jen „přístroj“) vč. jeho součástí, příslušenství a služeb spojených s dodávkou přístroje dle specifikace uvedené níže, a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

Dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Přístroj |  |
| Obecné požadavky |  |
| kompaktní přístroj stolního typu, který lze umístit na běžný laboratorní stůl o velikosti max. 150 x 80 cm |  |
| přístroj nevyžaduje, aby místnost, ve které bude přístroj umístěn, splňovala nějaké speciální požadavky (nosnost podlahy vyšší než 300 kg/m2, chlazení, odrušení vibrací apod.) |  |
| přístroj nevyžaduje externí chlazení např. kapalným dusíkem, připojení na rozvod vody apod. |  |
| přístroj je napájen z běžné elektrické sítě 230 V |  |
| Zobrazování |  |
| přístroj umožňuje plynulé zvětšení v rozsahu minimálně 200x až 200 000x |  |
| přístroj umožňuje zobrazení v režimu zpětně odražených elektronů (BSE) i sekundárních elektronů (SED). Přístroj umožňuje živé „míchání“ obrazových dat z BSE a SED |  |
| rozlišení mikroskopu minimálně 10 nm v režimu BSE |  |
| optické zobrazení pro účely navigace ve vzorku bude barevné se zvětšením minimálně v rozsahu 5 - 15x |  |
| Ostatní technické parametry |  |
| velikost komory přístroje minimálně 100 x 100 x 40 (výška) mm. Velikost možné snímané plochy vzorku minimálně 100 x 100 mm |  |
| možnost automatického ostření, nastavení jasu a kontrastu zobrazení |  |
| motorizovaný posun stolku v horizontální rovině |  |
| možnost práce i s nepokovenými vzorky (práce ve sníženém vakuu) |  |
| životnost zdroje elektronů minimálně 1 500 hodin (popř. více zdrojů s nižší životností v takovém množství takových zdrojů, aby bylo dosaženo požadované celkové životnosti 1 500 hodin; v takovém případě je součástí dodávky i veškerá servisní činnost související s výměnou zdroje elektronů po dobu požadované celkové životnosti 1 500 hodin) |  |
| urychlovací napětí měnitelné v rozsahu min. 5 - 20 kV |  |
| obraz z navigační optické kamery je k dispozici do 10 sekund od vložení vzorku do přístroje; elektronový obraz do 60 sekund od vložení vzorku do přístroje |  |
| Analytické funkce |  |
| EDX analýzy v minimálním rozsahu prvků B až Am |  |
| přístroj umožní bodovou prvkovou analýzu, studium lineární a plošné prvkové distribuce ve vzorku |  |
| Zpracování a vyhodnocení dat |  |
| součástí dodávky je SW umožňující ovládání uživatelských funkcí mikroskopu |  |
| součástí dodávky je SW pro snímání, ukládání a základní úpravu obrazových dat umožňující měření délek na zkoumaných objektech; obrazová data musí být možné ukládat v běžných obrazových formátech (.jpeg, .tiff apod.) a exportovat je i na přenosné datové nosiče (např. flash disk, přenosný HDD) |  |
| součástí dodávky je SW umožňující pořizování a vyhodnocování analytických dat (bodových, plošných – map, linií); data bude možné ukládat a exportovat v běžných formátech (např. .doc či .docx,, .rtf, příp. .csv), obrazové části analytických dat (např. prvkové mapy) pak v běžných obrazových formátech (.jpeg, .tiff apod.) |  |
| Další součásti a příslušenství přístroje |  |
| stabilní laboratorní stůl pro umístění mikroskopu |  |
| spotřební materiál pro přípravu vzorků (v množství umožňujícím přípravu min. 100 ks vzorků) – terčíky na vzorky, vodivé podložky, vodivá pasta, vodivá páska a příp. jiné podle použité technologie práce se vzorkem |  |
| plně funkční napařovačka (tj. např. s vývěvou, je-li nutná k činnosti napařovačky) uhlíkové vrstvy na vzorky (popř. napařovačka uhlíkové a zároveň kovové vrstvy na vzorky) |  |
| manuál v ČJ nebo AJ v tištěné a elektronické podobě |  |
| Služby spojené s dodávkou přístroje |  |
| instalace a zprovoznění přístroje a SW v sídle objednatele |  |
| zaškolení obsluhy minimálně v rozsahu 1 pracovního dne |  |
| servisní prohlídka provedená 1-2 měsíce před uplynutím záruky (na základě výzvy kupujícího k jejímu provedení), a to včetně příp. výměny spotřebních dílů |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.