Rentgenové přístroje

Předmětem části 1 veřejné zakázky je:

- demontáž stávajících 2 ks rentgenových přístrojů (Hercules 65-S, výrobce Canon; Ysio wi-D, výrobce Siemens) a jejich ekologická likvidace (vč. předání dokladů o uskutečnění takové likvidace),

- dodávka 2 ks nových rentgenových přístrojů (tj. digitálních skiagrafických přístrojů), jejich součástí a příslušenství (vč. jejich montáže, případných souvisejících instalačních úprav místa plnění a jejich uvedení do provozu), a to dle níže uvedené specifikace,

- zaškolení obsluhy v rámci instalace dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, a zaškolení obsluhy všech zadavatelem určených pracovníků (10 osob) na dodaném a nainstalovaném zařízení v Nemocnici Pelhřimov v rozsahu min. 5 pracovních dnů, přičemž veškerá zaškolení budou provedena česky mluvícím aplikačním specialistou,

- poskytování záručního servisu dodaných přístrojů, jejich součástí a příslušenství po celou dobu záruční lhůty ode dne jejich převzetí zadavatelem,

- provádění autorizovaného pozáručního servisu po dobu dalších osmi let ode dne uplynutí záruční lhůty,

a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

Dodány budou přístroje s následující základní identifikací:

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| Digitální skiagrafický RTG přístroj (2 ks) |  |  |
| Detektor volný s dokovací stanicí (1 ks) |  |  |

Dodané přístroje musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Digitální skiagrafický RTG přístroj (2 ks) |
| Teleskopický stropní závěs |
| Motorizovaný i manuální vertikální rozsah pohybu min. 170 cm |  |
| Elektromagnetické brzdy |  |
| Dotykový ovládací displej orientovaný na šířku se zobrazením všech expozičních parametrů s možností změny nastavení parametrů, možnost ovládání dotykem i v rukavicích |  |
| Displej umožňující zobrazení vybraných identifikačních údajů pacienta (volitelně jméno, ID, pohlaví, věk, číslo žádanky) |  |
| Zobrazení SID s adaptací na vzdálenost od detektoru stolu, vertikálního stativu |  |
| Bezdrátový ovladač pro spouštění automatických pozic systému |  |
| Zobrazení náhledového snímku s možností jeho zvětšení |  |
| Autopoziční systém s plně motorizovanými pohyby ve všech osách, automatické najetí do předdefinované polohy |  |
| Autotracking – automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a rentgenky jak ve vyšetřovacím stole, tak i u vertikálního stativu |  |
| Vysokofrekvenční generátor |
| Pracovní výkon min. 65 kW |  |
| AEC – expoziční automatika |  |
| Rentgenka |
| Rentgenka s rotační anodou |  |
| Min. 9600 ot. / min. 400 kHU tepelná kapacita |  |
| Tepelná kapacita zářiče min. 2 MHU |  |
| DAP metr |
| Zařízení pro měření dávky záření a její uložení do PACS |  |
| Vertikální stativ |
| Elektromagnetické brzdy |  |
| Motorizovaný vertikální rozsah pohybu min. 185 cm |  |
| Motorizované naklápění detektoru v rozsahu min. -20°/+90° |  |
| Sekundární clona-mřížka, vyjímatelná |  |
| Tři ionizační komůrky pro expoziční automat |  |
| Autotracking – automatické motorizované sledování výšky primárního paprsku stropního závěsu s rentgenkou v závislosti na výšce vertikálního stativu |  |
| Bezdrátový detektor |  |
| Velikost zobrazovacího pole min. 42 x 41 cm |  |
| Obrazová matrice detektoru min. 3036 x 3040 pixelů |  |
| Velikost obrazového pixelu max. 140 µm |  |
| Hmotnost detektoru včetně akumulátoru max. 4 kg |  |
| Třída odolnosti min. IPX4 |  |
| Detektor je možné zaměnit s detektorem použitým u stolu s plovoucí deskou, níže uvedeným volným detektorem i detektorem použitým u druhého dodávaného přístroje |  |
| Vnitřní paměť min. 90 snímků |  |
| Speciální příslušenství |  |
| Odnímatelný držák pro pacienta s úchopem pro bočné projekce, Stitching |  |
| Stůl s plovoucí deskou |
| Dvousloupový stůl s motoricky nastavitelnou výškou |  |
| Plovoucí deska ve 4 směrech |  |
| Statické zatížení pacientem do min. 300 kg |  |
| Elektromagnetické brzdy |  |
| Rozměr desky stolu min. 240 x 80 cm |  |
| Podélný pohyb desky stolu min. +/- 48 cm (96 cm) |  |
| Příčný pohyb desky stolu (laterální) min. +/- 14 cm (28 cm) |  |
| Sekundární clona-mřížka, vyjímatelná |  |
| Tři ionizační komůrky pro expoziční automat |  |
| Autotracking – automatický motorizovaný pohyb teleskopického závěsu v závislosti na výšce stolu s detektorem při zachování ohniskové vzdálenosti |  |
| Bezdrátový detektor |  |
| Velikost zobrazovacího pole min. 42 x 41 cm |  |
| Obrazová matrice detektoru min. 3036 x 3040 pixelů |  |
| Velikost obrazového pixelu max. 140 µm |  |
| Hmotnost detektoru vč. akumulátoru max. 4 kg |  |
| Třída odolnosti min. IPX4 |  |
| Detektor je možné zaměnit s bezdrátovým detektorem použitým u vertikálního stativu, níže uvedeným volným detektorem i detektorem použitým u druhého přístroje |  |
| Vnitřní paměť min. 90 snímků |  |
| Speciální příslušenství |  |
| Držák detektoru pro bočné projekce, bezdrátový nožní spínač |  |
| Akviziční konzole, pracovní stanice pro radiologického asistenta |
| PC Workstation |  |
| LCD display min. 23“, DICOM křivka |  |
| Možnost manuálního zadání dat pacienta nebo z NIS/RIS pomocí načtení DICOM Modality Worklist |  |
| Lokální datové úložiště s kapacitou akviziční stanice 1 TB |  |
| Ovládací software |  |
| Systém ovládání pomocí vyšetřovacích protokolů |  |
| Názvy vyšetřovacích protokolů v českém jazyce |  |
| Postprocesing – jas, kontrast, zoom, měření, rotace, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez, výběr anatomického pohledu, zobrazení dávky, nástroje pro měření, vkládání textu a značek, virtuální mřížka pro potlačení artefaktů ze sekundárního záření bez navýšení radiační dávky |  |
| Kompatibilita a komunikace s PACS, NIS (RIS) uživatele |  |
| Možnost záznamu na CD/DVD, USB |  |
| Expoziční index pro kontrolu adekvátní expozice |  |
| Automatické ukládání expozičních dat vč. dávky v DICOM formátu s možností uložení a zobrazení na snímku, export expozičních parametrů z RTG systému v DICOM hlavičce |  |
| Strukturovaný report o dávce |  |
| Klávesnice, ergonomická myš |  |
| OS OEM min. Microsoft Windows 10, 64 bit CZ |  |
| Komunikační protokol DICOM 3.0 (Storage, Send, Modality Worklist, MPPS) |  |
| Detektor volný s dokovací stanicí (1 ks) |
| Velikost zobrazovacího pole min. 20 x 20 cm, max. 28 x 35 cm |  |
| S dokovací stanicí |  |
| Možnost použití na obou snímkovnách |  |
| Velikost obrazového pixelu max. 140 µm |  |
| Třída odolnosti min. IPX4 |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.