Příloha č. 2 ZD (příloha č. 2 kupní smlouvy na dodávku barvícího automatu pro imunohistochemii)

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Barvící automat pro imunohistochemii včetně dílčích dodávek reagencií, protilátek a skel |
| druh zadávacího řízení: | podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení |
| ev. č. ve VVZ: | Z2022-052344 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 15/22/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky jsou:

- dodávka nového, nepoužitého zdravotnického prostředku IVD – barvícího automatu pro imunohistochemii pro použití na patologicko-anatomickém oddělení zadavatele a

- dílčí dodávky reagencií, protilátek a skel (dále také souhrnně „spotřební materiál“).

- Součástí předmětu plnění dle písm. a) výše je i doprava do sídla kupujícího, montáž – uvedení do provozu, provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu a zaškolení personálu v dostatečném rozsahu. Součástí předmětu zakázky je také poskytnutí záruky ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku v délce 24 měsíců a provádění periodických bezpečnostně technických kontrol včetně odborné preventivní údržby a oprav v souladu s platnou legislativou a v souladu s doporučeními výrobce po celou dobu trvání záruky.

- Součástí předmětu plnění dle písm. b) výše je i doprava do sídla kupujícího.

- Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, požadavky a technické podmínky na barvící automat pro imunohistochemii jsou uvedeny níže v odst. 8. Požadavky, uvedené níže v odst. 8, stanovil zadavatel jako absolutní (nepodkročitelné), což znamená, že nesplnění některého z nich znamená, že účastník zadávacího řízení bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Účastníci zadávacího řízení proto v rámci nabídky musí prokázat jejich splnění.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- se zákonem č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejm. vyhláškou č. 186/2021 Sb. nebo zákonem č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejména nařízením vlády vztahujícími se ke zdravotnickým prostředkům č. 56/2015 Sb. a vyhláškou č. 62/2015, dle toho, do které kategorie zdravotnických prostředků je předmět veřejné zakázky zařazen;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie – barvícího automatu pro imunohistochemii.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota | Kde uvedeno v nabídce |
| BARVÍCÍ automat pro imunohistochemii |  |  |  |  |  |  |
| 1. | nový nepoužitý přístroj | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 2. | zdravotnický prostředek IVD | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 3. | plná automatizace imunohistochemického barvení (včetně kroků pro sušení řezů, deparafinaci tkáně, demaskování antigenů, detekci a vizualizaci) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 4. | plně automatická činnost přístroje bez přítomnosti obsluhy (např. přes noc) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 5. | kapacita zařízení pro provedení min. 40 testů (skel) imunohistochemické reakce na den během standardní osmihodinové pracovní doby s možností jejího navýšení min. na 60 testů (noční běh) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 6. | min. 20 nezávislých pozic pro barvená skla s tím, že každá pozice umožňuje provádění odlišného barvícího protokolu, protokoly s deparafinací i bez ní, s různou teplotou a pH demaskování antigenů (HIER), protokoly s různým systémem detekce, s různou teplotou a dobou inkubace (libovolná kombinace protokolů) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 7. | možnost uložení až 200 různých barvicích protokolů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 8. | reagencie (enzymy, detekční kity a protilátky pro automatický běh) dostupné ve formě k přímému použití | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 9. | automatické dávkování detekčních a barvicích činidel bez nutnosti přerušení činnosti přístroje a bez nutnosti zásahu obsluhy během tohoto procesu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 10. | unikátní identifikace každého skla (obsahuje údaje o použitém protokolu a unikátní identifikátor umožňující i zpětně identifikovat sklo a sledovat jeho proces zpracování v SW systému) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 11. | přístroj musí zajišťovat homogenitu barvení v celém rozsahu barvicí zóny | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 12. | možnost sušení řezů v přístroji | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 13. | pretreatment (deparafinace a demaskování antigenů) probíhá v přístroji za přesně daných podmínek (teplota, čas, pH) definovaných pro jednotlivá skla (demaskování antigenů volitelně tepelně při různém pH a enzymaticky) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 14. | otevřený systém – použití protilátek různých výrobců | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 15. | možnost manuální aplikace primární protilátky u málo používaných protilátek | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 16. | stejný objem protilátek dávkovaných na barvené sklo | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 17. | veškerá provozní činidla bez obsahu organických rozpouštědel | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 18. | kontrola množství reagencií / počtu dostupných testů (protilátek, enzymů, detekcí, …) ve stroji před zahájením běhu z důvodu ochrany před zahájením barvení bez dostatečného množství reagencií pro dokončení procesu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 19. | kontrola dostupného objemu pro odpad v závislosti na použitých metodách barvení před zahájením běhu, blokace spuštění běhu bez dostatečného objemu pro odpad | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 20. | ochrana odpadních nádob před přetečením | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 21. | uživatelské rozhraní přístroje včetně ovládacího softwaru v českém jazyce | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 22. | ovládací PC, laserová tiskárna, tiskárna čárových kódů na značení skel, čtečka čárových kódů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 23. | dodání odpovídajícího UPS zařízení pro případný výpadek elektrického proudu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 24. | startovací sada pro obarvení min. 200 skel součástí dodávky | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 25. | 40 prázdných dispenserů na protilátky součástí dodávky | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (ve vhodných případech); u některých parametrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány

- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány (strana/oddíl nabídky nebo strana/oddíl v produktových materiálech – např. produktové listy s technickou specifikací, originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, technická dokumentace (případně její část) dle platné legislativy /nařízení MDR, případně směrnice MDD/, informační letáky, fotografie, schémata, katalogová čísla apod.) – tyto materiály musí být součástí nabídky;

Zadavatel sděluje, že v případě neprokázání splnění zadavatelem jakéhokoliv modře označeného technického požadavku shora uvedeným způsobem bude takový požadavek považován za neprokázaný tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní požadavky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží, které budou zadavateli sloužit ke kontrole splnění technických parametrů

- návody k obsluze/uživatelskou příručku/návody k použití v českém jazyce dle platné legislativy

- kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce,

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na barvícím automatu pro imunohistochemii dle platné legislativy (např. autorizace od výrobce);

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

- registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 11 zadávací dokumentace.

__________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Vyplní dodavatel ve vhodných případech

Strana/oddíl nabídky nebo strana/oddíl v produktových materiálech – např. produktové listy s technickou specifikací, originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, technická dokumentace (případně její část) dle platné legislativy /nařízení MDR, případně směrnice MDD/, informační letáky, fotografie, schémata, katalogová čísla apod.