TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 1 - Digitální RTG přístroj s C ramenem a 3D rekonstrukcí

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			6 500 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitální RTG přístroj s C ramenem a 3D rekonstrukcí | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Plně digitální RTG systém s C ramenem a 3D rekonstrukcí |  |
| 2 | Izocentrické RTG C rameno s plochým detektorem |  |
| 3 | Centrální brždění přístroje |  |
| 4 | Ruční spínač expozice |  |
| 5 | Dvojitý programovatelný nožní spínač |  |
| 6 | Možnost synchronního ovládání na mobilním vozíku a monitoru C ramene |  |
| 7 | Napájení přístroje - 230 V / 50 Hz, připojení do zásuvky CEE (na operačním sále, 1 fáze, 16A), včetně kabelového adaptéru do klasické zásuvky (připojení mimo operační sál) |  |
| Pohybový rozsah přístroje |  |  |
| 8 | Plně vyvážené C-rameno v každé poloze |  |
| 9 | Horizontální pohyb minimálně v rozsahu 20 cm |  |
| 10 | Motorizovaný vertikální pohyb minimálně v rozsahu 45 cm |  |
| 11 | Orbitální rotace minimálně v rozsahu ± 95° |  |
| 12 | Motorizovaná angulace minimálně v rozsahu ± 220° |  |
| 13 | Boční vyklonění minimálně v rozsahu ± 10° |  |
| 14 | Hloubka C ramene v oblouku minimálně 72 cm |  |
| 15 | Volný prostor mezi rentgenkou a detektorem minimálně 90 cm |  |
| 16 | Ohnisková vzdálenost mezi zářičem a detektorem minimálně 110 cm |  |
| Generátor |  |  |
| 17 | Výkon minimálně 25 kW |  |
| 18 | Napěťový rozsah v rozmezí minimálně 40 – 120 kV |  |
| 19 | Digitální radiografie v rozsahu minimálně 10 – 200 mA |  |
| 20 | Fluoroskopie v rozsahu minimálně 5 – 200 mA |  |
| 21 | Pulzní fluoroskopie v rozsahu minimálně 1 – 25 obr./sek. |  |
| 22 | Ochrana proti přetížení |  |
| Rentgenka |  |  |
| 23 | Vysokorychlostní rotační anoda |  |
| 24 | Dvojí ohnisko anody o velikostech max. 0,3 mm/ 0,6 mm |  |
| 25 | Tepelná kapacita zářiče minimálně 5 MHU |  |
| 26 | Monitorace zátěže rentgenky |  |
| 27 | Aktivní chladící systém |  |
| 28 | Virtuální kolimátory (nastavení bez záření) |  |
| Plochý detektor |  |  |
| 29 | Digitální detektor - typ CMOS |  |
| 30 | Velikost aktivní plochy minimálně 30 x 30 cm |  |
| 31 | Velikost pixelu maximálně 160 µm |  |
| 32 | Rozlišení minimálně 1,9k x 1,9k pixel |  |
| 33 | Hloubka zobrazení minimálně 16 bitů |  |
| 34 | Integrovaný laserový zaměřovač |  |
| Zobrazovací stanice, akvizice, postprocessing |  |  |
| 35 | Monitorový vozík se dvěma min. 19“ barevnými medicínskými monitory, s rozlišením min. 1280 x 1024 pixelů, antireflexní úpravou a maximálním jasem min. 900 cd/m2 |  |
| 36 | Plně digitální zpracování obrazu se zobrazením v reálném čase |  |
| 37 | Automatická optimalizace kontrastu a jasu obrazu |  |
| 38 | Rozlišení v celém obrazovém řetězci 1k x 1k pixel |  |
| 39 | Paměť posledního obrazu s možností rotace obrazu o +/- 360° |  |
| 40 | Automatický izocentrický 3D scan v rozsahu minimálně 195° |  |
| 41 | Automatická lokalizace šroubů a optimalizované zobrazení v 3D datovém souboru |  |
| 42 | SW zobrazující virtuální trajektorii (pohyb nástroje v živém fluoroskopickém obraze – například vrtání) |  |
| 43 | Obrazová paměť v maximálním rozlišení min. 100 000 obrazů |  |
| 44 | Úpravy obrazu (změna jasu, kontrastu a jasová inverze obrazu, zoom, rotace, autokontrast, reverze) |  |
| 45 | Automatické zvýraznění hran, potlačení šumu, pohybových a metalických artefaktů |  |
| 46 | Délkové a úhlové kvantifikace v obraze, anotace, dělení obrazu na obrazovce |  |
| 47 | Tvorba filmové smyčky ze skiaskopie s možností jejího exportu v DICOM formátu |  |
| 48 | Podpůrný SW při cévních výkonech (DSA, kvantifikace stenóz, zobrazení stentů) |  |
| 49 | DAP metr – měření, zobrazení a zaznamenávání parametrů veličin stanovených pro lékařské ozáření legislativou |  |
| 50 | Přístroj fungující na operačním systému s aktuální oficiální podporou |  |
| 3D rekonstrukce |  |  |
| 51 | 3D vizualizace |  |
| 52 | Multiplanární rekonstrukce MPR |  |
| 53 | Volume rendering |  |
| 54 | 3D zobrazení s rozlišením minimálně 512 x 512 x 512 voxel |  |
| 55 | 3D rekonstrukční algoritmus |  |
| 56 | Prostorová, délková a úhlová kvantifikace |  |
| 57 | Řezy ve 3 rovinách (transversální, sagitální, koronální) |  |
| 58 | Optimalizace zobrazení metalických implantátů, redukce artefaktů |  |
| Výstupní rozhraní / konektivita |  |  |
| 59 | Funkční připojení do NIS, PACS zadavatele – konektivita Ethernet, WiFi |  |
| 60 | USB obrazový výstup (DICOM, TIF, AVI) |  |
| 61 | Plná DICOM 3.0 konektivita – Storage, Modality Worklist, Send, Query/Retrieve, MPPS |  |
| Příslušenství |  |  |
| 62 | Sterilní krytí přístroje – minimálně 10 kusů |  |
| 63 | RTG ochrana pro obsluhu a pacienta z flexibilního bezolovnatého materiálu s ekvivalentem 0,35 mm Pb, odlehčená, s náprsní kapsou, s možností volby různých velikostí a barev: - set vesta + sukně – 2 sety - límec – 1 kus - pokrývka pro pacienta – 1 kus |  |
| 64 | Vhodný uzemňovací kabel o délce minimálně 5 m |  |