TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Sterilizační a dekontaminační kontejnery

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			1 227 367 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| Sterilizační ventilové kontejnery | 30 |  |  |
| Dekontaminační kontejnery | 30 |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Sterilizační ventilové kontejnery – 30 kusů

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Sterilizační kontejnery splňující evropské normy a směrnice (EN 868-8, EN 285, EN ISO 17665-1) pro sterilizaci zdravotnických prostředků, včetně vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče |  |
| 2 | Kontejnery vhodné pro použití v parním sterilizátoru |  |
| 3 | Stohovatelné kontejnery se zaoblenými rohy, tvarově stabilní |  |
| 4 | Vana kontejneru – eloxovaný hliník |  |
| 5 | Víko kontejneru – eloxovaný hliník, možnost barevného rozlišení vík |  |
| 6 | Víko s plně integrovaným ventilem pro hermetické uzavření kontejneru |  |
| 7 | Víko bez přídavného filtru |  |
| 8 | Automatický mechanismus uzamčení kontejneru pro bezpečnou manipulaci se sterilním materiálem - systém založený na citlivosti na teplo uvnitř kontejneru (pokud teplota stoupne nad určenou hranici, systém je automaticky aktivován a uzamkne kontejner, jakmile teplota klesne na bezpečnou úroveň, je kontejner možno znovu otevřít), bezúdržbový mechanismus |  |
| 9 | Síto pro uložení nástrojů v každém kontejneru – celonerezové provedení síta, síta v takových rozměrech, aby maximálně vykrývaly vnitřní prostor sterilizačního kontejneru |  |
| 10 | Kontejner se dvěma madly pro snadnou manipulaci |  |
| 11 | Místo pro vložení identifikačního štítku z obou stran kontejneru |  |
|  | Požadované rozměry kontejnerů (délka x šířka x výška): - 600 x 272 x 260 mm – 10 kusů - 600 x 272 x 150 mm – 10 kusů - 475 x 272 x 150 mm – 5 kusů - 310 x 272 x 200 mm – 5 kusů |  |

Zadavatel připouští u číselných parametrů toleranci ± 10 %.

Dekontaminační kontejnery – 30 kusů

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Dekontaminační kontejnery pro skladování a přepravu použitých nástrojů |  |
| 2 | Stohovatelné kontejnery se zaoblenými rohy, tvarově stabilní |  |
| 3 | Vana kontejneru – eloxovaný hliník |  |
| 4 | Víko kontejneru – eloxovaný hliník, z jednoho kusu, vybavené obvodovým prstencovým těsněním |  |
| 5 | Síto pro uložení nástrojů v každém kontejneru – celonerezové provedení síta |  |
| 6 | Kontejner se dvěma madly pro snadnou manipulaci |  |
| 7 | Místo pro vložení identifikačního štítku z obou stran kontejneru |  |
| 8 | Požadované rozměry kontejneru (délka x šířka x výška): - 600 x 272 x 135 mm – 30 kusů |  |
| 9 | Požadované rozměry vnitřního síta: v poloviční délce vnitřní délky dekontaminačního kontejneru, šířka a výška v rozměrech tak, aby maximálně vykrývaly zbývající vnitřní prostor kontejneru – 30 kusů |  |

Zadavatel připouští u číselných parametrů toleranci ± 10 %.