Příloha č. 2 ZD (příloha č. 2 kupní smlouvy na dodávku vysokovýkonného laseru)

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Vysokovýkonný laser |
| druh zadávacího řízení: | podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení |
| ev. č. ve VVZ: | Z2023-002277 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 01/23/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku - 1 ks vysokovýkonného chirurgického laseru pro použití na operačních sálech zadavatele.

- Součástí předmětu plnění doprava do sídla zadavatele, montáž - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáž obsluhy v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den.

- Součástí předmětu je i demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího zařízení dle platné legislativy a dále poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb.

- Specifikace předmětu plnění resp. nepodkročitelné technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“); případně se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „směrnice MDD“);

- se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) a případně i s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků

- se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů s důrazem na prováděcí předpisy týkající se oblasti radiační ochrany a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota | Kde uvedeno v nabídce |
| VYSOKOVÝKONNÝ CHIRURGICKÝ LASER |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 ks Thulium vláknový laser – pulzní (tzv. TFL laser) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 2. | Vlnová délka pulzů v rozsahu min. 1920 nm – 1960 nm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 3. | Laser třídy 4, medicínský atest | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 4. | Váha přístroje max. 100 kg | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 5. | Vzduchem chlazený systém (ventilátor), kontinuální použití na operačním sále | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 6. | Napájení 240 V, 50/60 Hz, standardní napájecí zásuvka | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 7. | Maximální pulzní výkon min. 60 W | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 8. | Pulzní energie v rozsahu min. 0,025– 6 J | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 9. | Frekvence pulzů v rozsahu min. 1–2400 Hz | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 10. | Variabilní šířka pulzů min. 200 μs – 50 ms, pro dosažení různých účinků na konkrement nebo tkáň | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 11. | Nastavení a zobrazení parametrů přes barevný dotykový displej | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 12. | Nastavitelná intenzita vodicího paprsku zelené barvy (0-5 mW) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 13. | Integrovaný ochranný štít chránící laserové čočky proti znečištění / zničení – snadná výměna proškoleným personálem (není nutný servisní zásah) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 14. | Připojení nožního spínače s kabelem i bez kabelu (bezdrátový) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 15. | Nožní pedál s min. 3 spínači | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 16. | Přepínání mezi Stand-by a Ready módem pomocí nožního pedálu bez nutnosti ovládání obsluhou na generátoru (zabránění nechtěné aktivaci) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 17. | Výrobcem přednastavené módy pro dosažení různých účinků na konkrement / tkáň bez nutnosti manuálního nastavení parametrů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 18. | Výrobcem přednastavené módy pro řešení litiázy: min. dusting, jemný dusting, fragmentace; navíc úprava těchto parametrů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 19. | Výrobcem přednastavené módy pro měkkou tkáň: min., ablace, hemostáza; navíc úprava těchto parametrů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 20. | Výrobcem přednastavené módy pro benigní hyperplazie prostaty (tj. BPH): min. enukleace, hemostáza, navíc úprava těchto parametrů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 21. | Automaticky nastavitelná šířka pulzu dle zvoleného módu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 22. | Manuální úprava šířky pulzu v případě potřeby | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 23. | Uložení upravených nastavení do paměti přístroje | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 24. | Široké spektrum připojitelných flexibilních vláken v rozsahu min. 150-940 µm, barevné značení | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 25. | Kompatibilní laserová vlákna resterilizovatelná i jednorázová | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 26. | Funkce připojení vlákna s průměrem 150 µm a 200µm se zakulaceným koncem pro ochranu pracovního kanálu flexibilního endoskopu (lze vsunout i do zahnutého endoskopu) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 27. | Rozpoznání připojeného vlákna (využití RFID technologie) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 28. | Automatické nastavení maximálního přípustného výkonu (energie) pro různé průměry připojených vláken (pro snížení rizika přetížení vlákna a jeho zničení) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 29. | Senzor přítomnosti vlákna pro automatické otevření ochranného krytu konektoru pro vlákno | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| Flexibilní video-ureterorenoskop |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 1 ks lexibilní ureterorenoskop opakovatelně resterilizovatelný | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 31. | CCD nebo CMOS čip v distálním konci endoskopu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 32. | Průměr distálního konce max. 8,5 Fr. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 33. | Průměr pracovní části max. 8,7 Fr. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 34. | Atraumatický distální konec | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 35. | Pasivní ohyb v distální části ureterorenoskopu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 36. | Podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 37.. | Rotace pracovní části min. +/- 120° | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 38. | Pracovní kanál min. 3,6 Fr. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 39. | Zorné pole min. 80° | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 40. | Úhel pohledu 0° | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 41. | Pracovní délka min. 670 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 42. | Ohyb tubus nahoru/dolů min. 270°/270° | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| Plasma/Laserový resektoskop pro laserovou enukleaci |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Vnější průměr pláště max. 26 Fr. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 44. | Podpora plazmové vaporizace a bipolární enukleace | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 45. | Single flow resekce pomocí vnitřního pláště a dodatečného dvojventilu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 46. | Funkce připojení resekčních kliček různých velikostí (malá, střední, velká) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 47. | Funkce připojení vaporizační elektrody ve tvaru hříbku/mističky | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 48. | Funkce připojení vaporizační oválné/kulaté elektrody | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 49. | Funkce připojení páskové resekční elektrody pro větší koagulační efekt | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 50. | Funkce připojení jehlové incizní elektrody (kolmé a šikmé) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 51. | Funkce připojení koagulační elektrody ve tvaru kuličky/válečku | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 52. | Funkce připojení elektrody pro enukleaci | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 53. | Veškeré nabízené součásti nástroje musí být sterilizovatelné v parním sterilizátoru (autokláv 134°C) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 54. | 1 ks 4mm optika 12°, HD, podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení, autoklávovatelná | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 55. | 1 ks laserový pracovní element | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
|  | - pro použití se zavaděči na laserové vlákno | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
|  | - pracovní kanál min. 6 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 56. | 1 ks zavaděč laserového vlákna | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 57. | 1 ks aktivní pracovní element | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 58. | 1 ks dvouplášťový rotační systém s připojením hadic pro kontinuální proplach, konektory s kohoutem, vč. klasického obturátoru | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 59. | 1 ks rotačního dvojventilu pro single flow resekci | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 60. | 1 ks optického obturátoru | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 61. | 1 ks světlovodu pro připojení do stávajícího zdroje světla Olympus, rozměry min. 2,8 mm x 3 m | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 62. | 2 ks bipolárního VF-kabelu pro připojení ke stávající elektrokoagulační jednotce | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 63. | 1 ks proplachová stříkačka s pevným připojením, min. 150 ml | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 64. | 1 ks morselační optika pro připojení k resektoskopickému plášti | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
|  | - úhel pohledu 0° | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
|  | - hi-flow proplach pomocí dvou kohoutů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
|  | - pracovní kanál min. 5 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
|  | - 1 ks, adaptér na pracovní kanál s automatickou zpětnou klapkou | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
|  | - 1 ks, sterilizační kontejner, víko | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 65. | 1 ks sterilizační kontejner s aretovaným gumovým uchycením jednotlivých částí resektoskopu, víko, autoklávovatelný | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| Součástí dodávky |  |  |  |  |  |  |
| 66. | 1 ks napájecí kabel, délka min. 4,5 m | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 67. | 1 ks bezdrátový pedál s min. 3 spínači | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 68. | 1 ks nástroj pro řez vlákna | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 69. | 10 ks TFL bezpečnostní brýle | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 70. | 1 ks resterilizovatelné laserové vlákno nebo 10 ks jednorázových laserových vláken, vel. 150μm, s tupým zakončením | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 71. | 1 ks resterilizovatelné laserové vlákno nebo 10 ks jednorázových laserových vláken, vel. 365μm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 72. | 1 ks resterilizovatelné laserové vlákno nebo 10 ks jednorázových laserových vláken, vel. 550μm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| Vozík |  |  |  |  |  |  |
| 73. | 4 kolečka, min. 2 antistatické brzdy | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 74. | Držáky na ovládací pedály | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 75. | Ovládací madla vozíku | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (ve vhodných případech); u některých parametrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány

- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány (strana/oddíl nabídky nebo strana/oddíl v produktových materiálech – např. produktové listy s technickou specifikací, originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, technická dokumentace (případně její část) dle platné legislativy /nařízení MDR, případně směrnice MDD/, informační letáky, fotografie, schémata, katalogová čísla apod.) – tyto materiály musí být součástí nabídky;

Zadavatel sděluje, že v případě neprokázání splnění zadavatelem jakéhokoliv modře označeného technického požadavku shora uvedeným způsobem bude takový požadavek považován za neprokázaný tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní požadavky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží, které budou zadavateli sloužit ke kontrole splnění technických parametrů

- návody k obsluze/uživatelskou příručku/návody k použití v českém jazyce dle platné legislativy

- kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce,

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na barvícím automatu pro imunohistochemii dle platné legislativy (např. autorizace od výrobce);

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

- registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 11 zadávací dokumentace.

__________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Vyplní dodavatel ve vhodných případech

Strana/oddíl nabídky nebo strana/oddíl v produktových materiálech – např. produktové listy s technickou specifikací, originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, technická dokumentace (případně její část) dle platné legislativy /nařízení MDR, případně směrnice MDD/, informační letáky, fotografie, schémata, katalogová čísla apod.