Příloha č. 2 ZD (příloha č. 2 kupní smlouvy)

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Operační věž pro gynekologii |
| druh zadávacího řízení: | podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v nadlimitním režimu v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2023-000040 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 20/22/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku 1 ks operační věže hysteroskopické pro použití na gynekologických operačních sálech zadavatele.

Součástí předmětu plnění doprava do sídla zadavatele, montáž - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáž obsluhy v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 89/2021., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2021 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a dále poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb.

- Specifikace předmětu plnění resp. nepodkročitelné technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“); případně se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „směrnice MDD“);

- se zákonem č. 89/2021 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejm. vyhláškou č. 186/2021 Sb. nebo zákonem č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejména nařízením vlády vztahujícími se ke zdravotnickým prostředkům č. 56/2015 Sb. a vyhláškou č. 62/2015, dle toho, do které kategorie zdravotnických prostředků je předmět veřejné zakázky zařazen;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

|  | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota | Kde uvedeno v nabídce |  |
| Operační věž pro gynekologii |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitor operační – 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 ks LCD monitor s medicínským atestem | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 2. | Úhlopříčka min. 31“ | požadováno | absolutní | ano - ne | ………“. | …………… |  |
| 3. | Rozlišení min. 4K 3840 x 2160 pixelů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 4. | Kontrast min. 1000:1 | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 5. | Pozorovací úhel min. 178°/178° | požadováno | absolutní | ano - ne | ………°. | …………… |  |
| 6. | Antireflexní úprava monitoru | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 7. | Jas min. 450 cd/m2 | požadováno | absolutní | ano - ne | … cd/m2. | …………… |  |
| 8. | Obrazové funkce min. PiP | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 9. | Výstupy min. 12G-SDI, 3G-SDI | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 10. | Vstupy min. Display Port, DVI-D, 12G-SDI, HDMI 2.0, 3G-SDI | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 11. | Umístění monitoru na endoskopickém vozíku na flexibilním rameni s možností polohování do všech směrů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| Kamerová jednotka – 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kamerová jednotka s medicínským atestem – 1 ks | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 13. | Kamerová jednotka pracující v rozlišení 4K 3840 x 2160 pixelů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 14. | Video výstupy plně kompatibilní s video vstupy dodaného monitordle technologie výrobce | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 15. | Připojení 4K kamerové hlavy a flexibilních endoskopů s čipovou technologií na distálním konci | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 16. | Ovládání a nastavení funkcí kamerové jednotky na čelním panelu jednotky, pomocí programovatelných ovládacích tlačítek kamerové hlavy a připojenou omyvatelnou klávesnicí | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 17. | Nastavení bílé ručně na čelním panelu jednotky a přes programovatelná tlačítka kamerové hlavy | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 18. | Integrovaná funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 19. | Záznam fotek na USB paměťová zařízení | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 20. | Nahrávání a fotodokumentace pomocí externího zařízení s ovládáním z kamerové hlavy | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 21. | Uložení uživatelských přednastavení | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 22. | Zadání a uložení pacientských dat minimálně jméno a příjmení, datum narození, ID číslo pacienta | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 23. | Aktivní řízení jasu připojeného zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 24. | Minimální digitální zoom 1,5x, min. se třemi kroky nastavení | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| Světelný zdroj – 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 1 ks zdroj světla jako samostatný přístroj nebo jako součást kamerové jednotky | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 26. | Světelný zdroj s medicínským atestem | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 27. | LED technologie odpovídající min. výkonu xenonu 300 W | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 28. | Plynulá regulace intenzity světla | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 29. | Automatického nastavení intenzity osvětlení propojením s kamerovou jednotkou dle světelných podmínek operačního pole | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 30. | Garantovaná životnost lampy min. 10 000 hodin | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 31. | Kompatibilita se světlovodnými kabely dalších výrobců min. Olympus, Storz, Wolf | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| Kamerová hlava – 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 1 ks laparoskopická 4K kamerová hlava s nativním rozlišením min. 3840 x 2160 pixelů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 33. | Integrovaný upínací mechanismus pro optiky | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 34. | Min. 2 programovatelná ovládací tlačítka umístěná na kamerové hlavě | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 35. | Funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 36. | Zoom min. v rozsahu 1 – 2x nastavitelný v minimálně 4 krocích nebo s plynulým nastavením | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 37. | Ovládání ostření pomocí tlačítka nebo ostřícího kroužku na kamerové hlavě | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| Laparoskopická optika 30° – 2 ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | 2 ks Laparoskopická autoklávovatelná optika | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 39. | Podpora úzkopásmového zobrazování | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 40. | Průměr 10 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | …… mm … | …………… |  |
| 41. | Úhel pohledu 30° | požadováno | absolutní | ano - ne | ………° | …………… |  |
| 42. | Pracovní délka 300 - 310 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | …… mm | …………… |  |
| 43. | Součástí dodávky: - 2 ks sterilizační kontejner k dodané optice - 2 ks světlovodný kabel průměr min. 4,25 mm, délka min. 2,4 m, autoklávovatelný | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| Laparoskopická optika 0° – 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | 1 ks Laparoskopická autoklávovatelná optika | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 45. | Podpora úzkopásmového zobrazování | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 46. | Průměr 10 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ……mm | …………… |  |
| 47. | Úhel pohledu 0° | požadováno | absolutní | ano - ne | ………° | …………… |  |
| 48. | Pracovní délka 300 - 310 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | …… mm | …………… |  |
| 49. | Součástí dodávky: - 1 ks sterilizační kontejner k dodané optice - 1 ks světlovodný kabel průměr min. 4,25 mm, délka min. 2,4 m, autoklávovatelný | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| Hysteroskop - 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Hysteroskopický plášť plně autoklávovatelný s průměrem max. 6,5 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | …… mm | …………… |  |
| 51. | Rozebíratelné provedení | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 52. | Plášť s pracovním kanálem 5 Fr. | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 53. | 1 ks širokoúhlá optika s průměrem 2,7 mm nebo 4 mm (dle dodávaného pláště), s délkou min. 280 mm, úhlem pohledu 30° | požadováno | absolutní | ano - ne | ……mm | …………… |  |
| 54. | Světlovodný kabel průměr min. 2,8mm, délka min. 3m | požadováno | absolutní | ano - ne | …mm/m | …………… |  |
| 55. | Součástí dodávky 1 ks sterilizačního kontejneru pro dodanou optiku a hysteroskop. Možnost dodaní 2 ks kontejneru po hysteroskop a optiku zvlášť. | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 56. | Bioptické kleště, semiflexibilní/semirigidní – velikost 5Fr., obě čelisti aktivní | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 57. | Grasper „žraločí zuby“ – semiflexibilní/semirigidní – velikost 5Fr, obě čelisti aktivní | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 58. | Vše je autoklávovatelné při teplotě 134°C | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| Bipolární hysteroresektoskop – 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Minimální pracovní délka endoresektoskopu 180 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | …… mm | …………… |  |
| 60. | Vnější průměr pláště max. 9 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | …… mm | …………… |  |
| 61. | Veškeré nabízené součásti nástroje musí být autoklávovatelné až na 134 °C | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 62. | Keramická ochrana distálního konce endoresektoskopu pro ochranu proti termálnímu poškození tkáně | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 63. | Připojení minimálně: resekčních kliček (min. dvou velikostí), vaporizačních elektrod, koagulačních válečkových elektrod a jehlových incízních elektrod | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 64. | Optika 4mm, 12° nebo 30°, autoklávovatelná | požadováno | absolutní | ano - ne | …… mm/° | …………… |  |
| 65. | Dvouplášťový rotační systém s připojením hadic pro kontinuální proplach, konektory s kohoutem, vč. klasického obturátoru, autoklávovatelný | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 66. | Pasivní pracovní element, autoklávovatelný | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 67. | Součástí dodávky: - 1 ks sterilizační kontejner pro dodávaný hysteroskop a optiku (možnost dodaní 2 ks kontejneru po hysteroskop a optiku zvlášť) - min. 10 ks bipolární resekční kličky - bipolární kabel min. délka 4 m pro připojení elektrokoagulační jednotky - světlovodný kabel min. 2 m | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| Záznamové zařízení – 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Medicínské nahrávací zařízení plně kompatibilní s nabízenou sestavou | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 69. | Záznam fotografií a videa minimálně ve FullHD rozlišení 1920x1080 | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 70. | Export fotografií a videa na USB paměť (flash disk, ext. HDD) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 71. | Funkce pro nahrávání pouze na interní HDD s možností pozdějšího překopírování na externí USB paměť | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 72. | Vestavěný pevný disk minimálně 500GB | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 73. | Kompatibilita s DICOM 3.0 | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 74. | Připojení do PACS zadavatele - automatické odesílání foto/video | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 75. | Příjem worklistu a zadání identifikačních dat pacienta | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 76. | Min. 3,5“ LCD displej - vizuální kontrola nahraného foto/videa | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 77. | Zadávání údajů pacienta prostřednictvím klávesnice | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 78. | Ovládání spouště fotografií a start/stop video z tlačítek kamerové hlavy | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 79. | LAN připojení do počítačové sítě zadavatele. Napojení na metalickou ethernetovou síť 1000BASE-T (Gigabit Ethernet, konektor RJ45) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 80. | Bezpečnostní vypnutí při výpadku napájení bez ztráty aktuálně nahrávaných dat | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| Insuflátor – 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Insuflační jednotka včetně ohřevu plynů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 82. | Maximální průtok minimálně 40 l/min | požadováno | absolutní | ano - ne | … l/min. | …………… |  |
| 83. | Tlak nastavitelný v rozsahu min. 3-20 mmHg | požadováno | absolutní | ano - ne | …mmHg | …………… |  |
| 84. | Volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 85. | Vysokotlaká hadice pro připojení na CO2 láhev a napojení na centrální rozvod plynu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 86. | Akustický a optický alarm, minimálně při neprůchodnosti insuflační hadice CO2, nedostatečný přívod insuflačního média, přetlaku v insuflované dutině | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 87. | Součástí dodávky: - 1 ks hadice pro připojení insuflátoru na tlakovou lahev CO2 - 1 ks klíče k výměně tlakových lahví - 2 ks resterizovatelné insuflačních hadice s předehřevem plynu - 1 ks hadice pro připojení insuflátoru k centrálnímu rozvodu CO2 (MZ Liberec) délka min. 5 m - min. 10 ks filtrů mezi insuflátor a insuflační hadici | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 88. | Součástí dodávky je samostatná jednotka pro ohřev plynu pro ohřev CO2. Zadavatel bude akceptovat i variantu, kdy ohřev plynu bude sdružený nebo integrovaný s insuflační jednotkou | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| Elektrokoagulace – 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Multioborový generátor pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu včetně odtahu kouře | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 90. | Min. 2 bipolární a min. 2 monopolární výstupy | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 91. | Kompletní řada monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci (min. čistý řez, smíšený řez, sprejová koagulace, resekce ve fyziologickém roztoku, bipolární vaporizace, režim pro supracervikální laparoskopické hysterektomie, režim řezu i koagulace pro bipolární nůžky) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 92. | Koagulace dvou na sobě nezávislých připojených instrumentů monopolární (řezná, silná, sprejová) a bipolární | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 93. | Řízení výkonným procesorem se zpětnovazebním měřením | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 94. | Maximální výkony: - monopolární řez min. 300 W - monopolární koagulace min. 200 W - bipolární řez min. 200 W - bipolární koagulace min. 120 W | požadováno | absolutní | ano - ne | ………W | …………… |  |
| 95. | Nastavitelná pronikavost řezu a koagulace | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 96. | Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 97. | Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 98. | Podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 99. | Možnost uložení min. 10 uživatelských nastavení | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 100. | Ruční a nožní ovládání. Autostart pro bipolární koagulaci s nastavením zpoždění | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 101. | Nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje nebo tlačítek na čelním panelu | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 102. | Automatické i manuální evaluace elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 103. | Nastavení hlasitosti výstražných tónů | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 104. | Akustická i optická signalizace chybových hlášení | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 105. | Součástí dodávky minimálně příslušenství: - 1 ks nožní spínač dvoupedálový - 1 ks kabel pro připojení neutrálních elektrod - start set neutrálních elektrod min. 100 ks - uzemňovací kabel | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| Odtah elektrochirurgického kouře |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Odtah kouře plně integrovaný do elektrochirurgické jednotky či jako samostatný přístroj - samostatná jednotka pro odsávání elektrochirurgického kouře plně kompatibilní a synchronizovatelná s dodávanou elektrochirurgickou jednotkou | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 107. | Přístroj vhodný pro otevřenou chirurgii a laparoskopii | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 108. | Min. 3 stupně výkonu odsávání | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 109. | Průtok min. 600 l/min | požadováno | absolutní | ano - ne | ……l/min | …………… |  |
| 110. | Filtrace kouře přes ULPA filtr | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 111. | Součástí dodávky: - nožní spínač - zemnící kabel - filtry kouře - min. 10 ks laparoskopické odsávací hadice | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| Oplachová pumpa – 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Oplachová peristaltická pumpa včetně integrovaného sání s módy pro hysteroskopii a laparoskopii. Možnost dodání jako dva samostatné přístroje za předpokladu splnění všech požadavků uvedených níže. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 113. | Ochrana proti přetlakování | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 114. | Parametry pro laparoskopický mód: - průtok min. 1,8 l/min - odsávání min. 2 l/min | požadováno | absolutní | ano - ne | …… l/min | …………… |  |
| 115. | Parametry pro hysteroskopický mód: - nastavitelný průtok nebo průtok řízený jednotkou v rozsahu min. 200 – 500 ml/min - nastavitelný tlak tekutiny v rozsahu min. 15 20 – 150 mmHg - odsávání min. 2 l/min | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 116. | Součástí dodávky: - min. 10 ks hadic pro oplach - min. 10 ks hadic pro sání - 1 ks odpadní nádoby 2l - min. 10 ks odpadních sáčků s víkem | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| Medicínský přístrojový vozík – 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Vozík pro umístění veškerého výše popsaného přístrojového vybavení operační věže pro gynekologii | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 118. | Izolační transformátor | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 119. | Rameno pro monitor | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 120. | Police pro klávesnici | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 121. | Zadní krycí panel vozíku | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 122. | 4 pojízdná kolečka, samostatně bržděná | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 123. | Držák infuzních vaků | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 124. | Lišta pro připevnění odpadní nádoby | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 125. | Držák pro kamerové hlavy | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 126. | Držák CO2 láhve | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 127. | Držák nožního pedálu | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 128. | Koš pro další příslušenství | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 129. | Antistatická povrchová úprava | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |
| 130. | Centrální zapínání/vypínání všech nainstalovaných zařízení | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |  |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (ve vhodných případech); u některých parametrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány

- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány (strana/oddíl nabídky nebo strana/oddíl v produktových materiálech – např. produktové listy s technickou specifikací, originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, technická dokumentace (případně její část) dle platné legislativy /nařízení MDR, případně směrnice MDD/, informační letáky, fotografie, schémata, katalogová čísla apod.) – tyto materiály musí být součástí nabídky;

Zadavatel sděluje, že v případě neprokázání splnění zadavatelem jakéhokoliv modře označeného technického požadavku shora uvedeným způsobem bude takový požadavek považován za neprokázaný tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní požadavky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží, které budou zadavateli sloužit ke kontrole splnění technických parametrů

- návod k obsluze/uživatelskou příručku v českém jazyce dle platné legislativy

- kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce,

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na předmětu veřejné zakázky (např. autorizace od výrobce)

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv,

- registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv;

Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 11 předmětné zadávací dokumentace.

__________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Vyplní dodavatel ve vhodných případech

Strana/oddíl nabídky nebo strana/oddíl v produktových listech s technickou specifikací – např. technická dokumentace (případně její část) dle platné legislativy (nařízení MDR, případně směrnice MDD), technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, produktová data, schémata, katalogová čísla, fotografie apod.);