TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Automatické koagulometry pro hematologii – 2 ks

| Obch. název a typové označení přístroje: |  |
| --- | --- |
| Výrobce přístroje: |  |

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek; u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Číslo pož. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Popis, specifikace, hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět dodávky |  |  |  |
| 1. | Plně automatický koagulometr pro provádění koagulačních, chromogenních a imunologických (LIA) testů |  |  |
| 2. | Provádění automatizovaných směsných testů pro diagnostiku inhibitorů včetně zobrazení v grafu |  |  |
| 3. | Spektrum testů, které analyzátor musí umět provádět: - Koagulační - PT - APTT - Fibronogen dle Clausse - Trombinový čas - Faktory: FII, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII - Protein C koagulační - Protein S aktivita - LA - ProC Global - APC rezistence - Dabigatran - Chromogenní - Antitrombin - anti Xa – LMWH, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban - Protein C chromogenní - FVIII chromogenní - Imunologické - D-dimer - Volný protein S antigen - Agregace trombocytů |  |  |
| 4. | Softwarově integrovaná preanalytická kontrola vzorků na hemolýzu, ikteritu a lipemii, kterou lze uživatelsky nastavit a lze rovněž provést nastavení specifické na jednotlivé testy. Součástí neanalytické kontroly vzorků je také kontrola naplnění zkumavky |  |  |
| 5. | Přístroj je vybaven minimálně 10 inkubačními a 10 měřicími kanály, ve všech kanálech je možno měřit koagulační, chromogenní i imunologické testy souběžně |  |  |
| 6. | Měření za využití vlnových délek min. 340, 405, 575, 660 a 800 nm |  |  |
| 7. | Výkon přístroje min. 100 PT/hod |  |  |
| 8. | Přístroj je vybaven 2 pipetory: 1 na vzorky, 1 na reagencie. Pipetor na vzorky umí pracovat s uzavřenou zkumavkou, u které propíchne víčko a nasaje vzorek |  |  |
| 9. | Možnost použití primárních odběrových zkumavek, a to i zkumavek o vnějším průměru 15 mm a výšce 75 mm bez víčka |  |  |
| 10. | Kontinuální vkládání vzorků do přístroje bez nutnosti zastavení práce přístroje a bez nutnosti zásahu obsluhy do softwaru (v případě obousměrné komunikace s LIS) |  |  |
| 11. | Integrovaná čtečka čárových kódů pro načítání vzorků i reagencií |  |  |
| 12. | Ruční externí čtečka čárových kódů a 2D kódů pro načítání šarží reagencií a deklarovaných hodnot kalibrátorů, kontrol a reagencií s šaržovými daty |  |  |
| 13. | Tiskárna pro tisk výsledkových listů, kontrol atd. (černobílý tisk) |  |  |
| 14. | Možnost tisku vlastního čárového kódu v případě, že originální čárový kód na lahvičce s reagencií je poškozený nebo chybí |  |  |
| 15. | Hlídání objemu reagencií, množství kyvet a dalšího spotřebního materiálu „on board“. Možnost sledování stavu reagencií a spotřebního materiálu graficky na obrazovce, včetně příslušných akustických alarmů |  |  |
| 16. | Možnost použití více šarží stejné reagencie současně (alespoň 3) |  |  |
| 17. | K jedné šarži musí software přístroje evidovat alespoň 5 kalibračních křivek v historii |  |  |
| 18. | K činnosti přístroje jsou využívány jednotlivé kyvety – minimalizace odpadu nevyužitých kyvet |  |  |
| 19. | Hlavní promývací (systémový) roztok – destilovaná voda (není tím myšleno specifické promývání pipetorů) |  |  |
| 20. | Funkční obousměrná komunikace s LIS (Envis od DS Soft Olomouc, spol. s r.o.) |  |  |
| 21. | Práce s malými objemy vzorků – pro základní koagulaci (PT, APTT, FBG, AT, DD) max. 50 μl vzorku na jedno vyšetření (pediatrické vzorky) |  |  |
| 22. | Minimalizace mrtvého objemu – např. nakloněním lahvičky |  |  |
| 23. | Součástí SW vybavení přístroje je program kontroly kvality včetně vyhodnocení, grafického zpracování, výpočtu odchylek a možnosti tisku |  |  |
| 24. | Reagencie chlazeny v přístroji na 10 ± 2 °C |  |  |
| 25. | Přihlašování se do SW pomocí uživatelských účtů (definice minimálně 20 uživatelských účtů) |  |  |
| 26. | Záloha primárních pacientských dat s možností dohledat ke konkrétnímu vzorku šarži reagencií pro měření, údaje o kalibraci, kontrole kvality a přihlášeném operátorovi |  |  |
| 27. | Napojení přístroje k middleware extended IPU (E-IPU), který se již používá v laboratoři při vyšetření krevních obrazů. Software analyzátoru musí umět obousměrně komunikovat s middleware E-IPU. Je požadována aktivní součinnost při vytváření a úpravě pravidel (stanovených v E-IPU) po celou dobu trvání smluvního vztahu |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| 28. | Součástí příslušenství jsou redukce ke každému stroji: - min. 10 ks redukcí pro reagencie nalité v cupu - min. 3 ks redukcí pro pufr nalitý v cupu - min. 10 ks redukcí pro umístění lahvičky typu GW5 do reagenčního kruhu - min. 2 ks redukcí pro umístění lahvičky typu GW5 do prostoru pro pufr |  |  |