TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 1 – Elektrochirurgický generátor pro operační sály

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				768 153 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrochirurgický generátor | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Elektrochirurgický přístroj pro otevřené, laparoskopické a endoskopické operace, mikroprocesorem řízené ovládání |  |
| 2 | Programovatelný generátor s možností naprogramování min. 190 programů |  |
| 3 | Indikace chybových stavů – optická a akustická; zobrazení chyb s jejím popisem, seznam chybových hlášení uložených v paměti generátoru |  |
| 4 | Nastavení a regulace hlasitosti akustické kontroly činností a výstrah |  |
| 5 | Ovládání generátoru, menu i chybová hlášení v českém jazyce |  |
| 6 | Ovládací displej – velikost minimálně 9“ s nastavením jasu, pozorovací úhel minimálně 179°, zobrazující číselné i grafické informace o nastavení generátoru, displej s bezpečnostním sklem, dezinfikovatelný běžnými prostředky |  |
| 7 | Vnitřní uzavřený chladící systém, který nenaruší sterilitu prostředí |  |
| 8 | Autotest po zapnutí přístroje |  |
| 9 | Připojení 2 nožních pedálů současně s možností přiřazení všem zásuvkám |  |
| 10 | Automatická regulace výstupního výkonu generátoru dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie |  |
| 11 | Systém navyšující výkon pro inteligentní podporu počátku řezu |  |
| 12 | Systém detekce jiskření – kontrola elektrického výboje pro maximální homogenitu řezu |  |
| 13 | Softwarová kontrola doby aktivace – možnost nastavení času nebo na základě měřených parametrů tkáně |  |
| 14 | Monitorovací systém pro dělené jednorázové neutrální elektrody |  |
| 15 | Kontrola asymetrie umístění neutrální elektrody na pacientovi |  |
| 16 | Monitorování a automatické nastavení generátoru při použití neonatální neutrální elektrody |  |
| 17 | Dynamický bezpečnostní systém neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu |  |
| 18 | Měření hustoty proudu na neutrální elektrodě nebo měření přechodového odporu mezi neutrální elektrodou a pacientem |  |
| 19 | Minimálně 2 monopolární a 2 bipolární zásuvky |  |
| 20 | Kombinace monopolární zásuvky pro zapojení 3kolíkové nebo 1kolíkové koncovky kabelu o průměru 5 mm |  |
| 21 | Kombinovaná bipolární zásuvka pro připojení 2kolíkové koncovky kabelu se vzdáleností kolíků 22 mm a 28,5 mm nebo 2kolíkové koncovky se vzdáleností kolíku 28,5 mm a kulaté koncovky kabelu |  |
| 22 | Automatická detekce připojeného monopolárního i bipolárního nástroje s nastavením parametrů |  |
| 23 | Používání nástrojů s čipy i bez čipů |  |
| 24 | Možnost použití kompletně autoklávovatelných (134 °C) operačních nástrojů pro zatavení cév a tkání až do průměru 7 mm |  |
| 25 | Vzdálené ovládání nastavení programů ze sterilního operačního pole přepínáním tlačítky pomocí libovolného monopolárního držáku elektrod či pedálem |  |
| 26 | Zobrazení výkonu ve Wattech, možnost nastavení výkonu u všech typů řezu a koagulace po kroku max. 1 Wattu v celém rozsahu výkonu |  |
| 27 | Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem nebo autostartem |  |
| 28 | Integrované programy pro bipolární vaporizaci a resekci, monopolární simultánní koagulaci, mikro režim s výkonem od 0,1 W |  |
| 29 | Možnost připojení jednotky k argon-plazmové jednotce |  |
| 30 | Možnost připojení jednotky odsávače kouře |  |
| Typy řezu a koagulace |  |  |
| 31 | Výstupní VF výkon – bipolární minimálně 400 W a monopolární minimálně 350 W s frekvencí 350 kHz |  |
| 32 | Monopolární řez – standardní, čistý, smíšený, resekční, laparoskopický, mikro, suchý řez, gynekologický |  |
| 33 | Bipolární řez – standardní, bipolární nůžky, bipolární resekce a vaporizace (s výkonem minimálně 800 W) |  |
| 34 | Monopolární koagulace – sprejová, povrchová, hloubková, laparoskopická, resekční, kardio, simultánní |  |
| 35 | Bipolární koagulace – pro pinzety, mikro, autostart, bipolární nůžky, laparoskopická, bipolární resekce a vaporizace |  |
| 36 | Možnost režimu bipolární simultánní koagulace (aktivace dvou bipolárních nástrojů současně) |  |
| 37 | Kompatibilita bipolárního módu řezu a koagulace pro připojení bipolárního resektoskopu všech renomovaných značek (Storz, Wolf, Olympus) |  |
| 38 | Nastavení AUTOSTART a AUTOSTOP |  |
| 39 | Bipolární koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm prostřednictvím modulovaného bipolárního výkonu |  |
| Příslušenství |  |  |
| 40 | Přístrojový vozík s úložným prostorem, podvozek se 4 kolečky, minimálně 2 kolečka bržděná |  |
| 41 | Nožní spínač se dvěma pedály (pro řez a koagulaci) s přepínačem |  |
| 42 | Kabel pro endoskopické nástroje – 1 kus |  |
| 43 | Neutrální gumové elektrody včetně kabelu – 1 kus |  |
| 44 | Dělené jednorázové neutrální elektrody s konstrukčním prvkem pro vyrovnání potenciálu na obou částech elektrody včetně kabelu – 50 ks |  |