TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 3 – Resuscitační automat

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				1 170 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resuscitační automat | 3 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Resuscitační systém pro nepřímou srdeční masáž, který je určen k zajištění účinných, setrvalých a nepřerušovaných kompresí podle směrnic ERC |  |
| 2 | Minimální rozměry přístroje pro snadnou manipulaci a přenositelnost přístroje (zádová deska jen pod hrudník pacienta) |  |
| 3 | Maximální hmotnost celého přístroje připraveného k použití ≤ 8 kg včetně baterie |  |
| 4 | Variabilní zdroje energie: - napájení ze sítě 230 V - napájení z dobíjecí výměnné baterie |  |
| 5 | Bateriový provoz s výdrží jedné baterie po dobu minimálně 40 minut |  |
| 6 | Doba dobíjení baterie maximálně 4 hodiny |  |
| 7 | Indikátor stavu nabití baterie na ovládacím panelu |  |
| 8 | Terapeutické funkce přístroje v souladu s doporučením AHA/ERC 2015 |  |
| 9 | Frekvence kompresí přednastavená na 100/minutu |  |
| 10 | Možnost nastavení frekvence kompresí v módu: 102, 111, 120 kompresí/minutu |  |
| 11 | Režim sekvence kompresí 30:2 (30 kompresí s pauzou na 2 vdechy) |  |
| 12 | Funkce komprese i aktivní dekomprese hrudníku – poměr komprese/dekomprese 50:50 |  |
| 13 | Hloubka komprese 45 – 55 mm s možností nastavení |  |
| 14 | Možnost souběžného použití jednorázových elektrod pro defibrilaci |  |
| 15 | Možnost souběžného použití 12-ti svodového EKG |  |
| 16 | Možnost souběžné ventilace pacienta |  |
| 17 | Možnost uchycení rukou pacienta k přístroji pro potřebu masáže při transportu |  |
| 18 | Systém radio-transparentní s výjimkou krytu a pístu |  |
| Příslušenství |  |  |
| 19 | Dobíjecí baterie – 2 kusy (1ks v přístroji + 1ks náhradní) |  |
| 20 | Napájecí kabel (adaptér) umožňující dobíjení baterie v přístroji ze zdroje 230 V |  |
| 21 | Přenosná brašna (batoh) na transport přístroje a příslušenství |  |