TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 4 – Vyšetřovací a zákroková ORL jednotka

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				1 732 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyšetřovací a zákroková ORL jednotka | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Vyšetřovací a zákroková jednotka určená pro otorinolaryngologii – modulární systém, možnost volby umístění jednotlivých modulů |  |
| 2 | Jednotlivé moduly sestavy z velmi odolného a pevného materiálu, který bude odolný vůči standardně používaným dezinfekčním prostředkům, homogenní, stálobarevný, neporézní materiál skládající se z akrylové pryskyřice a přírodních materiálů, na kterém neulpívají bakterie a nečistoty |  |
| 3 | Kompletní napojení na vodovodní řad – napojení na přívod i odvod vody, vyprazdňování odsátého sekretu do odpadu po každém použití |  |
| 4 | Proplach odsávací hadice dezinfekčním roztokem |  |
| 5 | Mechanická ochrana hadic odsávání a proplachu ucha – uloženy v integrovaných otvorech dvířek jednotky, nevisí/neleží volně v prostoru nebo na zemi |  |
| 6 | Autoklávovatelné nádoby na odsátý sekret i na dezinfekci, ochrana proti přetečení |  |
| 7 | Přístup k výměně lahví z přední strany unitu |  |
| 8 | Autonomní systém tlakové vody o teplotě 37 °C s tolerancí teploty max. ± 1 °C pro výplach ucha, digitální displej zobrazující teplotu vody, 500 ml/min., automatické spínání po vyjmutí pistole z držáku |  |
| 9 | Nástřik medikamentů s možností politzerace, včetně olivek pro dospělé i dětské pacienty |  |
| 10 | Instrumentační skříň s rovnou vrchní plochou, veškeré instrumenty budou z důvodu možnosti kontaminace uloženy v šuplících |  |
| 11 | Otevírání i zavírání šuplíků dotykem, žádné úchytky |  |
| 12 | Členění úložného prostoru jednotky: - minimálně 3 široké šuplíky pro instrumenty přes celou skříňku - šuplík s nádobou na použité instrumentárium s možností nalití dezinfekčního roztoku - vnitřní prostor v jednotce pro uložení elektrokauteru, který je součástí dodávky - odpadkový koš |  |
| 13 | Nástěnný držák pro monitor o velikosti minimálně 32“ |  |
| 14 | Tři zabudované LED světelné zdroje, automatické spínání, min. 210 000 luxů, svítivost srovnatelná s 250 W halogenem, životnost LED min. 50 000 hodin |  |
| 15 | Čelní světlo bez světlovodného kabelu včetně nabíjecího stojánku, automatické spínání světla, automatické nabíjení světla |  |
| 16 | Vyhřívaný zásobník pro předehřev zrcátek – pro cca 50 až 70 zrcátek s různými průměry |  |
| 17 | Elektrický rychloohřev zrcátek a endoskopů, bez nutnosti držet tlačítko pro sepnutí po celou dobu ohřevu, automatické vypínání |  |
| 18 | Endoskopický management: - vyhřívané držáky pro 3 rigidní endoskopy - vyhřívané držáky pro 3 flexibilní endoskopy - 2 držáky pro dezinfekci rigidních endoskopů - 2 držáky pro dezinfekci flexibilních endoskopů |  |
| 19 | Integrovaná odsávačka: - ukazatel sacího výkonu - minimálně 40 l/minutu - podtlak minimálně -90 kPa - plynulá regulace síly sání - automatické spínání po vyjmutí hadice z držáku - odpadní láhev s komfortním bez-hadicovým připojením k odpadní části pomocí magnetického držáku |  |
| Vyšetřovací mikroskop – součástí dodávky |  |  |
| 20 | Vyšetřovací mikroskop s pohyblivým ramenem, připojitelný k unitu do LED světelného zdroje |  |
| 21 | Integrovaný žlutý a zelený filtr |  |
| 22 | Binokulární přímý tubus |  |
| 23 | 5-krokový měnič zvětšení |  |
| 24 | 2x magnetický širokoúhlý okulár, 10x s dioptrickou korekcí |  |
| 25 | Objektiv f=250 mm |  |
| 26 | T-rukojeť pro ovládání mikroskopu |  |
| 27 | Zapínání/vypínání mikroskopu pohybem ramene nahoru a dolů |  |
| Elektrochirurgický přístroj – součástí dodávky |  |  |
| 28 | Elektrochirurgický přístroj s monopolárním i bipolárním režimem |  |
| 29 | Monopolární režim – řez s výstupní intenzitou minimálně 160 W, smíšený řez s koagulací pro endoskopickou chirurgii minimálně 120 W |  |
| 30 | Bipolární režim – bipolární koagulace s výstupní intenzitou minimálně 60 W |  |
| 31 | Monitorování připojení neutrální elektrody pro kontrolu bezpečnosti pacienta během zákroku |  |
| 32 | Digitální displej pro přesné nastavení výkonu |  |
| 33 | Dvojitý pedál s tlačítkem pro přepnutí monopolár/bipolár, možnost připojení bezdrátového dvojpedálu |  |
| Vyšetřovací ORL křeslo – součástí dodávky |  |  |
| 34 | Pevné stabilní pacientské křeslo |  |
| 35 | Nosnost křesla minimálně 200 kg |  |
| 36 | Křeslo na pevném podstavci, možnost vysunutí koleček z podstavce pro pohodlný přesun |  |
| 37 | Elektrické nastavení výšky křesla pomocí nožního spínače v rozsahu minimálně 58–88 cm |  |
| 38 | Plynulé elektrické nastavení horizontální polohy v rozsahu minimálně 7 – 90 °, loketní opěrky lze sklopit samostatně nebo se pohybují synchronně s opěradlem |  |
| 39 | Otáčení křesla o 330 °, aretace v jakékoli poloze pomocí dorazu – páčka na obou stranách |  |
| 40 | Ovládání křesla dostupné i z opěradla, po obou stranách křesla |  |
| Příslušenství |  |  |
| 41 | Dezinfekční roztok pro čištění hadic – 2 kusy |  |
| 42 | Olivka pro politzeraci, univerzální velikost – 1 kus |  |
| 43 | Olivka pro politzeraci, dětská velikost – 1 kus |  |
| 44 | Nádobka pro výplach ucha, včetně držáku – 1 kus |  |
| 45 | Příslušenství pro monopolární režimy: - neutrální podložka včetně kabelu - elektrochirurgická tužka s ručním přepínáním - autoklávovatelný nástavec se skalpelem - nástavce pro monopolární režim – 10 kusů |  |
| 46 | Příslušenství pro bipolární režim: - pedál včetně kabelu - pinzeta ve velikosti dle výběru |  |