TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 6 – Kryobioptický přístroj

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				642 834 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kryobioptický přístroj | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Základní funkce |  |  |
| 1 | Kompaktní automatický přístroj s flexibilními sondami pro pneumologii |  |
| 2 | Možnost uživatelského programování přístroje s pamětí pro min. 10 programů |  |
| 3 | Zobrazení nastavených parametrů na displeji |  |
| 4 | Aktivace nástroje nožním spínačem |  |
| 5 | Automatické rozpoznání připojeného nástroje |  |
| 6 | Zobrazení počtu použití nástroje |  |
| 7 | Nastavení efektu min. 5 stupňů podle použitého nástroje |  |
| 8 | Časovač doby aktivace s nastavením načítání nebo odečítání času se zvukovým signálem |  |
| 9 | Chladící médium CO2 |  |
| 10 | Regulace hlasitosti indikačních signálů |  |
| 11 | Indikace poruchového stavu – optická a akustická s popisem chyby |  |
| 12 | Autotest po zapnutí přístroje |  |
| 13 | Elektrická bezpečnost dle normy IEC 60601-1 |  |
| 14 | Napájení: 230 V / 50 Hz |  |
| Příslušenství |  |  |
| 15 | Mobilní vozík pro přístroj a 2 kusy tlakových lahví, minimálně 2 kolečka s brzdou |  |
| 16 | Pedálový nožní spínač pro ovládání přístroje |  |
| 17 | Příslušenství pro připojení tlakové láhve s chladícím médiem – tlaková hadice, přepínací ventil /vše potřebné pro funkční zapojení systému/ |  |
| Flexibilní jednorázové sondy |  |  |
| 18 | Flexibilní kryo sondy, s garancí dostupnosti po celou dobu životnosti přístroje: - s průměrem min. 1,1 mm a délkou min. 1100 mm* – 5 kusů - s průměrem min. 1,7 mm a délkou min. 1100 mm* – 5 kusů - s průměrem min. 2,4 mm a délkou min. 1100 mm* – 5 kusů * zadavatel připouští toleranci rozměrů ± 10 % |  |