TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 8 – EKG přístroje

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				2 131 975 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EKG přístroj I. typ | 5 |  |  |  |
| EKG přístroj II. typ | 15 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

EKG přístroj I. typ – 5 kusů

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | EKG přístroj včetně pojízdného stojanu, vhodný pro vyšetření dospělých, dětských a novorozených pacientů |  |
| 2 | Barevný dotykový displej s úhlopříčkou minimálně 10” |  |
| 3 | Ovládání pomocí dotykové klávesnice – snadno dezinfikovatelná běžnými prostředky, vhodná pro obsluhu v rukavicích |  |
| 4 | Ovládání i menu přístroje v českém jazyce |  |
| 5 | Filtry pro vyhlazení signálu, eliminaci rušení sítě, eliminaci driftu a filtr potlačení elektromyografických artefaktů |  |
| 6 | Ochrana proti defibrilaci |  |
| 7 | 2 režimy záznamu: - automatický – předem nastavená délka EKG záznamu, rozměření a interpretace záznamu - manuální (tzv. dlouhý záznam) - uživatel si sám definuje délku záznamu EKG křivek |  |
| 8 | Zobrazení 3/6/12 kanálů, 12ti svodový záznam |  |
| 9 | Automatické hodnocení záznamu včetně: - diagnostiky amplitud - intervalů QRS komplexu - QT/QTc a os P/QRS/T - slovní interpretace záznamů |  |
| 10 | Detekce kardiostimulátoru s vzorkovací frekvencí min. 80 000 Hz |  |
| 11 | Vzorkovací frekvence min. 64 000 Hz |  |
| 12 | A/D převodník minimálně 24 bit |  |
| 13 | Citlivost minimálně 2,5/5/10/20 mm/V |  |
| 14 | Detekce odpadlých elektrod s grafickým rozložením |  |
| 15 | Zobrazení kvality EKG signálu ve třech úrovních přímo na křivce na displeji |  |
| 16 | Integrovaná termotiskárna v přístroji |  |
| 17 | Rychlost posuvu papíru minimálně v rozsahu 25 mm/s - 50 mm/s |  |
| 18 | Vytištěný report obsahuje minimálně parametry: - pacientské údaje - datum a čas provedeného EKG záznamu - název pracoviště - identifikaci přístroje |  |
| 19 | EKG přístroj disponující softwarem, umožňující komunikaci, zpracování a popis EKG záznamů, včetně odesílání dat do PACS zadavatele |  |
| 20 | Přímá obousměrná komunikace DICOM |  |
| 21 | Interní paměť pro minimálně 100 záznamů |  |
| 22 | Export dat do formátu PDF |  |
| 23 | Přenos záznamů přes USB (flash disk) |  |
| 24 | Přenos dat pomocí datového kabelu do PC |  |
| 25 | Napájení ze sítě nebo pomocí záložní baterie (součást dodávky) |  |
| 26 | Výdrž záložní baterie minimálně 3 hodiny |  |
| Příslušenství pro 1 kus přístroje |  |  |
| 27 | Napájecí kabel |  |
| 28 | Záložní baterie (součástí EKG) |  |
| 29 | Elektrody pro opakované použití: - končetinové elektrody - 4 kusy - hrudní elektrody - 6 kusů |  |
| 30 | EKG kabel |  |
| 31 | EKG papír |  |
| 32 | Pojízdný stojan vč. ramene na upevnění EKG pacientského kabelu |  |
| 33 | Veškeré příslušenství nutné k funkčnímu uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití |  |

EKG přístroj II. typ – 15 kusů

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Barevný displej s úhlopříčkou minimálně 8” |  |
| 2 | Alfanumerická klávesnice |  |
| 3 | Integrované madlo pro transport |  |
| 4 | Hmotnost přístroje maximálně 7 kg |  |
| 5 | Zobrazení 3/6/12 kanálů, 12ti svodový záznam |  |
| 6 | Vhodné použití pro dospělé, pediatrické i novorozenecké pacienty |  |
| 7 | Automatické hodnocení záznamu včetně: - diagnostiky amplitud - intervalů QRS komplexu - QT/QTc a os P/QRS/T - slovní interpretace záznamů |  |
| 8 | Filtry pro vyhlazení signálu, eliminaci rušení sítě, eliminaci driftu a filtr potlačení elektromyografických artefaktů |  |
| 9 | Detekce kardiostimulátoru |  |
| 10 | Vzorkovací frekvence minimálně 64 000 Hz |  |
| 11 | A/D převodník minimálně 24 bit |  |
| 12 | Citlivost minimálně 2,5/5/10/20 mm/V |  |
| 13 | Ochrana proti defibrilaci |  |
| 14 | 2 režimy záznamu: - automatický – předem nastavená délka EKG záznamu, rozměření a interpretace záznamu - manuální (tzv. dlouhý záznam) - uživatel si sám definuje délku záznamu EKG křivek |  |
| 15 | Termotiskárna integrovaná v přístroji |  |
| 16 | Rychlost posuvu papíru minimálně v rozsahu 25 mm/s – 50 mm/s |  |
| 17 | Vytištěný report obsahuje min. parametry: - pacientské údaje - datum a čas provedeného EKG záznamu - název pracoviště - identifikaci přístroje |  |
| 18 | Interní paměť pro minimálně 100 záznamů |  |
| 19 | Export dat do formátu PDF |  |
| 20 | Přenosu záznamů přes USB (flash disk) |  |
| 21 | Přenos dat pomocí datového kabelu do PC |  |
| 22 | Ovládání i menu přístroje v českém jazyce |  |
| 23 | Detekce odpadlých elektrod s grafickým rozložením |  |
| 24 | Zobrazení kvality EKG signálu ve třech úrovních přímo na křivce na displeji |  |
| 25 | Napájení ze sítě nebo pomocí záložní baterie (součást dodávky) |  |
| 26 | Výdrž záložní baterie minimálně 3 hodiny |  |
| Příslušenství pro 1 kus přístroje |  |  |
| 27 | Napájecí kabel |  |
| 28 | Záložní baterie (součástí EKG) |  |
| 29 | Elektrody pro opakované použití: - končetinové elektrody - 4 kusy - hrudní elektrody - 6 kusů |  |
| 30 | EKG kabel |  |
| 31 | EKG papír |  |
| 32 | Pojízdný stojan vč. ramene na upevnění EKG pacientského kabelu |  |
| 33 | Veškeré příslušenství nutné k funkčnímu uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití |  |

| Systém pro digitalizaci EKG záznamů – součástí dodávky |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Systém pro sběr EKG dat ze všech dodávaných EKG prostřednictvím ethernetové sítě, s následným zobrazením a zpracováním v PC |  |
| 2 | Server s nainstalovanou virtuální sběrnicí |  |
| 3 | Server komunikující s nemocničním informačním systémem pomocí protokolu DICOM |  |
| 4 | Systém obsahuje: - Licenci pro zobrazení EKG záznamů z kteréhokoliv PC v nemocniční síti (přístup přes PACS) - Klientské licence pro zobrazování a zpracovávání EKG záznamů na PC z oddělení – celkem 40 licencí |  |
| 5 | Klientské aplikace umožňující plnohodnotné prohlížení a diagnostiku naměřených EKG záznamů |  |
| 6 | Licence časově neomezené, bez dalších poplatků |  |