TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 9 - Elektroencefalograf

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				759 206 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektroencefalograf | 3 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Mobilní vyšetřovací EEG stanice včetně řídícího softwaru a fotostimulace |  |
| 2 | Minimálně 32 kanálová EEG snímací hlavice |  |
| 3 | Bezdrátová komunikace mezi kompaktním snímacím zařízením a řídící/vyhodnocovací jednotkou |  |
| 4 | Ukládání měřených dat při výpadku bezdrátového spojení |  |
| 5 | Aktivní dosah bezdrátového spojení minimálně 100 m na volném prostranství |  |
| 6 | Licence software pro natáčení, vyhodnocování a zálohování EEG záznamu vč. Brainmapingu |  |
| 7 | Síťová verze softwaru |  |
| 8 | Uživatelská výměna baterií za provozu bez výpadku natáčených dat |  |
| 9 | Výdrž baterie min. 24 hodin (v bezdrátovém režimu i režimu ukládání dat na paměťové medium) |  |
| 10 | Možnost vzdáleného servisu natáčecí stanice |  |
| 11 | Podpora standardů HL7 (možnost dokoupení licence) |  |
| 12 | Řídící systém EEG stanice (pro každý dodávaný přístroj): - výkonné PC se sníženými hlukovými emisemi a pasivním chlazením procesoru; PC je součástí systému – certifikace Medical Device - operační paměť minimálně 8 GB RAM, s možností rozšíření na 16 GB - vyšetřovací monitor o velikosti minimálně 24“ - kvalitní paměťový disk SSD s minimálně 500 GB - OS MS Windows 10 Pro CZ a vyšší - bezpečnostní aktualizace zdarma po dobu servisní podpory přístroje (minimálně 8 let) - externí pevný disk pro zálohování dat – licence pro software zálohování - klávesnice, myš |  |
| 13 | Fotostimulační lampa (pro každý dodávaný přístroj) s frekvencí záblesků v rozsahu 0,5-60 Hz |  |
| 14 | Modul barevné digitální videometrie (pro 1 kus z dodávaných přístrojů): - kamera s vysokým rozlišením pro snímání ve dne i v noci - možnost provádění 24h videomonitorace - synchronizováno s EEG/PSG daty - umístění na samostatném mobilním stojanu nebo jako součást přístroje na výsuvném rameni - snímaní celého lůžka dospělého pacienta |  |
| 15 | Pojízdný stolek (pro každý dodávaný přístroj): - rameno s držákem snímací hlavice - výsuvná klávesnice - upevnění PC s krytem pro kabeláž - průmyslová kolečka - napájecí zdroj 500 W pro řídící jednotku včetně bezpečnostního oddělovacího transformátoru (dle EN 60601-01) |  |
| Příslušenství |  |  |
| 16 | Laserová černobílá tiskárna – 3 kusy |  |
| 17 | Základní sada EEG spotřebního materiálu – 3 sady - EEG čepice – minimálně ve 2 velikostech - hrudní pás - EEG gel - stříkačka pro dávkování gelu, 3 kusy tupých jehel - překlenovací elektrody 2 kusy - ušní svody a elektrody - EKG svody a elektrody - prací prostředek na čepice |  |