TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 10 – Elektromyograf včetně magnetické stimulace

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				1 040 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektromyograf | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Elektrofyziologický systém pro určování diagnózy a prognózy, a k monitorování onemocnění centrálního a periferního nervového systému |  |
| 2 | Modulární systém, který má všechny části integrovány do jednoho kompletního funkčního celku |  |
| 3 | Mobilní EMG/EP přístroj, s minimálně 6 kanálovou EP snímací hlavicí |  |
| 4 | Ovládací panel/klávesnice EMG (přímo propojen s počítačem) s konektory pro: - elektrickou stimulaci - sluchový stimulátor - zrakový stimulátor - vstup/výstup spouštěčů |  |
| 5 | Zesilovač s integrovanou kontrolou impedance, integrovaným vstupem pro čidlo kožního teploměru, s tlačítkem pro spuštění a tlumení zvuku, napájený ze síťového zdroje |  |
| 6 | Zesilovač se vzorkovací frekvencí minimálně 48 kHz na každém kanálu |  |
| 7 | Elektrický proudový stimulátor: - stimulační sonda s integrovanými ovládacími prvky pro nastavení stimulačního proudu - volitelný režim stimulu – jednorázový, opakovaný, sériový, komplexní - nastavení intenzity stimulace v rozsahu 0–100 mA - volitelná doba trvání podnětu v rozsahu minimálně 0,05 – 1ms |  |
| 8 | Systém umožňující vyšetření minimálně: - studie nervového vedení - jehlová elektromyografie (EMG) - evokované potenciály (EP) u dospělých a dětí – motorické EP, somatosenzorické EP, zrakové EP, sluchové EP, objektivní screening hladiny intenzity zvuku/úrovně sluchu (BAEP), vestibulární EMP |  |
| 9 | Audiostimulátor s intenzitou stimulu minimálně v rozsahu 0 – 120 dB, a intenzitou maskování minimálně v rozsahu 0 – 100 dB |  |
| 10 | Kalibrovaná audiologická sluchátka pro BAEP – barevně odlišena pro označení konkrétní strany |  |
| 11 | Zrakové evokované potenciály – tento typ stimulace musí zahrnovat minimálně šachovnice, vodorovné pruhy, svislé pruhy, zaměřovací bod dostupný ve 4 různých tvarech a mít volitelnou polohu na obrazovce |  |
| 12 | Stimulační VEP monitor: - velikost minimálně 22“ s režimem zobrazení 4:3 - rozlišení minimálně 1680 x 1050 - doba odezvy monitoru ≤ 2 ms - zobrazení stimulace na celé pole/poloviční pole/do kvadrantů - výškově nastavitelný |  |
| 13 | Řídící EMG stanice: - výkonné PC se sníženými hlukovými emisemi a pasivním chlazením procesoru – minimálně OS Windows 10 Pro CZ (64bit), 8 GB RAM, SSD 500 GB, síťové připojení LAN - bezpečnostní aktualizace po dobu servisní podpory (min. 8 let) zdarma - LCD Full HD monitor o velikosti minimálně 24“ - ovládací EMG systémová klávesnice/panel - laserová tiskárna s možností síťového připojení - klávesnice, myš |  |
| 14 | Systém obsahující jednotku předzesilovačů s výkyvným ramenem integrovaným na vozíku |  |
| 15 | Ovládací software systému v českém jazyce |  |
| 16 | Software umožňující minimálně (licence): - VEP - SEP - BAEP - MNC - SNC - F-vlna - H-Reflex - Inching - Repetitivní stimulace - Blink Reflex - Jehlové EMG - Willisonova a T/A analýza - automatický multi MUP - Single a manuální MUP - SSR - MEP |  |
| 17 | Software zobrazující minimálně: - parametry v tabulce – zvraty (turn), průměrná amplituda, amplituda od maxima k maximu, poměr zvratů a průměrné amplitudy, počet krátkých segmentů, aktivita, obálka - parametry v tabulce pro analýzu potenciálů motorických jednotek – trvání, amplituda, plocha, poměr amplitudy a plochy, počet fází a zvratů (turn), frekvence pálení, index velikosti a procento polyfázie - množství zkoumaných potenciálů motorické jednotky v okně akvizice, detekce potenciálů motorických jednotek pomocí manuálního výběru nebo algoritmu multiMUP, zobrazení zprůměrovaných potenciálů motorických jednotek |  |
| 18 | Možnost vložení normativních hodnot latencí i amplitud |  |
| 19 | Připojení a komunikace ovládacího softwaru s NIS zadavatele (FONS Enterprise STAPRO) prostřednictvím rozhraní HL7 |  |
| 20 | Vzdálený přístup kompatibilní s GDPR směrnicemi |  |
| 21 | Tvorba reportu ve formátu DOC a export do PDF |  |
| 22 | Možnost vytváření vlastních protokolů a vyšetření a úpravu protokolů předinstalovaných výrobcem |  |
| 23 | Zálohovací modul EMG – licence software pro zálohování |  |
| 24 | Pojízdný přístrojový vozík: - průmyslová kolečka, bržděná - rameno pro uchycení EMG hlavice - výsuvná klávesnice - upevnění PC s krytím kabeláže - prostor pro laserovou tiskárnu |  |
| 25 | Ovládání systému pomocí nožního pedálu |  |
| 26 | Napájení 230 V/50 Hz, napájení přístroje přes bezpečnostní oddělovací transformátor |  |
| 27 | Systém umožňující připojení magnetického stimulátoru, včetně programového vybavení pro vyšetření MEP |  |
| Magnetický stimulátor (součástí dodávky) |  |  |
| 28 | Přístroj pro transkraniální stimulaci |  |
| 29 | Stimulátor s monofázickým typem stimulace |  |
| 30 | Frekvence stimulace 0,5 Hz při 100 % intenzitě |  |
| 31 | Frekvence stimulace 1,4 Hz při 50 % intenzitě |  |
| 32 | Maximální frekvence stimulace 2 Hz |  |
| 33 | Šířka pulzu (Rise / Decay) 100µs / 1ms |  |
| 34 | Přístroj kompatibilní (přímé propojení) s dodávaným EMG přístrojem včetně uložení stimulační intenzity do záznamu a nastavení intenzity jak z EMG přístroje, tak i z magnetického stimulátoru |  |
| 35 | Spuštění stimulace ze stimulační cívky i EMG přístroje |  |
| 36 | Napájení 230 V / 50 Hz |  |
| Příslušenství |  |  |
| 37 | BAR elektroda nerezová 23 mm |  |
| 38 | Bipolární stimulační elektroda kovová s držákem |  |
| 39 | Jednorázová koncentrická elektroda 25mm x 0,30mm |  |
| 40 | Jednorázová koncentrická elektroda 50mm x 0,45mm |  |
| 41 | Jednorázová koncentrická elektroda 75mm x 0,60mm |  |
| 42 | Zemnící elektroda 1,5 x 40 cm, 2 m |  |
| 43 | Zemnící elektroda 1,5 x 25 cm, 1 m |  |
| 44 | Kabel pro připojení předgelovaných elektrod 1,5 m |  |
| 45 | Kabel pro připojení koncentrických elektrod 5pin DIN, 1,5 m |  |
| 46 | EMG ohebný metr |  |
| 47 | Prstýnková elektroda |  |
| 48 | Nalepovací elektrody – 12 kusů |  |
| 49 | Abrazivní krém |  |
| 50 | Vodivá pasta |  |
| 51 | EMG pedál |  |
| 52 | Kalíšková elektroda 9 mm – 10 kusů |  |
| 53 | Y redukce 1M/2F a 2M/4F – 4 kusy |  |