TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 12 – Přístroj pro měření evokovaných potenciálů

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				425 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přístroj pro měření evokovaných potenciálů | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Přístroj pro komplexní screening sluchu novorozenců |  |
| 2 | Kompaktní přenosný přístroj umožňující TEAOE a ABR vyšetření s plně automatickým vyhodnocením výsledků |  |
| 3 | Barevný dotykový TFT displej s rozlišením minimálně 272 x 480 pixel, pro zobrazení průběhu a výsledků vyšetření a pro výběr typu vyšetření |  |
| 4 | Hmotnost přístroje ≤ 350 g |  |
| 5 | Rychlé vyšetření ABR, čas jednoho vyšetření maximálně 8 sekund, s možností binaurální i monaurální stimulace |  |
| 6 | Vyšetření TEOAE (transientně evokované otoakustické emise) v rozsahu 1000–4000 Hz |  |
| 7 | Vyšetření DPOAE v rozsahu 1500–6000 Hz |  |
| 8 | Automatické vyhodnocení výsledků metodou PASS/REFER (výbavné/nevýbavné) s přednastavitelnými screeningovými parametry |  |
| 9 | Stimulace ABR pomocí sondy pro OAE nebo možnost doplnění insert sluchátek nebo náušních sluchátek |  |
| 10 | Sonda pro vyšetření i nejmenších novorozenců |  |
| 11 | Autodiagnostika správné funkce sondy |  |
| 12 | Možnost čištění měřících kanálků sondy |  |
| 13 | Automatický test funkčnosti přístroje při startu |  |
| 14 | Ovládací software, umožňující minimálně ukládání, zobrazování a editace pacientských dat, export dat do připojeného PC |  |
| 15 | Vlastní konfigurace uživatelského nastavení přístroje |  |
| 16 | Možnost autonomního provozu přístroje v režimu záznamu a vyhodnocení výsledků (bez nutnosti připojení k PC) |  |
| 17 | Vnitřní paměť přístroje pro uložení výsledků vyšetření s pacientskými daty (minimálně 500 měření) |  |
| 18 | Dokovací jednotka s USB výstupem pro přenos výsledků z/do PC a k nabíjení přístroje |  |
| 19 | Napájení přístroje prostřednictvím integrované baterie, doba provozu na jedno nabití ≥ 7 hodin |  |
| Příslušenství |  |  |
| 20 | Dokovací a nabíjecí stanice včetně USB kabelu a adaptéru |  |
| 21 | SW pro komunikaci a archivaci dat v PC |  |
| 22 | Integrovaná nabíjecí baterie |  |
| 23 | Vyšetřovací sonda |  |
| 24 | Koncovky pro ABR a AOE vyšetření |  |
| 25 | Krokodýlové elektrody pro ABR |  |
| 26 | Příslušenství pro ABR vyšetření (svodové kabely, vodivostní a brusný gel) |  |
| 27 | Transportní kufřík |  |