TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 14 – Neonatální inkubátor

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				1 647 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Neonatální inkubátor | 2 |  |  |  |
| Transportní inkubátor | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Neonatální inkubátor vysoké úrovně péče – 2 kusy

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Novorozenecký inkubátor pro vysokou úroveň neonatální péče s regulací teploty, zvlhčováním vzduchu a nastavitelnou koncentrací kyslíku |  |
| 2 | Podvozek inkubátoru: - elektrické ovládání - pojízdný, otočná dvojitá kolečka, bržděná - plynule výškově nastavitelný minimálně v rozsahu 35 cm - nožní ovládání výšky z obou stran inkubátoru |  |
| 3 | Rozměry matrace: - šířka maximálně 40 cm (pohodlný přístup k novorozenci) - výška minimálně 2 cm - plynulé oboustranné polohování matrace z obou vnějších stran inkubátoru - výsuvná matrace z obou stran |  |
| 4 | Ovládací barevný dotykový displej: - možnost polohování displeje - maximální velikost úhlopříčky displeje 22 cm - ovládání v českém jazyce |  |
| 5 | Paměťové trendy pro všechny monitorované hodnoty (zpětné hodnocení průběhu péče) |  |
| 6 | Úroveň hluku maximálně 45 dB |  |
| 7 | Rychlost proudění vzduchu nad matrací maximálně 10 cm/s |  |
| 8 | Řízení teploty: - režim regulace teplotou vzduchu - režim regulace teplotou kůže, včetně kožní sondy - možnost připojení druhé kožní sondy - ohřev vícesměrovým prouděním s minimalizací poklesu teploty při otevření inkubátoru |  |
| 9 | Akustická a optická signalizace alarmů |  |
| 10 | Servomechanická regulace kyslíku a vhlkosti: - aktivní servořízený zvlhčovací systém, včetně měření vlhkosti - aktivní servořízený systém dávkování O2, včetně měření koncentrace O2 - filtr čerstvého vzduchu |  |
| 11 | Dvojitá stěna inkubátoru pro minimalizaci tepelných ztát |  |
| 12 | RTG zásuvka pro rentgenování novorozence přístupná z obou stran bez nutnosti otevření inkubátoru |  |
| 13 | Uzavíratelný úložný prostor pod inkubátorem |  |
| 14 | Výškově nastavitelná police na příslušenství |  |
| 15 | Odnímatelná eurolišta, nastavitelná do různé výšky a místa bez nutnosti použití nářadí |  |
| 16 | Variabilnost umístění přídavných přístrojů nutných pro péči přímo na inkubátoru, stabilní systém svislých stojanů/kolejnic |  |
| 17 | Polohovatelný držák ventilačních okruhů |  |
| 18 | Přídavné nízké odnímatelné boční panely na matraci pro zabezpečení novorozence při otevření inkubátoru |  |
| 19 | Jeden vstup do inkubátoru se snadnou úpravou velikosti vstupního otvoru (např. IRIS rukáv) |  |
| 20 | Přístupové panely inkubátoru: - oba boční panely inkubátoru otevíratelné s funkcí automatického bezhlučného sklápění po odjištění (zajištění volných rukou personálu) - dvojité zámky odklopných panelů pro eliminaci rizika nežádoucího otevření inkubátoru - horní a boční strany inkubátoru umožňující výbornou viditelnost do inkubátoru, bez neprůhledných rohů a jiných omezení |  |
| 21 | Možnost dodatečného rozšíření o integrovaný modul pulzní oxymetrie Masimo se zobrazením na centrálním displeji |  |
| 22 | Možnost rozšíření o integrovanou elektronickou váhu s rozsahem minimálně 300–7000 g |  |
| 23 | Možnost rozšíření o plně integrovaný bateriový zdroj pro transport – s minimální výdrží 40 minut provozu, zdroj nesmí přesahovat půdorys inkubátoru |  |
| 24 | Snadná dezinfekce kompletního systému inkubátoru, především zvlhčování včetně interních částí |  |
| 25 | Snadná kontrola znečištění filtru bez nutnosti demontáže krytu filtru |  |

Transportní neonatální inkubátor – 1 kus

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Transportní neonatální inkubátor vhodný pro standardní i intenzivní péči |  |
| 2 | Inkubátor s uchycením k transportnímu podvozku bez použití nářadí s možností rychlé výměny/přesunu inkubátoru |  |
| 3 | Integrované odnímatelné vyšetřovací světlo s LED technologií |  |
| 4 | Ovládací přední panel pro monitoraci teploty vzduchu, teploty kůže, stavu akumulátoru |  |
| 5 | Režim regulace teplotou vzduchu |  |
| 6 | Režim regulace teplotou kůže, včetně kožní sondy |  |
| 7 | Pasivní zvlhčování |  |
| 8 | Vzduchový filtr |  |
| 9 | Úroveň hluku maximálně 60 dB |  |
| 10 | Akustická a optická signalizace alarmů |  |
| 11 | Dvojité víko |  |
| 12 | Přístup do inkubátoru velkým odklopným čelním i bočním panelem |  |
| 13 | Minimálně 2x dvířka a 1x velký kulatý vstupní otvor s plynule nastavitelnou velikostí |  |
| 14 | Vstupy pro kabely a hadice – minimálně 6 |  |
| 15 | Vstupní konektor pro připojení kyslíku |  |
| 16 | Možnost vysunutí matrace v podélné ose inkubátoru |  |
| 17 | Upevňovací pásy pro novorozence |  |
| 18 | Odklopná police nad inkubátorem pro monitor a příslušenství – nosnost minimálně 5 kg |  |
| 19 | Dolní police na podvozek o rozměrech minimálně 24 x 27 cm |  |
| 20 | Úložný držák/prostor pro 2 kusy tlakových lahví o objemu 3 l, s možností rozšíření o redukční ventily vzduchu a kyslíku |  |
| 21 | Výškově nastavitelný stojan na infuze |  |
| 22 | Stojan/nosič pro připevnění resuscitační jednotky s odsávačkou |  |
| 23 | Vestavěný akumulátor s nabíječkou, s indikátorem stavu baterie |  |
| 24 | Automatický přepínač el. napájení z 230 V na 12 V |  |
| Resuscitační jednotka s integrovanou odsávačkou |  |  |
| 25 | Součástí transportního inkubátoru je dodávka T-resuscitátoru s precizním nastavením PIP i PEEP a bezpečným fixně přednastaveným pojistným přetlakovým ventilem na 30 cmH2O |  |
| 26 | Přístroj pro resuscitaci novorozence, výrobcem určený k resuscitaci s maskou i nasální resuscitaci/stabilizaci pomocí kanylek/nostrilek (nasálních aplikátorů) s integrovanou odsávačkou |  |
| 27 | Rozměry přístroje maximálně - 28 x 37 x 17 (šířka x výška x hloubka) |  |
| 28 | Hmotnost přístroje maximálně – 5 kg |  |
| 29 | Plynulé nastavení CPAP úrovně k podávání nCPAP pomocí kanylek/nostrilek ((nasálních aplikátorů) |  |
| 30 | Manometr tlaku s rozsahem min. -20–100 cmH2O s přesností 5 % |  |
| 31 | Směšovač kyslík/vzduch s přesným kontinuálním nastavením FiO2 v rozsahu 0,21 – 1; se 2 průtokoměry s rozsahem min. 0–15 l uzavíratelnými po směru hodinových ručiček |  |
| 32 | Možnost napájení samorozpínacího vaku průtokem min. 0–15 l, s plynulou regulací FiO2 |  |
| 33 | Ovládací prvky resuscitátoru musí být přístupné ze stejné strany jako displej a ovládání inkubátoru |  |
| 34 | Držák pro uchycení resuscitačního modulu na vertikální stojan/nosič transportního inkubátoru, montáž i demontáž bez použití nářadí |  |
| 35 | Madlo pro přenášení |  |
| 36 | Možnost umístění na polici |  |
| 37 | Možnosti rozšíření přístroje o zvlhčovač s vyhřívanými pacientskými okruhy |  |
| 38 | Možnost rozšíření přístroje o příslušenství pro současnou nezávislou resuscitaci 2 novorozenců pomocí T-resuscitátoru |  |
| 39 | Integrovaná odsávačka: - odsávání v rozsahu minimálně 0–150 mmHg, plynulá regulace - zachování nastavené úrovně odsávání po vypnutí/ zapnutí - pohyb ručičky manometru odsávačky proti směru hodinových ručiček |  |
| 40 | Jednotka nesmí zvětšovat půdorys inkubátoru o více než 5 cm |  |
| 41 | Přívodní tlakové hadice vzduchu a kyslíku – délka 3 m, včetně konektorů dle ČSN |  |
| 42 | Materiál pro resuscitaci 5-ti novorozenců včetně kanylek/nostrilek a masek pro nCPAP |  |