TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 15 – Přístroj pro resuscitaci novorozence

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				224 814 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přístroj pro resuscitaci novorozence | 2 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Přístroj pro resuscitaci novorozence, výrobcem určený k resuscitaci s maskou i nasální resuscitaci/stabilizaci pomocí kanylek/nostrilek (nasálních aplikátorů) s integrovanou odsávačkou |  |
| 2 | T-resuscitátor s precizním nastavením PIP i PEEP a bezpečným fixně přednastaveným pojistným přetlakovým ventilem na 30 cm H2O a integrovanou odsávačkou |  |
| 3 | Rozměry přístroje maximálně - 28 x 37 x 17 (šířka x výška x hloubka) |  |
| 4 | Hmotnost přístroje maximálně – 5 kg |  |
| 5 | Plynulé nastavení CPAP úrovně k podávání nCPAP pomocí kanylek/nostrilek ((nasálních aplikátorů) |  |
| 6 | Manometr tlaku s rozsahem min. -20–100 cmH2O s přesností 5 % |  |
| 7 | Směšovač kyslík/vzduch s přesným kontinuálním nastavením FiO2 v rozsahu 0,21 – 1; se 2 průtokoměry s rozsahem min. 0–15 l uzavíratelnými po směru hodinových ručiček |  |
| 8 | Možnost napájení samorozpínacího vaku průtokem min. 0–15 l, s plynulou regulací FiO2 |  |
| 9 | Držák pro uchycení resuscitačního modulu na vertikální stojan/nosič transportního inkubátoru, montáž i demontáž bez použití nářadí |  |
| 10 | Madlo pro přenášení |  |
| 11 | Možnost umístění na polici |  |
| 12 | Možnosti rozšíření přístroje o zvlhčovač s vyhřívanými pacientskými okruhy |  |
| 13 | Možnost rozšíření přístroje o příslušenství pro současnou nezávislou resuscitaci 2 novorozenců pomocí T-resuscitátoru |  |
| 14 | Integrovaná odsávačka: - odsávání v rozsahu minimálně 0–150 mmHg, plynulá regulace - zachování nastavené úrovně odsávání po vypnutí/ zapnutí - pohyb ručičky manometru odsávačky proti směru hodinových ručiček |  |
| Příslušenství pro 1 kus přístroje |  |  |
| 15 | Přívodní tlakové hadice vzduchu a kyslíku – min. délka 3 m, včetně konektorů dle ČSN |  |
| 16 | Testovací plíce pro přednastavení hodnot PEEP a PIP |  |
| 17 | Spotřební resuscitační sada pro novorozence včetně kanylek/nostrilek a masek pro nCPAP – 5 kusů |  |