TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 18 – Impedanční tomografie plic

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				1 904 890 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impedanční tomografie plic | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Neinvazivní zdravotnický přístroj, který poskytuje zobrazení a kalkulace kvality vzdušnosti plic pomocí elektrod umístěných kolem hrudníku pacientů, kteří jsou připojeni na řízenou nebo asistovanou umělou plicní ventilaci |  |
| 2 | Samostatný přístroj, kompatibilní se všemi plicními ventilátory bez omezení |  |
| 3 | Certifikovaný pro využití v pediatrické a neonatologické intenzivní péči |  |
| 4 | Nástroj umožňující detekci a identifikaci základních typů asynchronií, tedy stavů, kdy ventilovaný pacient není synchronizován s nastavením ventilátoru |  |
| 5 | Poskytuje nástroje klinické podpory pro manévry jako je (např. sestupná titrace PEEP) |  |
| 6 | Automatický podpůrný nástroj stanovující procenta overdistenze a kolapsu v jednotlivých krocích titrace včetně anatomické lokalizace |  |
| 7 | Automatické porovnání referenčního a aktuálního časového bodu z hlediska compliance a vzdušnosti plic analýza trendu |  |
| 8 | Referenční senzor pro snímání pohybových artefaktů |  |
| 9 | Automatická detekce ztráty kontaktu s tělem pacienta při iniciaci měření i jeho průběhu |  |
| 10 | Zobrazování plicní impedance v průběhu ventilace a léčebných zásahů v reálném čase |  |
| 11 | Zobrazování mapy ventilace, představující distribuci ventilace v dané oblasti a číselné parametry usnadňující její interpretaci |  |
| 12 | Zobrazení křivky (pletysmogramy) na barevném dotykovém displeji o velikosti minimálně 17“, s vysokým rozlišením minimálně 1360 x 760 pixel, pro signály průtoku, tlaku a objemu na základě plicní mechaniky v propojení s ventilační technikou společně se zobrazením parametrů na základě snímání elektrické impedance |  |
| 13 | Zobrazení vývoje parametrů v číselném a grafickém režimu online i v trendech |  |
| 14 | Obnovovací frekvence umožňující okamžitou vizualizaci ventilačního cyklu v reálném čase v minimální hodnotě od 50 Hz |  |
| 15 | Ergonomický a snadno použitelný elektrodový pás oddělený od těla pacienta jednorázovými obaly |  |
| 16 | Možnost využití elektrodových pásů pro obvod těla pacienta v rozmezí minimálně 25–130 cm |  |
| 17 | Počet měřících bodů – minimálně 32 |  |
| 18 | Neomezená doba aplikace pásu (softwarově) |  |
| 19 | Přenosné zařízení v možností využití transportního vozíku |  |
| 20 | Hmotnost přístroje – max. 15 kg (bez vozíku) |  |
| 21 | Výstup ve formátu PDF a videosouboru s možností ukládání |  |
| 22 | Využití USB disku pro záznam snímků, sekvenci reportů a údajů pacienta a jejich přenos |  |
| 23 | Databázový systém umožňuje off-line analýzu a archivaci naměřených dat |  |
| 24 | Standardní napájení: 230 V/50 Hz |  |
| Příslušenství |  |  |
| 25 | Pacientský elektrodový pás v rozsahu velikosti minimálně 88-130 cm: - velikost S – 1 kus - velikost M – 1 kus - velikost L – 1 kus - velikost XL – 1 kus |  |
| 26 | Referenční kabel – 1 kus |  |