TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 11 - Kardiotokograf

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				534 630 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiotokograf | 4 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Lehký kompaktní anterpartální fetální monitor |  |
| 2 | Zobrazovací LCD displej s dotykovým ovládáním, minimálně 6,5“, s možností polohování |  |
| 3 | Ovládání a software včetně popisů ovládacích tlačítek v českém jazyce |  |
| 4 | Snímání srdeční frekvence plodu – US sondou |  |
| 5 | Měření srdeční frekvence plodu US sondou v rozsahu 50-240 tepů/min. |  |
| 6 | Monitorování děložních stahů – TOCO sonda |  |
| 7 | Automatická detekce pohybu plodů |  |
| 8 | Verifikace kanálů mezi plody a mezi matkou a plody |  |
| 9 | Puls matky snímaný z TOCO sondy v rozsahu 40-240 tepů/min. |  |
| 10 | Software pro monitorování dvojčat u všech dodávaných přístrojů – aktivace připojením druhé US sondy |  |
| 11 | Software pro monitorování trojčat u jednoho z dodávaných přístrojů – včetně US sondy |  |
| 12 | Jeden přístroj vybavený SW pro trojčata + US sonda navíc |  |
| 13 | Zadávání pacientských dat, měření, zobrazení vitálních funkcí matky a všech srdečních tepů plodů (i trojčata) na KTG přístroji |  |
| 14 | Možnost vkládání předem definovaných poznámek do záznamu |  |
| 15 | Regulovatelná hlasitost ozev tepové frekvence plodu |  |
| 16 | Nastavitelné alarmy měřených parametrů včetně hlasitosti |  |
| 17 | Lehké a kompaktní voděodolné sondy vybavené identifikátorem sloužící k určení, která sonda přenáší srdeční frekvenci |  |
| 18 | Integrovaná termo tiskárna: - tisk na termopapír - nastavitelná rychlost tisku - nastavitelný časovač - uložení dat do paměti pro možnost pozdějšího dotisknutí |  |
| 19 | Přístroj musí umožňovat připojení do centrálního monitorovacího systému (Philips Avalon) používaného na pracovišti zadavatele |  |
| 20 | Přístroj musí umožňovat připojení stávajících US a TOCO sond (Philips Avalon) používaných na pracovišti zadavatele |  |
| 21 | Přístroj musí umožňovat připojení stávající telemetrie (Philips Avalon CL) používané na pracovišti zadavatele |  |
| Příslušenství pro 1 kus přístroje |  |  |
| 22 | Pojízdný přístrojový vozík kompatibilní s dodávaným KTG, bržděná kolečka |  |
| 23 | US sonda |  |
| 24 | TOCO sonda |  |
| 25 | Abdominální pás – 2 kusy |  |
| 26 | Záznamový papír – 1 kus |  |
| 27 | Vyšetřovací gel – 3 kusy |  |
| 28 | Veškeré příslušenství, potřebné ke komplexnímu funkčnímu provozu přístroje (kabely, koncovky atd.) |  |