TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 16 – Videolaryngoskop

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				799 600 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Videolaryngoskop | 4 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Videolaryngoskopická sestava skládající se z: - řídící a zobrazovací jednotky - videolaryngoskopické lžíce - rigidního zavaděče - pojízdného stojanu s odkládacím prostorem a kloubovým uchycením monitoru (pro 3 kusy přístrojů z celkem 4 dodávaných) - přenosového kufříku s výstelkou pro ochranu přístroje a příslušenství (pro 1 kus přístroje z celkem 4 dodávaných) - síťového adaptéru |  |
| 2 | Systém vhodný pro využití při odstraňování cizích těles z dýchacích cest, koniopunkci, přeintubaci |  |
| Řídící a zobrazovací jednotka |  |  |
| 3 | Monitor o velikosti minimálně 7“ |  |
| 4 | Napájení pomocí napájecího adaptéru |  |
| 5 | Provoz na baterii, minimálně po dobu 90 minut |  |
| 6 | Ochrana proti vodě IPX8 |  |
| 7 | Širokoúhlý objektiv kamery s funkcí zabraňující zamlžení během začátku intubace – dodavatel uvede název funkce |  |
| 8 | Nahrávání videí, včetně audio záznamu, a fotografií na běžně dostupné USB úložiště |  |
| 9 | Výstup – HDMI (umožňující přenos signálu na externí monitory v reálním čase) |  |
| 10 | Možnost připojení jednorázových lžic stejného tvaru od velikosti 1 až 4 |  |
| 11 | Možnost připojení a zobrazení signálu z jednorázových bronchoskopů |  |
| Laryngoskopická lžíce |  |  |
| 12 | Z odolného biokompatibilního materiálu (titan) |  |
| 13 | Lžíce pro opakované použití, dezinfikovatelná/sterilizovatelná včetně rukojeti |  |
| 14 | Zvýšená odolnost proti opotřebení včetně opakované sterilizace agresivními dezinfekčními prostředky |  |
| 15 | Lžíce se zabudovanou barevnou kamerou CMOS |  |
| 16 | Zdroj světla zabudovaný ve lžíci (LED technologie) |  |
| 17 | Lžíce s nízkým profilem maximálně 11 mm, pro obtížné intubace při omezeném rozevření čelisti |  |
| 18 | Tvar lžíce umožňující intubace v různých polohách pacienta (neutrální poloha pacienta, poloha v sedě) |  |
| 19 | Možnost intubace dětských pacientů od 1,5 kg |  |
| Příslušenství (celkem pro 4 kusy požadovaných přístrojů) |  |  |
| 20 | Pojízdný stojan s odkládacím prostorem a kloubovým uchycením monitoru – 3 kusy |  |
| 21 | Přenosný kufřík s výstelkou – 1 kus |  |
| 22 | Rigidní zavaděč – 4 kusy |  |
| 23 | Dětský zavaděč jednorázový – 8 kusů |  |
| 24 | Laryngoskopická lžíce resterilizovatelná, velikost 4 – 3 kusy |  |
| 25 | Laryngoskopická lžíce resterilizovatelná, velikost 3 – 1 kus |  |
| 26 | Spojovací videokabel pro připojení resterilizovatelných lžic – 4 kusy |  |
| 27 | Spojovací kabel pro připojení jednorázových lžic – 1 kus |  |
| 28 | Spojovací kabel pro připojení jednorázových bronchoskopů – 2 kusy |  |
| 29 | Síťový adaptér – 4 kusy |  |