- Příloha č. 2

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Hmotnostní spektrometr |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci budoucího zadávacího řízení bude dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku – 1 ks hmotnostního spektrometru určeného pro rutinní identifikaci mikroorganismů a nebezpečných biologických agens pro použití na oddělení mikrobiologie zadavatele, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon č. 375/2022 Sb..“) - min. rozsah 2 pracovní dny a poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb. (bezpečnostně technické prohlídky, elektrické revize, validace, verifikace, kalibrace apod.) (dále také souhrnně „dodávka hmotnostního spektrometru“).

- Specifikace předmětu plnění resp. nepodkročitelné technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. V zadávacím řízení bude platit, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-	375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon č. 375/2022 Sb.) a jeho příslušnými prováděcími vyhláškami a ostatními prováděcími předpisy;

-	se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-	se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

-	s ostatní platnou legislativou a harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

|  | Parametr |  | Status |  | Druh technického parametru |  | ANO/NE |  | Reálná hodnota (vyplní dodavatel) |  | Poznámka/komentář |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní požadavky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 1 ks hmotnostní spektrometr určený pro měření v lineárním módu a kompletní software s referenční databází pro rutinní identifikaci mikroorganismů a nebezpečných biologických agnes využitím systému pro detekci mechanismů rezistence a citlivosti k antibiotikům |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 2. |  | Stolní řešení hmotnostního spektrometru – přístroj vhodný pro umístění na běžný laboratorní stůl |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ……… |  | ………………… |  |
| 3. |  | Vysoký výkon vakuové pumpy, vakuum vytvořeno max. za 3 hod. (turbo-molekulární pumpa výkon min.260 l/s) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 4. |  | Garantovaná životnost laseru min. 500 milionů nástřelů |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 5. |  | IVD-CE software pro využití v klinické diagnostice |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 6. |  | Ovládací software, aktuální referenční knihovna, vyhodnocovací a statistický software |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 7. |  | Rychlý a efektivní odečet vzorků – min. 500/hod |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 8. |  | Vzdálený přístupu pro servis a diagnostiku respektující požadavky GDPR a pravidla pro instalaci IT v Nemocnici Nové Město na Moravě |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 9. |  | Rozsah referenční databáze musí dostatečně pokrývat potřeby mikrobiologické databáze – musí obsahovat dostatečné množství referenčních kmenů odpovídajících minimálně 3000 jedinečných druhů (bakterií, kvasinek) a minimálně 500 mikrobiálních rodů, která je součástí zařízení, bez nutnosti vzdáleného připojení |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 10. |  | Identifikace vysoce patogenních mikroorganismů zahrnutých dle legislativy ČR/EU do skupiny „BSL 3“ |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 11. |  | Identifikace mikroorganismů přímo z pozitivních hemokultur do 20 min, ID směsné kultury |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 12. |  | Software modul pro detekci mechanismů rezistence – karbapenemáz, cefalosporináz v klinickém IVD režimu včetně komerčně dodávaných souprav. Doložit postup operace včetně oprávnění k jeho využívání a doložit příbalový leták v českém jazyce |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 13. |  | Software modul pro analýzu citlivosti ke colistinu včetně testovací soupravy |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 14. |  | Software modul pro subtypizaci kmenů – umožňuje na základě specifických píků v bakteriálních hmotnostních spektrech okamžitou detekci významných markerů – usnadnění druhové identifikace, detekce některých rezistentních mechanismů – MRSA, blaKPC Enterobacteriaceae a druhové odlišení Streptococcus pneumoniae od Streptococcus mitis |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 15. |  | Součástí dodávky je rozšíření IVD databáze o základní spektra vysoce patogenní mikroorganismů, které jsou legislativně zařazeny do „BSL 3“ (bez nutnosti vzdáleného připojení) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 16. |  | Typ laseru – pevnolátkový laser (tj. solid state) s frekvencí min. 200 Hz |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 17. |  | Hmotnostní rozsah min. 100-30 000Da |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 18. |  | Automatické čištění zdroje max. do 15 min |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 19. |  | 1 bal CE-IVD destičky pro jednorázové použití, které prokazatelně usnadňují nanášení vzorku (hydrofobní a hydrofilní interakce) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 20. |  | 1 ks Startovací sada chemikálií určená k provedení identifikace |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 21. |  | 1 ks Startovací sady spotřebního materiálu |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 22. |  | 1 ks Opakovatelně použitelná destička určená k nanášení testovaných kmenů |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 23. |  | Hardwarové vybavení přístroje nejen pro detekci proteinů, ale také lipidů (negativní iontový zdroj), v budoucnu možnost testování citlivosti k antibiotikům |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| Další požadavky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Snadné generování spekter a sdílení s dalšími laboratořemi |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 25. |  | Součástí předmětu plnění je obousměrné napojení spektrometru na Informační systém OpenLIMS firmy Stapro |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 26. |  | 1 ks Kompletní PC stanice s laserovou tiskárnou |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| 27. |  | 1 ks ÚPS (záložní zdroj) o odpovídající záložní kapacitě k přístroji |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |
| Ostatní informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Orientační celková cena za předmět plnění nepřekročí 5 500 000 Kč bez DPH (maximální finanční krytí z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro pořízení předmětu veřejné zakázky) přílohou pošlete aktuální cenovou nabídku |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| II. | Typ přístroje, který toto technické zadání splňuje, nebo se mu přibližuje (v případě uvedení poznámek). Pokud se jedná o soubor přístrojů, napište jednotlivé typy přístrojů souboru. Přílohou pošlete technické listy/produktová data |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| III. | Požadavky technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ: realizace minimálně 3 významných dodávek nového Hmotnostního spektrometru (IVD nebo IVDR) v posledních 3 letech (každá dodávka v min. částce 3 mil. Kč bez DPH). |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………………… |  |  |
| IV. | Plnění do 8 týdnů od nabytí účinnosti podepsané smlouvy (uveřejnění v Registru smluv) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | ………. |  | ………… |  |  |
| SERVIS A SERVISNÍ PODMÍNKY V PRŮBĚHU ZÁRUKY I PO UKONČENÍ ZÁRUKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Bezplatná záruka po dobu 24 měs. od dodání předmětu zakázky včetně komplexního záručního autorizovaného servisního zabezpečení po dobu 24 měs. (bezpečnostně technické prohlídky, elektrické revize, validace, verifikace, kalibrace apod.) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | …….. |  | ………………… |  |  |
| VI. | Autorizované servisní pozáruční zabezpečení na dodaném zařízení (full servis včetně všech náhradních dílů nebo případně jiné varianty – včetně varianty bez uzavření pozáruční servisní smlouvy); |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | …….. |  | …………nabídněte varianty poskytování servisních služeb …………. |  |  |
| VII. | Délka servisního zabezpečení 10 roků (2 roky bezplatná záruka + 8 roků úplatný pozáruční - servis) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | …….. |  | ………………… |  |  |
| VIII. | Servis 24 hodin/7 dní v týdnu – formou hotlinky |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | …….. |  | ………………… |  |  |
| IX. | reakční doba pro všechny závady: 20 minut od nahlášení (i ve dnech pracovního klidu) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | …….. |  | ………………… |  |  |
| X. | max. lhůta na odstranění závady vzdáleným přístupem – 12 hodin od nahlášení (i ve dnech pracovního klidu) |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | …….. |  | ………………… |  |  |
| XI. | max. lhůta na odstranění závady od času nahlášení bez potřeby dodání náhradních dílů – 1 kalendářní den ode dne nahlášení |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | …….. |  | ………………… |  |  |
| XII. | max. lhůta na odstranění závady od času nahlášení při potřebě dodání náhradních dílů – 3 kalendářních dnů ode dne nahlášení |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | …….. |  | ………………… |  |  |
| XIII. | V případě náročnější opravy delší než 3 kalendářní dny od nástupu na opravu (např. při nemožnosti zajištění dodávky náhradních dílů) je ve vhodných případech přípustné po dohodě s kupujícím zapůjčení odpovídajícího náhradního zdravotnického přístroje v odpovídající kvalitě a vlastnostech event. jeho části na dobu opravy, tak, aby zdravotnický prostředek byl plně funkční. |  | požadováno |  | absolutní |  | ano - ne |  | …….. |  | ………………… |  |  |
| XIV. | Cena za 1 rok poskytování servisních služeb po skončení záruky včetně ceny za nutné náklady za výrobcem předepsané servisní úkony při neuzavření servisní smlouvy); cena za full servis nepřekročí 500 tis. Kč bez DPH/1 rok. |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | uveďte dle možných variant ………….. |  |  |

- OSTATNÍ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Zaškolení:

- kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu min. 2 pracovní dny;

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

Účastník zadávacího řízení v rámci zadávacího řízení musí v nabídce předložit:

- produktové materiály – např. produktové listy s technickou specifikací, originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, technická dokumentace (případně její část) dle platné legislativy /nařízení MDR, případně směrnice MDD/, informační letáky, fotografie, schémata, katalogová čísla apod.; zadavatel požaduje předložení v českém jazyce, případně je možno předložit i v jazyce anglickém a přiložit překlad do českého jazyka;

- návod k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce,

- kopie prohlášení o shodě k nabízenému plnění,

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na předmětu veřejné zakázky,

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv – ve vztahu k nabízenému plnění,

- osvědčení o registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve vztahu k nabízenému plnění

- Ostatní komentáře:

- ………………………………………………………………………………………………………………………….