Příloha č. 1 - technická specifikace předmětu plnění = minimální technické požadavky na

předmět plnění veřejné zakázky včetně níže uvedených komponent.

| Technická specifikace CT |  |  |  | Účastník uvede ANO, pokud jím nabízený přístroj parametr splňuje/ NE, pokud nesplňuje; v případě číselných parametrů účastník uvede hodnoty parametrů nabízeného přístroje. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název/označení nabízeného zařízení: …………………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | Parametr | Jednotky | požadovaná hodnota |  |
| 1 | Gantry |  |  |  |
| 1.1 | Parametr – viz subkritérium |  |  |  |
| 1.2 | Vyšetřovací FOV (při skenování) | cm | ≥ 50 |  |
| 1.3 | Nejkratší rotační čas | s | ≤ 0,3 |  |
| 2 | Pacientský stůl |  |  |  |
| 2.1 | Parametr - viz subkritérium |  |  |  |
| 2.2 | Skenovací rozsah stolu s podélným posuvem (ve spirálním módu) | cm | ≥ 175 |  |
| 2.3 | Nejnižší výška pacientské desky stolu od podlahy | cm | ≤ 65 |  |
| 3 | Detektor |  |  |  |
| 3.1 | Počet řezů získaných při jedné rotaci 360° | počet | ≥ 256 |  |
| 3.2 | Počet fyzických detektorových řad v ose Z | počet | ≥ 128 |  |
| 3.3 | Pokrytí v ose Z při axiálním skenovacím módu pro vyšetřovací FOV 50 cm (pokrytí vztaženo k izocentru) | mm | ≥ 75 |  |
| 3.4 | Parametr - viz subkritérium |  |  |  |
| 3.5 | Dosažitelná šířka řezu při submilimetrové kolimaci | mm | ≤ 0,65 |  |
| 3.6 | Parametr - viz subkritérium |  |  |  |
| 3.7 | Hodnota vysokokontrastního rozlišení při 0% MTF | Lp/cm | ≥ 20 |  |
| 3.8 | Hodnota CTDIvol pro nízkokontrastní rozlišení 5 mm @ 3 HU | mGy | ≤ 10 |  |
| 4 | Zdroj rentgenového záření |  |  |  |
| 4.1 | Výkon generátoru | kW | ≥ 100 kW |  |
| 4.2 | Rozsah kV | kV | ≤ 80, ≥ 140 |  |
| 4.3 | Parametr - viz subkritérium |  |  |  |
| 4.4 | Efektivní tepelná kapacita anody rentgenky | MHU | ≥ 14 |  |
| 4.5 | Chladící výkon rengenky | MHU/min | ≥ 1,3 |  |
| 5 | Akviziční stanice a zpracování obrazu |  |  |  |
| 5.1 | SW pro přípravu a řízení akvizice, zpracování dat a prohlížení obrazové dokumentace | ano/ne | ano |  |
| 5.2 | Vyšetřovací protokoly s anatomicky naváděnými pracovními procesy pro standardní klinické situace | ano/ne | ano |  |
| 5.3 | Plně konfigurovatelné povely pro pacienta (nádech/výdech, atd.) v českém jazyce | ano/ne | ano |  |
| 5.4 | CT vyšetření srdce s EKG synchronizací (prospektivní, retrospektivní) | ano/ne | ano |  |
| 5.5 | Multisegmentová rekonstrukce pro CT vyšetření srdce | ano/ne | ano |  |
| 5.6 | Dynamické skenování pro perfúzní vyšetření mozku a dalších orgánů | ano/ne | ano |  |
| 5.7 | SW pro tvorbu MPR, MIP, mMIP, 3D rekonstrukcí | ano/ne | ano |  |
| 5.8 | SW pro časování vstřiku kontrastní látky | ano/ne | ano |  |
| 5.9 | Algoritmy pro 3D modulaci dávky | ano/ne | ano |  |
| 5.10 | Potlačení artefaktů od kovových implantátů | ano/ne | ano |  |
| 5.11 | Duální režim se 2 monitory pro nastavení akvizice, zobrazení a prohlížení snímků | palců | ≥ 19 |  |
| 5.12 | Rekonstrukční výkon pro plné FOV při standardní filtrované zpětné projekci | obr/sec | ≥ 40 |  |
| 5.13 | Iterativní rekonstrukční technika pro významné snížení dávky | ano/ne | ano |  |
| 5.14 | Parametr - viz subkritérium |  |  |  |
| 5.15 | Import pacientských dat z NIS (DICOM Modality Worklist) a funkce DICOM Storage, Print a Query/Retrieve | ano/ne | ano |  |
| 5.16 | Archivace na DVD nebo CD | ano/ne | ano |  |
| 6 | Pracovní portálový systém |  |  |  |
| 6.1 | Multimodalitní serverový portál pro prohlížení a zpracování obrazů, kapacita portálu bude dostačovat pro minimálně 45000 současně zpracovávaných obrazů, možný počet instalovaných klientů pro práci se serverem nejméně 10 | ano/ne | ano |  |
| 6.2 | Server v rack provedení, vč. redundantního napájecího zdroje, může být provozován ve virtualizovaném prostředí (VMware) | ano/ne | ano |  |
| 6.3 | Připojení modality k úložišti obrazové dokumentace MARIE PACS | ano/ne | ano |  |
| 6.4 | Připojení klientských stanic se vzdáleným (VPN) přístupem | ano/ne | ano |  |
| 6.5 | Výstup na CD nebo DVD, formát DICOM | ano/ne | ano |  |
| 6.6 | Plný komunikační formát DICOM, vstup / výstup | ano/ne | ano |  |
| 6.7 | SW pro 3D SSD rekonstrukce, VRT volume rendering technika, MPR rekonstrukce, MIP a MinIP projekce | ano/ne | ano |  |
| 6.8 | SW pro CT angiografii - analýza cévních struktur, kvantifikace stenóz, nástroje pro plánování stentů, algoritmus pro odstraňování kostí | ano/ne | ano |  |
| 6.9 | SW pro CT kolonoskopii - automatická segmentační analýza lumen střeva, elektronické čištění střeva | ano/ne | ano |  |
| 6.10 | SW pro CT plicní analýzu - segmentace plicních nodulů a jejich porovnání v čase | ano/ne | ano |  |
| 6.11 | SW pro CT perfúzi mozku - kvantitativní měření základních perfúzních parametrů, tvorba sumárních map | ano/ne | ano |  |
| 6.12 | SW pro orgánovou perfúzi | ano/ne | ano |  |
| 6.13 | Automatické vyhledávání předchozích vyšetření pacienta dle zadaných kritérií a jejich přenos na dočasné úložiště portálového systému | ano/ne | ano |  |
| 6.14 | Parametr - viz subkritérium |  |  |  |
| 6.15 | Zadavatel požaduje min. 5 licencí nebo provedení upgrade stávajících portálových systémů (Siemens , Philips) a využití stávajících licencí a přístupů | ano/ne | ano |  |
| 7 | Příslušenství |  |  |  |
| 7.1 | Vybavení pro CT intervence – náhledový monitor na stropním závěsu ve vyšetřovně, ovládání pro CT skiaskopii ve vyšetřovně | ano/ne | ano |  |
| 7.2 | Přídavná terapeutická deska stolu s indexací pro CT simulaci onkologických pacientů – nebo v případě plné kompatibility využití stávající terapeutické desky stolu (Varian) | ano/ne | ano |  |
| 7.3 | Pedál pro ovládání pohybů pacientského stolu | ano/ne | ano |  |
| 7.4 | Obousměrné akustické dorozumívací zařízení mezi operátorem v ovladovně a vyšetřovaným pacientem | ano/ne | ano |  |
| 7.5 | Automatický pístový tlakový injektor kontrastních látek a fyziologického roztoku umístěný na pojízdném stojanu, programovatelný průtok min. 0,1 - 10 ml/sec s krokem min. 0,1 ml/sec, programovatelné nastavení objemu do min. 200 ml, možnost nastavení tlakového limitu až 300 psi, aplikace kontrastní látky a fyziologického roztoku zvlášť i zároveň s nastavitelným poměrem mísení, současný zásobník pro dvě různé koncentrace kontrastní látky, spolu s fyziologickým roztokem, automatické plnění válců kontrastní látkou a fyziologickým roztokem z originálních obalů uchycených k injektoru, ovládání od akviziční stanice CT, synchronizace s CT | ano/ne | ano |  |
| 7.6 | Záložní zdroj – UPS pro akviziční stanici CT | ano/ne | ano |  |
| 7.7 | Klientský osobní počítač, minimální HW požadavky odpovídající výkonové úrovni procesoru Intel i7 nejvyšší generace, minimálně 32 GB RAM, SSD disk min. 512 GB, s jedním administrativním barevným LCD monitorem min. 24“ v rozlišení Full HD | ano/ne | ano |  |
| Hodnotitelné kritérium č. 2 – technické parametry (Hodnocení dle ZD čl. 17.2 a 17.2.1) |  |  |  |  |
| Bodované subkritéria dílčími body (hodnota hodnocené nabídky / hodnota nejvhodnější nabídky x 100) |  |  |  |  |
| 1 | Gantry |  |  |  |
| 1.1 | Průměr otvoru gantry | cm | ≥ 70 |  |
| 2 | Pacientský stůl |  |  |  |
| 2.1 | Nosnost stolu při zachování vertikálního pohybu stolu | kg | ≥ 250 |  |
| 3 | Detektor |  |  |  |
| 3.4 | Využitelná šíře detektoru v ose Z při spirálním skenovacím módu pro vyšetřovací FOV 50 cm (šíře detektoru vztažena k izocentru) | mm | ≥ 75 |  |
| 3.6 | Datová vzorkovací rychlost | vzorků/element/rotaci | ≥ 2400 |  |
| 4 | Zdroj rentgenového záření |  |  |  |
| 4.3 | Nastavení mA | mA | ≥ 740 |  |
| 5 | Akviziční stanice a zpracování obrazu |  |  |  |
| 5.14 | Velikost rekonstrukční matrice (min. 512x512) (hodnotu uveďte pouze v jednom směru např. 512.768,1024) | pix | ≥ 512 |  |
| 6 | Pracovní portálový systém |  |  |  |
| 6.14 | Počet současných přístupů ke všem výše uvedeným softwarovým aplikacím bez jakéhokoliv omezení (za 20 a více licencí bude přiděleno 100 dílčích bodů – maximálně lze získat 100 dílčích bodů) | počet licencí | ≥ 5 |  |